# TABELA ZGODNOŚCI

Oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami zamawiającego

| Tytuł postępowania: | Dostawa zestawu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | ZP-2401-4/24 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) |

Dane Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy: | …………………………………………….……………………….… |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: | …………………………………………………………….……….… |
| Osoba upoważniona do reprezentacji: |  |
| Imię i nazwisko | ……………………………………………………….…………… … |
| stanowisko / podstawa do reprezentacji | …………………………………………………………………… … |

oświadczam, co następuje:

| Lp. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Zamawiający wymaga wpisania oferowanych parametrów również w przypadku zaoferowania parametru takiego samego jak w kolumnie „Parametry wymagane”) |
| --- | --- | --- |
| I. | Chromatograf cieczowy HPLC z autosamplerem, detektorem diodowym i wyposażeniem | Producent: Typ: Model: |
| 1. | Chromatograf cieczowy HPLC, o następujących parametrach: |  |
| a) | konstrukcja modułowa umożliwiająca dowolne ustawienie modułów chromatografu; kompletny, fabrycznie nowy |  |
| b) | zakres ciśnień do co najmniej 44 MPa |  |
| c) | dostosowany do pracy ze 100% heksanem, THF-em, chloroformem |  |
| d) | przejście na fazy ruchome odwrócone nie wymagające zmiany uszczelek w chromatografie |  |
| e) | sterowanie poprzez komputer i oprogramowanie, sterowanie przyrządu poprzez sieć LAN |  |
| 2. | Taca na rozpuszczalniki o następujących parametrach: |  |
| a) | zintegrowana rozmiarami z innymi modułami systemu |  |
| b) | co najmniej 4 butelki 1 l na fazy ruchome |  |
| 3. | Dozownik ręczny o następujących parametrach: |  |
| a) | sygnał startu |  |
| b) | pętle o objętości 25 μL, 50 μL, 100 μL oraz 500 μL |  |
| 4. | Degazer o następujących parametrach: |  |
| a) | co najmniej 5-kanałowy |  |
| b) | przepływ do co najmniej 10 ml/min na każdy kanał |  |
| c) | objętość na każdym kanale co najwyżej 400 µl |  |
| 5. | Pompa dwutłokowa spełniająca następujące parametry: |  |
| a) | zakres przepływu co najmniej: 0.0001 – 10 mL/min |  |
| b) | # dokładność przepływu nie gorsza niż ±1 % lub 10 µL/min (które większe) |  |
| c) | # precyzja przepływu lepsza niż 0.07 % RSD (Relative Standard Deviation – Względne Odchylenia Standardowe) |  |
| d) | maksymalna objętość skoku tłoka pompy co najwyżej 10 µl |  |
| e) | ## możliwość pracy przy zadanym stałym przepływie |  |
| f) | ## zawór do tworzenia gradientu niskociśnieniowego co najmniej 4 różnych eluentów |  |
| g) | ## dokładność ustalania gradientu nie gorsza niż +/- 0.1% |  |
| h) | ## precyzja gradientu nie gorsza niż 0,5% |  |
| i) | ## mieszalnik do gradientu: pojemności mieszania co najmniej 40 µl |  |

| 6. | Termostat do kolumn z chłodzeniem, o następujących parametrach: |  |
| --- | --- | --- |
| a) | możliwość zamontowania co najmniej 6 kolumn o długości 250 mm jednocześnie |  |
| b) | zakres termostatowania kolumn w zakresie co najmniej 10º poniżej temp. pokojowej do 85 ºC |  |
| c) | dokładność temperatury nie gorsza niż 1 ºC, precyzja nie gorsza niż 0.1 ºC |  |
| d) | zabezpieczenie przed przegrzaniem |  |
| e) | czujnik wycieku rozpuszczalnika |  |
| 7. | Detektor Uv-Vis ze skanem widma z matrycą diodową, o następujących parametrach: |  |
| a) | zakres spektralny: co najmniej od 190 do 800 nm |  |
| b) | dokładność długości fali: nie gorsza niż ±1 nm |  |
| c) | Rozdzielczość spektralna : nie gorsza niż ±1.4 nm |  |
| d) | ## maksymalny poziom szumu: ±3 x 10-6 AU (jednostki absorbancji) |  |
| e) | dryf: nie większy niż 5 x 10-4 AU/h |  |
| f) | liniowość co najmniej 2.5 AU |  |
| g) | ## liczba diod: co najmniej 1024 |  |
| h) | cela pomiarowa odporna na ciśnienie do co najmniej 12MPa |  |
| i) | cela pomiarowa detektora termostatowana w zakresie co najmniej od temperatury otoczenia do 50 ºC |  |
| 8. | Kolektor frakcji, o następujących parametrach: |  |
| a) | ## możliwość pracy z probówkami szklanymi o objętości 3,5 mL oraz większymi |  |
| b) | opcjonalna możliwość zastosowania termostatowania próbek |  |
| c) | taca na co najmniej 144 probówki 3.5 ml |  |
| d) | probówki szklane 3.5 co najmniej 350 szt. |  |
| e) | dostępne tryby zbierania frakcji: czasowy, objętość, sygnał zewnętrzny z detektora |  |
| 9. | # Zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż: |  |
| a) | procesor co najmniej Pentium i5 lub równoważny |  |
| b) | co najmniej 16 GB RAM |  |
| c) | dysk SSD co najmniej 500 GB |  |
| d) | monitor LCD co najmniej 24” |  |
| e) | klawiatura, mysz optyczna |  |
| f) | oprogramowanie do chromatografu, pracujące w środowisku Windows 10 lub równoważny lub nowszy |  |
| g) | drukarka laserowa czarno-biała |  |
| 10. | Oprogramowanie umożliwiające: |  |
| a) | ## pełne sterowanie pracą wszystkich podzespołów chromatografu |  |
| b) | zbieranie i opracowywanie danych z zainstalowanych detektorów |  |
| c) | tworzenie raportów |  |
| 11. | Inne elementy o parametrach nie gorszych niż: |  |
| a) | zestaw startowy do zainstalowania chromatografu i rozpoczęcia na nim pracy, zawierający wszystkie niezbędne elementy do jego uruchomienia |  |
| b) | filtry rozpuszczalników |  |
| c) | zestaw narzędziowy do HPLC |  |
| d) | kolumna: żel krzemionkowy, 150 mm, śr. wewnetrzna 4.6 mm, uziarnienie 2.7 – 3.0 µM + odpowiednia prekolumna |  |
| 12. | Termin, warunki dostawy oraz wymagane szkolenie: |  |
| a) | Do 84 dni od daty zawarcia umowy |  |
| b) | ## dostawa do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego montaż i uruchomienie |  |
| c) | Wykonawca zapewni szkolenie: minimum 8 godzinne, dla trzech osób w siedzibie Zamawiającego. |  |
| 13. | Gwarancja |  |
| a) | minimum 24 miesiące od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. |  |
| 14. | Serwis |  |
| a) | maksymalny czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym: 72 godziny od momentu zgłoszenia |  |
| b) | maksymalny czas naprawy: 14 dni roboczych, od momentu zgłoszenia urządzenia do naprawy |  |

UWAGA: 	Do wykazu należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wymagań zawartych w rozdz. V. SWZ.

| ……………………..………… | ….…………… | …………………..….………………………… |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość | Data | Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |