# TABELA ZGODNOŚCI

Oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego

CZĘŚĆ 1: Dostawa wyparki rotacyjnej z pompą membranową

| Tytuł postępowania: | Dostawa aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | ZP-2401-5/24 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.). |

Dane Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy: | …………………………………………….……………………….… |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: | …………………………………………………………….……….… |
| Osoba upoważniona do reprezentacji: |  |
| Imię i nazwisko | ……………………………………………………….………………. |
| stanowisko / podstawa do reprezentacji | ………………………………………………………………………. |

Oświadczam, co następuje:

| Lp. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Zamawiający wymaga wpisania oferowanych parametrów również w przypadku zaoferowania parametru takiego samego jak w kolumnie „Parametry wymagane”) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rotacyjna wyparka próżniowa – 1 szt. | Ilość sztuk: Producent: Typ: Model: |
| Rotacyjna wyparka próżniowa o następujących parametrach (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | Konfiguracja chłodnicy: szklana, pionowa chłodnica pokryta warstwą zabezpieczającą (antyimplozyjną) z tworzywa, z pojemnikiem na suchy lód oraz króćcem do podłączenia źródła próżni |  |
| b) | Powierzchnia kondensacji min. 500 cm2 |  |
| c) | Kompatybilność z optycznym czujnikiem piany Büchi foam sensor 11061167 |  |
| d) | Prędkość obrotowa: płynna regulacja w zakresie 10 – 280 obr./min lub szerszym |  |
| e) | Pokrętło do sterowania prędkością obrotów |  |
| f) | Elektryczne podnoszenie kolumny wyparki w zakresie 0-220 mm, za pomocą ergonomicznego uchwytu z dźwignią z czujnikami kierunku ruchu |  |
| g) | Możliwość zapamiętania głębokości zanurzania z wykorzystaniem przycisku zlokalizowanego na podnośniku |  |
| h) | Monitoring stały wszystkich parametrów |  |
| i) | System do szybkiego mocowania i zdejmowania kolby destylacyjnej oraz demontażu rurki wyparnej |  |
| j) | Szklana rurka wyparna ze szlifem SJ 29/32 |  |
| k) | Cichobieżny napęd obrotowy kolby destylacyjnej, sterowany elektronicznie. |  |
| l) | Max. objętość kolby destylacyjnej min. 5 L |  |
| m) | Regulacja kąta nachylenia/zanurzenia kolby w zakresie min. 10-50 ° |  |
| n) | Wymiary urządzenia max. (mm) 610 x 430 x 950 (WxDxH) |  |
| o) | Zasilanie: 220-240 V, 50/60 Hz |  |
| p) | Klasa ochrony IP21 |  |
| 2. | Wyposażenie dodatkowe: |  |
| a) | kolba destylacyjna 1000 ml |  |
| b) | odbieralnik pokryty tworzywem sztucznym 1000 ml |  |
| c) | butelka Woulff’a (z nakręcaną głowicą, pokryta warstwą zabezpieczającą z tworzywa, z 4 króćcami przyłączeniowymi) |  |
| d) | Podstawka na kolby 50-5000 ml wykonana z EPDM |  |
| e) | Zestaw węży do podłączenia próżni |  |
| 3. | Łaźnia wodno-olejowa – 1 szt. | Ilość sztuk: Producent: Typ: Model: |
| Łaźnia wodno-olejowa o następujących parametrach (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | Pojemność misy min. 5.5 L |  |
| b) | Zakres nastawy i kontroli temperatury do 220 °C |  |
| c) | Moc grzewcza min. 1300 W |  |
| d) | Czas grzania oleju do 95 °C nie dłużej niż 23 min. |  |
| e) | Maksym. odchylenie temperaturowe w zakresie do 95 °C: ± 1 °C |  |
| f) | Dokładność ustawienia temperatury ± 1 °C |  |
| g) | Wykonanie misy łaźni ze stali nierdzewnej |  |
| h) | Elektroniczny i mechaniczny system zabezpieczenia łaźni przed przegrzaniem rozłączający grzanie przy zbyt szybkim nagrzewaniu się łaźni |  |
| i) | Zasilanie: 220-240 V, 50/60 Hz |  |
| j) | Dwa ergonomiczne uchwyty do napełniania i opróżniania łaźni |  |
| k) | Łaźnia bezprzewodowa (zasilanie podłączone do podstawy łaźni) z możliwością zdjęcia łaźni z podstawy bez odłączania kabli w celu łatwego napełniania/opróżniania zbiornika |  |
| l) | Możliwość wykorzystania łaźni w innych aplikacjach bez podłączania do wyparki |  |
| m) | Czujnik zbliżeniowy do pozycjonowania łaźni względem wyparki |  |
| n) | Możliwość ustawienia max. temperatury grzania |  |
| o) | Wyświetlacz zlokalizowany na podstawie łaźni grzewczej prezentujący: - max. temperaturę - aktualną temperaturę - zadaną temperaturę - głębokość zanurzenia kolby - blokadę/brak blokady temperatury - status start/stop - temperaturę chillera |  |
| p) | Pokrętło do sterowania zlokalizowane na podstawie łaźni |  |
| 4. | Membranowa pompa próżniowa, chemoodporna – 1 szt. | Ilość sztuk: Producent: Typ: Model: |
| Membranowa pompa próżniowa, chemoodporna o następujących parametrach : (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | Liczba stopni: min 2 |  |
| b) | Ilość głowic: min 2 |  |
| c) | Membrany pompy wykonane z PTFE - chemicznie odporne |  |
| d) | Próżnia końcowa max 5 mbar |  |
| e) | Wydajność min. 1,8 m3/h |  |
| f) | Wymiary max. (mm) 200 x 325 x 295 (WxDxH) |  |
| g) | Waga max. 8 kg |  |
| h) | Złącze próżniowe GL14 |  |
| i) | Max. poziom głośności (10% obciążenie) 32 dBA |  |
| j) | Max. prędkość 1500 rpm |  |
| k) | Zużycie mocy max. 100 W |  |
| l) | Z przodu pompy szklane okno inspekcyjne umożliwiające obserwację membran (gromadzenie się rozpuszczalników) |  |
| m) | Złącze do usuwania rozpuszczalnika z membran |  |
| n) | Tłumik hałasu na wyjściu z pompy |  |
| o) | Zasilanie: 220-240 V, 50/60 Hz |  |
| 5. | Cyfrowy regulator – 1 szt. | Ilość sztuk: Producent: Typ: Model: |
| Cyfrowy regulator o następujących parametrach (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | Wyświetlacz min. 4,2” |  |
| b) | Sterowanie za pomocą pokrętła lub przycisków |  |
| c) | Komunikacja z wyparką, pompą próżniową |  |
| d) | Wyświetlanie wszystkich parametrów procesu (temperatura, ciśnienie, prędkość obrotowa, temperatura łaźni, temperatura chillera, poziom zanurzenia, temperatura oparów – z wykorzystaniem czujnika temperatury) |  |
| e) | Możliwość sterowania wartością próżni, temperaturą łaźni, temperaturą chillera, prędkością obrotową, poziomem zanurzenia |  |
| f) | Automatyczne zapowietrzanie układu w przypadku wzrostu ciśnienia |  |
| g) | Automatyczny test szczelności układu |  |
| h) | Możliwość wyboru pracy w trybie ręcznym, czasowym (timer), ciągłym, suszenia, metody |  |
| i) | Możliwość konfiguracji i zapisu własnych metod |  |
| j) | Możliwość wyboru rozpuszczalnika z biblioteki rozpuszczalników |  |
| k) | Automatyczny dobór podciśnienia w zależności od ustawionej temperatury chillera oraz łaźni grzewczej |  |
| l) | Funkcja automatycznej destylacji |  |
| m) | Dynamiczna kontrola pompy próżniowej; sterowanie prędkością pompy |  |
| n) | Graficzne przedstawienie procesu destylacji na wykresie |  |
| o) | Automatyczne przerwanie destylacji oraz podniesienie kolby wyparnej w przypadku awarii/zaniku zasilania |  |
| p) | Możliwość podłączenia czujnika piany, diody sygnalizacyjnej |  |
| q) | Możliwość zastosowania automatycznej diagnostyki urządzenia oraz kalibracji |  |
| r) | Możliwość pracy w trybie ECO – wyłączenie chillera lub łaźni, gdy system pozostaje nieaktywny przez określony czas |  |
| 6. | Termin, warunki dostawy oraz wymagane szkolenie: |  |
| a) | wymagany termin dostawy: do 49 dni od daty zawarcia umowy |  |
| b) | przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie jego eksploatacji |  |
| 7. | Gwarancja: |  |
| a) | minimalny okres gwarancji 24 miesiące na: - wyparkę rotacyjną - pompę membranową od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru |  |
| 8. | Serwis: |  |
| a) | czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia |  |
| b) | maksymalny czas naprawy: 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia o ile nie ma konieczności wysyłki części od producenta (w tym wypadku strony ustalają termin realizacji indywidualnie) |  |
| c) | Dostawca zapewnia przeglądy techniczne oraz dostęp części zamiennych do dostarczonego urządzenia przez minimum 10 lat od daty dostarczenia. Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przez 10 lat |  |

UWAGA: 	Do wykazu należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wymagań zawartych w rozdz. V. SWZ.

| ……………………..……… | ….………… | …………………..……….…………………… |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość | Data | Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |