# TABELA ZGODNOŚCI

Aktualizacja z dn. 12.06.2024

Oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego

CZĘŚĆ 2: Dostawa rotacyjnej wyparki próżniowej z łaźnią wodno-olejową podłączonej do termostatu chłodzącego

| Tytuł postępowania: | Dostawa aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | ZP-2401-5/24 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) |

Dane Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy: | …………………………………………….……………………….… |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: | …………………………………………………………….……….… |
| Osoba upoważniona do reprezentacji: |  |
| Imię i nazwisko | ……………………………………………………….………………. |
| stanowisko / podstawa do reprezentacji | ………………………………………………………………………. |

Oświadczam, co następuje:

| Lp. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Zamawiający wymaga wpisania oferowanych parametrów również w przypadku zaoferowania parametru takiego samego jak w kolumnie „Parametry wymagane”) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rotacyjna wyparka próżniowa z łaźnią wodo-olejową – 1 szt. | Ilość sztuk: Producent: Typ: Model: |
| Rotacyjna wyparka próżniowa z łaźnią wodno-olejową o następujących parametrach (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | podnośnik pozwalający na bezstopniową regulację głębokości zanurzenia kolby w zakresie nie mniej niż do 155 mm |  |
| b) | zakres prędkości obrotowej przynajmniej 10-250 obr./min. |  |
| c) | pionowa szklana chłodnica skraplająca o powierzchni nie mniejszej niż 1400 cm2 i pokryta warstwą zabezpieczającą (antyimplozyjną) z tworzywa, ze zgrupowanym układem króćców przyłączeniowych dla przewodów doprowadzających medium chłodzące oraz źródła próżni |  |
| d) | cichobieżny napęd obrotowy kolby destylacyjnej, sterowany elektronicznie |  |
| e) | uchwyty mocujące kolbę wyparną wykonane z tworzywa sztucznego zintegrowane z nakrętką blokującą kolbę na kolumnie wyparki |  |
| f) | regulacja kąta nachylenia/zanurzenia kolby w zakresie min. 20-50o |  |
| g) | możliwość zamontowania kolby destylacyjnej o objętości maksymalnej 5L |  |
| h) | rurka odprowadzająca opary ze zintegrowanym klipsem samozatrzaskowym z tworzywa sztucznego, zapobiegającym zsunięciu się kolby wyparnej z rurki |  |
| i) | chłodnica z wewnętrznym otworem przy wyjściu rurki wyparnej lub innym rozwiązaniem, zapobiegającym zawracaniu kondensatu do kolby wyparnej |  |
| j) | połączenia gwintowane do wody i próżni, dedykowany kran ze szlifem z przewodami PTFE do napełniania kolby wyparnej podciśnieniem, bez zdejmowania jej z wyparki |  |
| k) | panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem o przekątnej min. 3.5”: - regulacja prędkości obrotowej, - regulacja temperatury łaźni, - wyświetlanie aktualnej i nastawionej temperatury łaźni i prędkości obrotowej |  |
| l) | dwa oddzielne pokrętła do regulacji prędkości obrotowej i temperatury łaźni. Sygnalizacja wizualna pracy wyparki w postaci widocznych z daleka podświetleń pokręteł temperatury i obrotów lub czytelnego wyświetlacza LCD; |  |
| m) | łaźnia wodno-olejowa zintegrowana z wyparką, z temperaturą pracy nie mniej niż 20 - 210°C, dokładność utrzymywania temperatury w łaźni nie więcej niż ±1K, mieszcząca kolbę o poj. do 5L |  |
| n) | możliwość odsunięcia łaźni |  |
| o) | moc grzewcza łaźni min. 1000 W |  |
| p) | kolba wyparna i odbierająca o objętości 1 L |  |
| q) | wymiary urządzenia: max. 70 x 100 x 50 (szerkość x wysokość x głębokość, cm) |  |
| r) | zasilanie: wtyczka europejska, 240 V, 50/60 Hz |  |
| s) | klasa ochrony min. IP21 |  |
| 2. | Termostat chłodzący (chiller) – 1 szt. | Ilość sztuk: Producent: Typ: Model: |
| Termostat chłodzący (chiller) o następujących parametrach: (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | przejrzyste elementy sterujące, wyświetlacz LED i okno do monitorowania poziomu płynu termostatującego |  |
| b) | możliwość podłączenia do chłodnicy pompy i wyparki |  |
| c) | moc chłodzenia: min. 500W (w 20°C), min. 400W (w 10 °C), min. 200W (w 0°C) |  |
| d) | zakres temperatury: minimalny <= -10 ºC, maksymalny >= +25 ºC |  |
| e) | wyświetlacz cyfrowy oraz pokrętło do regulacji ustawień |  |
| f) | waga: <40 kg |  |
| g) | pojemność zbiornika: min. 3 L |  |
| h) | wymiary: < 300 x 600 x 500 mm (szerokość x wysokość x głębokość, mm) |  |
| i) | wydajność pompy: min. 2.5 L/min. |  |
| j) | dodatkowe funkcje eko: możliwość automatycznego zatrzymania po zakończonej destylacji, rozłączająca chiller po osiągnięciu zadanej temperatury |  |
| 3. | Wyposażenie dodatkowe: |  |
| a) | wąż do próżni |  |
| b) | waż do podłączenia termostatu chłodzącego |  |
| c) | płyn termostatyczny zakres pracy od -30ºC do 90 ºC |  |
| 4. | Dostawa: |  |
| a) | do 49 dni od daty zawarcia umowy |  |
| b) | obejmuje dostawę do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie jego eksploatacji |  |
| 5. | Gwarancja: |  |
| a) | minimalny okres gwarancji: - 24miesiące na: wyparkę rotacyjną; - 24 miesiące na: termostat chłodzący od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru |  |  |
| b) | dostawca zapewnia przeglądy techniczne oraz dostęp części zamiennych do dostarczonego urządzenia przez minimum 10 lat od daty dostarczenia oraz zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przez 10 lat |  |  |
| 6. | Serwis: |  |
| a) | czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym maksymalnie 3 dni robocze od zgłoszenia. |  |
| b) | maksymalny czas naprawy: 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia. |  |

UWAGA: 	Do wykazu należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wymagań zawartych w rozdz. V. SWZ.

| ……………………..……… | ….………… | …………………..……….…………………… |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość | Data | Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |