# TABELA ZGODNOŚCI

Oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami zamawiającego

Część 2: Zautomatyzowany zestaw do chromatografii typu FLASH wyposażony w detektory UV-VIS i  kolektor frakcji.

| Tytuł postępowania: | Dostawa dwóch zestawów kompaktowych systemów do chromatografii Flash wyposażonych w detektory UV-VIS i kolektory frakcji. |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | ZP-2401-14/23 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) |

Dane Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy: | …………………………………………….……………………….… |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: | …………………………………………………………….……….… |
| Osoba upoważniona do reprezentacji: |  |
| Imię i nazwisko | ……………………………………………………….…………… … |
| stanowisko / podstawa do reprezentacji | …………………………………………………………………… … |

oświadczam, co następuje:

| Lp. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Zamawiający wymaga wpisania oferowanych parametrów również w przypadku zaoferowania parametru takiego samego jak w kolumnie „Parametry wymagane”) |
| --- | --- | --- |
| I. | Kompaktowy systemy do chromatografii Flash wyposażony w detektory UV-VIS i kolektor frakcji. | Producent: Typ: Model: |
| 1. | Układ́ wyposażony w zestaw dwóch pomp do formowania gradientu, spełniający następujące parametry (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |
| a) | Dokładność budowania gradientu równa lub lepsza od 2%. |  |
| b) | # Zakres przepływów: nie mniejszy niż od 1 do 300 ml/min. |  |
| c) | # Zakres ciśnień: nie mniej niż̇ do 20 bar. |  |
| d) | System pozwalający na budowanie gradientu z dowolnych dwóch, spośród czterech eluentów oraz dodatkowo dozowanie trzeciego eluentu jako modyfikatora fazy ruchomej, w stężeniu nie mniej niż 5%, w systemie izokratycznym. |  |

| 2. | Obsługa i bezpieczeńswo (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |
| --- | --- | --- |
| a) | Wbudowany system kontroli poziomu eluentów, z czujnikami poziomu cieczy w butlach z eluentami, automatycznie wstrzymujący proces w przypadku zejścia poziomu eluentu poniżej poziomu minimalnego. |  |
| b) | Wbudowany system kontroli poziomu zlewek, z czujnikiem poziomu cieczy w butli zbierającej, automatycznie wstrzymujący proces w przypadku przekroczenia poziomu zlewek powyżej poziomu zadanego jako maksymalny. |  |
| c) | Wbudowane systemy bezpieczeństwa, między innymi: monitorowanie poziomu ciśnienia, czujnik poziomu oparów z określeniem przez użytkownika progu alarmu i z detektorem rejestrującym jakikolwiek przeciek. |  |
| d) | Automatyczne rozpoznawanie kolumn w systemie RFID. |  |
| 3. | Zawór spełanijący następujące parametry (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |
| a) | Automatycznie przełączający się w wymaganą pozycję zawór do nastrzyków. |  |
| b) | Automatycznie samoczyszczący się. |  |
| 4. | Kolektor frakcji spełniający następujące parametry (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |
| a) | Możliwość zautomatyzowanej współpracy kolektora frakcji ze statywami automatycznie rozpoznawanymi przez system za pomocą RFID. |  |
| b) | Dwa statywy minimum 75 pozycyjne na probówki 16x150 mm z RFID |  |
| c) | Dwa statywy minimum 70 pozycyjne na probówki 18x180 mm z RFID |  |
| d) | Cztery statywy minimum 30 pozycyjne na probówki 25x150 mm z RFID |  |
| 5. | Detektor spełniający nastepujące parametry (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |
| a) | Wbudowany detektor UV-Vis z zakresem nie mniejszym niż 200 – 800 nm typu PDA, ze zmienną długością fali, detektor co najmniej 2-kanałowy, zapewniający jednocześnie rejestrację chromatogramów dla co najmniej dwóch dowolnie zdefiniowanych długości fali pracujący w zakresie do minimum 4AU. |  |
| b) | Możliwość rozbudowy o detektor MS bez ingerencji w system. |  |
| 6. | Kolumny spełnijące nastepujace parametry (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |
| a) | Możliwość pracy z kolumnami od 4 g do 750 g i adapterem dla kolumn do 3 kg. |  |
| 7. | Funkcje systemu spełniające następujące parametry (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |
| a) | Możliwość wpisania wyniku rozdziału z dwóch płytek TLC, na tej podstawie system proponuje optymalnie dobrany gradient do podziału próbki. |  |
| b) | Możliwość naniesienia próbki ciekłej lub stałej. |  |
| c) | Zestaw do nanoszenia próbki stałej na prekolumnie. |  |
| d) | Możliwość niezależnego kondycjonowania kolumny i loadera bez konieczności jego demontażu. |  |
| e) | Możliwość automatycznego mycia i przedmuchu kolumny po rozdziale. Oprogramowanie umożliwiające wprowadzenie zmian we wszystkich zadanych parametrach w czasie rzeczywistym w każdym momencie procesu. |  |
| f) | Monitorowanie w czasie rzeczywistym zbieranych sygnałów z detektorów oraz warunków procesu. |  |
| 8. | Ekran spełniający następujące parametry: (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego) |  |
| a) | Wbudowany ekran dotykowy o przekątnej minimum 12” |  |
| 9. | Oprogramowanie spełniające następujące parametry: (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego) |  |
| a) | Zbieranie frakcji przy: dowolnie zadanej długości jednej fali, dowolnie zadanych długościach dwóch fal, dowolnie zadanej długości jednej fali i przy przemiataniu całego, zakresu lub wybranego zakresu fal, dowolnie zadanych długościach dwóch fal i przy przemiataniu całego zakresu lub wybranego zakresu fal (przy przemiataniu całego zakresu lub wybranego zakresu fal). |  |
| b) | Podgląd widma UVVis w czasie rzeczywistym i po nastrzyku. |  |
| c) | Możliwość zbierania dowolnej objętości frakcji z całej szerokości piku lub jego fragmentu. Możliwość przesyłania całego zbieranego produktu do zlewek. Możliwość zbierania całego produktu przez kolektor frakcji z automatycznym przejściem do kolejnej probówki w momencie pojawienia się piku. |  |
| d) | Oprogramowanie pozwalające na zbieranie frakcji na podstawie szybkości narastania rejestrowanej krzywej sygnału z detektora lub przekroczenia zadanego progu |  |
| e) | Możliwość wprowadzenia hasła dostępu, kont użytkowników o różnym dostępie. |  |
| f) | Tryby pracy: izokratyczny z możliwościami łączenia eluentów, gradient krokowy, gradient liniowy. |  |
| g) | Automatyczne zapisywanie na dysk w sieci wewnętrznej. |  |
| h) | Funkcja manualnego wymuszenia przejścia zbieranej frakcji do kolejnego zbiornika, do kolejnego kroku planu, do zakończenia procesu. |  |
| i) | Automatyczne skalowanie metod dla mniejszych lub większych rozmiarów kolumn. |  |
| j) | Możliwość wydruku i eksportu danych do środowiska Windows lub równoważnym. |  |
| k) | Możliwość zdalnego sterowania przez kilka urządzeń zewnętrznych typu laptop lub równoważne urządzenie jednocześnie. |  |
| 10. | Oprzyrządowanie dedykowane pracy na chromatografie Flash spełniające następujące parametry (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego) |  |
| a) | Zestaw do nastrzyku suchej próbki naniesionej na krzemionkę lub inny materiał (preloading) z kardridżem 65 g (nakręcana na kardridż 65 g aluminiowa głowica, adapter dla kardridża). |  |
| b) | Puste kartridze Flash 65g minimum 12 sztuk |  |
| c) | Fryty do kartridży 65 minimum 75 sztuk |  |
| d) | Kolumienki wypełnione żelem krzemionkowym 40-60 mikronów, 4 gramy, minimum 60 sztuk |  |
| e) | Kolumienki wypełnione żelem krzemionkowym 40-60 mikronów, 12 gramy, minimum 60 sztuk |  |
| f) | Kolumienki wypełnione żelem krzemionkowym 40-60 mikronów, 24 gramy, minimum 40 sztuk |  |
| g) | Kolumienki wypełnione żelem krzemionkowym 40-60 mikronów, 40 gramy, minimum 40 sztuk |  |
| h) | Kolumienki wypełnione żelem krzemionkowym 40-60 mikronów, 80 gramy, minimum 28 sztuk |  |
| i) | Kolumienki wypełnione żelem krzemionkowym 40-60 mikronów, 120 gramy, minimum 20 sztuk |  |
| 11. | Wymiary systemu spełniający następujące parametr (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |
| a) | Nie większe niż: wysokość 70 cm, szerokość 40 cm, głębokość 45 cm. |  |
| b) | System musi mieć możliwość ustawienia pod wyciągiem. |  |
| 12. | Termin warunki dostawy oraz wymagane szkolenie: |  |
| a) | Do 84 dni od daty zawarcia umowy |  |
| b) | Wykonawca przeprowadzi minimum 8 godzinne szkolenie w zakresie eksploatacji i konserwacji dostarczonych urządzeń dla dwóch osób wskazanych przez Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego |  |
| c) | Dostawa do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego montaż i uruchomienie. |  |
| 13. | Gwarancja: |  |
| a) | Minimum 12 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. |  |
| 14. | Serwis: |  |
| a) | Bezpłatny przegląd po pierwszym roku użytkowania. |  |
| b) | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym maksymalnie 72 godzin od momentu zgłoszenia. |  |
| c) | Czas naprawy od momentu zgłoszenia do 14 dni roboczych. |  |

UWAGA: 	Do wykazu należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wymagań zawartych w rozdz. V. SWZ.

| ……………………..………… | ….…………… | …………………..……….………………………… |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość | Data | Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |