# TABELA ZGODNOŚCI

Oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami zamawiającego

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Tytuł postępowania: | Dostawa wyparki obrotowej z pompą membranową, kontrolerem próżni i termostatem chłodzącym |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | ZP-2401-11/24 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) |

Dane Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy: | …………………………………………….……………………….… |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: | …………………………………………………………….……….… |
| Osoba upoważniona do reprezentacji: |  |
| Imię i nazwisko | ……………………………………………………….…………… … |
| stanowisko / podstawa do reprezentacji | …………………………………………………………………… … |

oświadczam, co następuje:

| Lp. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Zamawiający wymaga wpisania oferowanych parametrów również w przypadku zaoferowania parametru takiego samego jak w kolumnie „Parametry wymagane”) |
| --- | --- | --- |
| I. | Wyparka obrotowa z pompą membranową, kontrolerem próżni i termostatem chłodzącym | Producent: Typ: Model: |
| 1. | Obrotowa wyparka próżniowa, o następujących parametrach: (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |
| a) | Ręczny podnośnik kolby destylacyjnej, pozwalający na bezstopniową regulację głębokości zanurzenia kolby w zakresie nie mniej niż 150 mm; |  |
| b) | Pionowa szklana chłodnica skraplająca o powierzchni chłodzącej nie mniejszej niż 1200 cm2 i pokryta warstwą zabezpieczającą z tworzywa sztucznego; |  |
| c) | Szlif NS 29/32 do montażu kolby destylacyjnej; |  |
| d) | Możliwość zamontowania kolby destylacyjnej o objętości maksymalnej co najmniej 2 L; |  |
| e) | Łaźnia wodna lub wodno-olejowa zintegrowana z wyparką, mieszcząca kolbę o pojemności do co najmniej 2 L, z temperaturą pracy w zakresie nie mniej niż 20 – 95 °C; |  |
| f) | Dokładność utrzymywania temperatury w łaźni nie gorsza niż ±2K; |  |
| g) | Moc grzewcza łaźni min. 1000 W; |  |
| h) | Ekran dotykowy lub wyświetlacz cyfrowy i pokrętło, umożliwiające regulację temperatury łaźni oraz wyświetlające aktualną temperaturę łaźni; |  |
| i) | Ekran dotykowy, wyświetlacz cyfrowy z przyciskami lub pokrętło, umożliwiające regulację prędkości obrotowej; |  |
| j) | Zakres regulacji obrotów: co najmniej 10 – 280 rpm; |  |
| k) | Zasilanie: wtyczka europejska, 230 – 240 V, 50/60 Hz; |  |

| 2. | Pompa membranowa, o następujących parametrach: (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |
| --- | --- | --- |
| a) | Możliwość ustawiania ciśnienia w sposób ciągły, z dokładnością do 1 mbar; |  |
| b) | Docelowa próżnia: nie gorsza niż 2 mbar; |  |
| c) | Wydajność pompy: nie gorsza niż 1.2 m3/h; |  |
| d) | Membrany i inne elementy mające kontakt z oparami wykonane z PTFE lub FFPM; |  |
| e) | Chłodnica skroplin na wylocie pompy, separator po stronie ssącej pompy, oba zaopatrzone w kolby okrągłodenne; |  |
| 3. | Termostat chłodzący (chiller), o następujących parametrach: (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |
| a) | ## Okno do monitorowania poziomu płynu termostatującego; |  |
| b) | Wyświetlacz LED i/lub cyfrowy oraz pokrętło do regulacji ustawień lub wyświetlacz cyfrowy z klawiaturą membranową do regulacji ustawień; |  |
| c) | Możliwość podłączenia do chłodnicy wyparki; |  |
| d) | Moc chłodzenia: min. 300W (w 15 °C), min. 200W (w 0 °C); |  |
| e) | Zakres nastawu temperatury: co najmniej od -10 ºC, do +40 ºC; |  |
| f) | Waga termostatu: <40 kg; |  |
| g) | Wydajność pompy: min. 6 L/min; |  |
| h) | Stabilność temperatury: nie gorsza niż 1K (przy -10˚C ); |  |
| i) | Zasilanie: 230 – 240 V, 50/60 Hz; |  |
| 4. | Wyposażenie dodatkowe: (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |
| a) | ## Wąż do próżni- 3mb; |  |
| b) | Wąż do podłączenia termostatu chłodzącego- 5 mb; |  |
| c) | Płyn termostatyczny: zakres pracy co najmniej od -20ºC do 60 ºC; |  |
| 5. | Dostawa: |  |
| a) | Termin realizacji: do 60 dni od daty zawarcia umowy; |  |
| b) | Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego montaż i uruchomienie; |  |
| 6. | Gwarancja: |  |
| a) | Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy na: - wyparkę rotacyjną; - pompę membranową - termostat chłodzący; od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. |  |
| 7. | Serwis : |  |
| a) | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym maksymalnie 72 godzin od zgłoszenia; |  |
| b) | Maksymalny czas naprawy: 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia; |  |
| c) | Dostawca przeglądy techniczne, serwis pogwarancyjny oraz dostęp części zamiennych do dostarczonego urządzenia przez minimum 10 lat od daty dostarczenia |  |

UWAGA: 	Do wykazu należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wymagań zawartych w rozdz. V. SWZ.

| ……………………..………… | ….…………… | …………………..……….………………………… |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość | Data | Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |