# TABELA ZGODNOŚCI

Oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego

| Tytuł postępowania: | Spektrometr do pomiarów luminescencji spolaryzowanej kołowo (CPL) |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | ZP-2401-1/25 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) |

Dane Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy: | …………………………………………….……………………….… |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: | …………………………………………………………….……….… |
| Osoba upoważniona do reprezentacji: |  |
| Imię i nazwisko | ……………………………………………………….………………. |
| stanowisko / podstawa do reprezentacji | ………………………………………………………………………. |

Oświadczam, co następuje:

| Lp. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Zamawiający wymaga wpisania oferowanych parametrów również w przypadku zaoferowania parametru takiego samego jak w kolumnie „Parametry wymagane”) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Spektrometr do pomiarów luminescencji spolaryzowanej kołowo (CPL) – 1 szt. | Ilość sztuk: Producent: Typ: Model: |
| - Jednostka główna o następujących parametrach (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | system optyczny o geometrii 180° z niespolaryzowanym źródłem wzbudzenia próbki eliminującym wpływ anizotropii fluorescencji |  |
| b) | źródło wzbudzenia: chłodzona powietrzem, bezozonowa lampa ksenonowa o mocy co najmniej 150 W |  |
| c) | wbudowana lampa rtęciowa do weryfikacji dokładności długości fali |  |
| d) | monochromator po stronie wzbudzenia: podwójny pryzmatyczny |  |
| e) | przesłona po stronie wzbudzenia sterowana z poziomu oprogramowania |  |
| f) | dedykowany uchwyt na próbki stałe |  |
| g) | modulator piezoelastyczny |  |
| h) | monochromator po stronie emisji: podwójny pryzmatyczny |  |
| i) | przesłona po stronie emisji sterowana z poziomu oprogramowania |  |
| j) | detektor: fotopowielacz |  |
| k) | system optyczny pozwalający na pomiar w zakresie nie mniejszym niż 250-1050 nm |  |
| l) | dokładność ustawiania długości fali nie gorsza niż: - ±0,2 nm przy 250 nm - ±0,6 nm przy 650 nm |  |
| m) | powtarzalność ustawiania długości fali nie gorsza niż: ±0,1 nm w zakresie 250 – 800 nm |  |
| n) | rozdzielczość długości fali nie gorsza niż 0,03 nm |  |
| o) | maksymalna szybkość skanowania co najmniej 9000 nm/min |  |
| p) | szczelina regulowana w zakresie od 1 do co najmniej 3900 um |  |
| q) | światło rozproszone nie większe niż 0,001 % |  |
| r) | czas integracji regulowany w zakresie nie mniejszym niż od 0,1 ms do 25 s |  |
| s) | moduł do wyznaczania wstępnych parametrów pomiarowych luminescencji spolaryzowanej kołowo (CPL) |  |
| s) | dostępne do wyboru tryby skanowania: - ciągłe - krokowe |  |
| t) | dostępne tryby fotometryczne: - luminescencja spolaryzowana kołowo (CPL) - fluorescencja |  |
| 2. Przystawka do termostatowania próbki: (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | uchwyt na próbkę termostatowany elementem Peltier chłodzonym wodą |  |
| b) | zakres nastawu temperatury nie mniejszy niż -30°C do +120°C |  |
| c) | dokładność temperatury nie gorsza niż +/- 0,2°C |  |
| d) | wbudowane mieszadło magnetyczne z regulacją obrotów |  |
| e) | przynajmniej dwa czujniki temperatury: dla bloku termostatującego i dla próbki |  |
| f) | możliwość stosowania kuwet prostokątnych i okrągłych |  |
| g) | możliwość stosowania kuwet prostokątnych o drodze optycznej 1 mm, 2 mm, 5 mm, 10 mm |  |
| h) | wyjście toru optycznego do pomiarów w geometrii 180° i 90° |  |
| i) | sterowanie uchwytu termostatującego z poziomu oprogramowania do spektrometru do pomiarów luminescencji spolaryzowanej kołowo |  |
| j) | zewnętrzny, dedykowany do układu termostat cyrkulacyjny chłodząco-grzejący o zakresie nastawu temperatury nie gorszym niż -20°C do 130°C i maksymalnym przepływie nie mniejszym niż 13 l/min. |  |
| 3. Dedykowana jednostka sterująca z oprogramowaniem o następujących parametrach Zestaw do sterowania spektrometrem do pomiarów CPL oraz akcesoriami termostatującymi (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | procesor z częstotliwością taktowania nie gorszą niż 3,0 GHz |  |
| b) | pamięć operacyjna nie mniejsza niż 8 GB |  |
| c) | napęd SSD o pojemności nie mniejszej niż 250 GB |  |
| d) | dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 1 TB |  |
| e) | monitor min. LCD 21" |  |
| f) | kompatybilny do oprogramowania spektrometru dichroizmu kołowego system operacyjny |  |
| 4. Zestaw do archiwizowania, obrabiania i prezentacji danych: (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | procesor i7 min. 13 generacja lub odpowiednik AMD (np. Ryzen 7) |  |
| b) | min. 32 GB RAM |  |
| c) | dysk SSD M.2 PCIe 1TB |  |
| d) | karta graficzna min. RTX 4060 lub odpowiednik AMD (np. Radeon RX 7600) |  |
| e) | nie cięższy niż 3 kg |  |
| f) | kamera |  |
| g) | gniazdo RJ-45 (LAN) |  |
| h) | min. 1x HDMI |  |
| i) | min. 2x usb 3.0 |  |
| j) | min. 1 x usb-c |  |
| k) | system operacyjny Windows 10 lub 11 |  |
| 5. Dedykowane oprogramowanie do pomiarów CPL oraz przystawek termostatujących (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
| a) | tworzenie i zapisywanie metodyk pomiarowych dla spektrometru CPL z przystawką termostatującą |  |
| b) | możliwość zbierania danych trójwymiarowych |  |
| c) | autodiagnostyka i walidacja aparatu |  |
| d) | wyświetlanie i nakładanie widm |  |
| e) | obróbka widm z wykorzystaniem funkcji matematycznych (co najmniej: dodawanie/odejmowanie/dzielenie) |  |
| f) | korekcja linii podstawowej |  |
| g) | liczenie pochodnych |  |
| h) | znajdowanie pików |  |
| i) | konwersja danych do formatu tekstowego |  |
| 6. Inne wymagania: (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | zestaw wzorców do adiustacji sygnału CPL |  |
| b) | zestaw kwarcowych kuwet pomiarowych z dwoma i czterema transparentnymi okienkami (długość 10 mm, objętość 3.5 mL) – 100 sztuk |  |
| c) | zestaw dedykowanej kuwety demontowanej do mikro-objętości |  |
| d) | po standardowym szkoleniu przeprowadzonym po instalacji aparatu, dwa dodatkowe szkolenia aplikacyjne, każde w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin |  |
| 7. Parametry techniczne dodatkowo punktowane - fakultatywne: (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego – kryteria oceny ofert): |  |  |
| a) | komora próbki umożliwiająca pomiary zarówno w geometrii 180°, jak i opcjonalnie 90°, po rozbudowaniu spektrometru o dodatkową część wzbudzającą |  |
| b) | dostawa komory pomiarowej aparatu CPL umożliwiająca przeprowadzenie pomiarów z zastosowaniem posiadanego przez Zamawiającego kriostatu Oxford Optistat DN |  |
| 8. Termin, warunki dostawy oraz wymagane szkolenia (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | Wymagany termin dla realizacji niniejszego zamówienia, w tym instalacji, uruchomienia, testowania i przeszkolenia personelu Zamawiającego: w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, nie później niż do 16.02.2026 r. |  |
| 9. Gwarancja (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru |  |
| b) | w ramach gwarancji Wykonawca pokryje koszty napraw urządzenia, jego wyposażenia i oprogramowania, a także pokryje koszty wymiany uszkodzonych elementów, koszty transportu, ubezpieczenia, koszty robocizny oraz ewentualne koszty podroży i pobytu specjalistów w Polsce |  |
| 10. Serwis (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym maksymalnie 5 dni roboczych od zgłoszenia |  |
| b) | maksymalny czas naprawy: 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia; jeśli konieczne będzie sprowadzenie części zamiennej z zagranicy nie dłużej niż 35 dni roboczych |  |
| c) | Wykonawca zapewni na terenie Polski serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny oraz zapewni dostęp do części zamiennych do dostarczonego urządzenia przez minimum 10 lat po okresie gwarancyjnym |  |

UWAGA: 	Do wykazu należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wymagań zawartych w rozdz. V. SWZ.

| ……………………..……… | ….………… | …………………..……….…………………… |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość | Data | Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |