# TABELA ZGODNOŚCI

Oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami zamawiającego

| Tytuł postępowania: | Dostawa chromatografu gazowego GC z autosamplerem, detektorem FID i wyposażeniem. |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | ZP-2401-6/21 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) |

Dane Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy: | …………………………………………….……………………….… |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: | …………………………………………………………….……….… |
| Osoba upoważniona do reprezentacji: |  |
| Imię i nazwisko | ……………………………………………………….……………….… |
| stanowisko / podstawa do reprezentacji | ………………………………………………………………………..… |

oświadczam, co następuje:

| Lp. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Zamawiający wymaga wpisania oferowanych parametrów również w przypadku zaoferowania parametru takiego samego jak w kolumnie „Parametry wymagane”) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa chromatografu gazowego GC z autosamplerem, detektorem FID i wyposażeniem | Producent: Typ: Model: |
| 2. | # Chromatograf gazowy GC spełniający następujące parametry: |  |
| a) | # kompensacja zmian ciśnienia atmosferycznego, |  |
| b) | # powtarzalność czasu retencji <0.0006 min, |  |
| c) | # powtarzalność pola powierzchni piku <0.5% RSD, |  |
| d) | # zakres temperatur pieca od co najmniej +4°C powyżej temperatury otoczenia do 450°C |  |
| e) | # szybkość chłodzenia pieca od 450°C do 50°C nie dłużej niż 3,5 min, |  |
| f) | # możliwość zastosowania co najmniej 20 narostów temperaturowych, |  |
| g) | # programowalna szybkość zmiany temperatury w piecu do co najmniej 200⁰C/min, |  |
| h) | # możliwość ustawienia ciśnienia w zakresie co najmniej od 0 do 950 kPa, |  |

| 3. | # Dozownik typu „split/splitless" spełniający następujące parametry: |  |
| --- | --- | --- |
| a) | # sterowany komputerowo z maksymalną temperaturą pracy do co najmniej 450⁰C, |  |
| b) | # systemy automatycznego i komputerowego sterowania przepływami i ciśnieniami, |  |
| c) | # możliwość ustawienia maksymalnego podziału do nie mniej niż 9000:1, |  |
| d) | # programowanie co najmniej 5 stopni przepływu i ciśnienia, |  |
| 4. | # Autosampler – Automatyczny podajnik próbek spełniajacy nastepujące parametry: |  |
| a) | ## taca na co najmniej 150 fiolek, |  |
| b) | ## objętość nastrzyku co najmniej od 0,01 do 200 µl zależnie od użytej strzykawki, |  |
| c) | ## możliwość zastosowania strzykawek w zakresie co najmniej od 0,5 µl do 250µl, |  |
| d) | ## możliwość przynajmniej do 99 powtórzeń dla tej samej próbki, |  |
| e) | ## możliwość zdefiniowania próbki priorytetowej w trakcie pracy sekwencyjnej, |  |
| f) | ## możliwość pobrania przez strzykawkę próbki, powietrza i rozpuszczalnika, |  |
| 5. | # Detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID) próbek spełniajacy nastepujące parametry: |  |
| a) | ## detektor z elektronicznie kontrolowanym przepływem i ciśnieniem gazów, |  |
| b) | ## czułość detektora FID <1.5 pgC/s, |  |
| c) | ## zakres liniowości conajmniej 1 x 107, |  |
| d) | ## szybkość zbierania danych przynajmniej 250 Hz, |  |
| e) | ## programowalna stała filtracji conajmniej w zakresie od 4 do 2000 ms, |  |
| f) | ## elektroniczno-cyfrowa kontrola przepływu gazu, make-up, |  |
| g) | ## automatyczny zapłon, |  |
| 6. | # Oprogramowanie spełniajace nastepujące parametry: |  |
| a) | ## Oprogramowanie pracujące w środowisku Windows 10 lub równoważnym, |  |
| b) | ## umożliwiające pełne sterowanie pracą wszystkich podzespołów chromatografu oraz zbieranie i obróbkę danych chromatograficznych, |  |
| c) | ## oprogramowanie z pełnymi polskimi instrukcjami i pracujące pod polskojęzycznym systemem operacyjnym bez konieczności zmian w ustawieniach systemu Windows, (lub innym równoważnym systemie operacujnym), |  |
| d) | ## oprogramowanie z funkcją automatycznego dostosowywania czasów retencji w oparciu o liniowy indeks retencji przy zachowaniu wartości ciśnienia i przepływu w metodzie, |  |
| e) | ## jednostka sterująca z monitorem co najmniej 21” LCD i systemem operacyjnym Windows 10 lub równoważny oraz drukarką laserową w konfiguracji wymaganej przez producenta chromatografu, |  |
| 7. | # Generatory czystych gazów do chromatografu GC spełniające następujące parametry: |  |
| 7.1. | Generator wodoru: |  |
| a) | ## wydajność maksymalna: 100 ml/min, |  |
| b) | ## czystość generowanego gazu ≥ 99,9995%; |  |
| c) | ## zakres ciśnienia wylotowego wodoru conajmniej od 0 do 6,9bar, |  |
| d) | ## działający na zasadzie elektrolizy wody dejonizowanej, |  |
| e) | ## wbudowany system automatycznego napełniania wody, |  |
| f) | ## maksymalny pobór wody do nie większej niż 0,12 l/dzień, |  |
| g) | ## system osuszania wspomagający czystość gazu, |  |
| h) | ## wbudowany system detekcji przecieków z automatyczną funkcją wyłączenia generatora, |  |
| i) | ## system zabezpieczający przed rozszczelnieniem i niekontrolowanym wypływem nadmiaru wodoru, |  |
| j) | ## zminimalizowana obsługa - tylko wymiana dejonizatorów oraz żelu krzemionkowego, |  |
| k) | ## produkcja wodoru „na zawołanie” – brak dużego zbiornika na wodór, |  |
| 7.2. | ## Generator powietrza zerowego wraz z kompatybilnym bezolejowym kompresorem powietrza o maksymalnej wydajności 120psi: |  |
| a) | ## wydajność maksymalna generatora nie mniej niż 1,5 L/min, |  |
| b) | ## ciśnienie maksymalne co najmniej 80 psi/5.5 bar, |  |
| c) | ## ciśnienie na wylocie conajmniej w zakresie 6,2-10 bar, |  |
| 8. | # Wymagane oprzyrządowanie dedykowane pracy na chromatografie GC: |  |
| a) | ## zestaw startowy do zainstalowania chromatografu i rozpoczęcia na nim pracy, zawierający wszystkie niezbędne elementy do jego uruchomienia, w tym również doloty gazowe niezbędne do podłączenia gazów do chromatografu oraz generatorów, |  |
| b) | ## zestaw materiałów eksploatacyjnych takich jak: strzykawka 10ul (1szt.), septy wysokotemperaturowe 1op. (50 szt.), wkładki szklane split/splitless (3szt.), ferule do kolumn 0,5mm (10 szt.), nakrętki do mocowania kolumn (4 szt.), O-ring (5szt.), |  |
| c) | ## zestaw filtrów ze wskaźnikami zużycia do oczyszczania gazu nośnego oraz gazów do detektora FID umieszczonych na podstawie z możliwością łatwej wymiany wkładów na zasadzie szybkozłączek, |  |
| d) | ## kolumna do GC o wymiarach 30m x 0,25 µm x 0,25 mm, |  |
| 6. | Dostawa: |  |
| a) | Do 6 tygodni od daty zawarcia umowy. |  |
| b) | Obejmuje dostawę do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie jego eksploatacji. |  |
| 1.4. | Gwarancja: |  |
| a) | Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące, od daty podpisania protokołu odbioru. |  |
| 1.4. | Serwis: |  |
| a) | Bezpłatny przegląd po pierwszym roku użytkowania. |  |
| b) | Maksymalny czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym: do 72 godziny od momentu zgłoszenia. |  |
| c) | Maksymalny czas naprawy: do 20 dni roboczych, od momentu zgłoszenia urządzenia do naprawy. |  |

UWAGA: 	Do wykazu należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wymagań zawartych w rozdz. V. SWZ.

| ……………………..………… | ….…………… | …………………..……….………………………… |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość | Data | Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |