# TABELA ZGODNOŚCI

Oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami zamawiającego

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Tytuł postępowania: | Potencjostat/ galwanostat wraz z oprzyrządowaniem BioLogic |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | ZP-2401-2/25 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) |

Dane Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy: | …………………………………………….……………………….… |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: | …………………………………………………………….……….… |
| Osoba upoważniona do reprezentacji: |  |
| Imię i nazwisko | ……………………………………………………….…………… … |
| stanowisko / podstawa do reprezentacji | …………………………………………………………………… … |

oświadczam, co następuje:

| Lp. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Zamawiający wymaga wpisania oferowanych parametrów również w przypadku zaoferowania parametru takiego samego jak w kolumnie „Parametry wymagane”) |
| --- | --- | --- |
| I. | Potencjostat/ galwanostat wraz z oprzyrządowaniem BioLogic | Producent: Typ: Model: |
| 1. | Dwukanałowy potencjostat/ galwanostat: (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |
| a) | Dwa niezależne kanały pomiarowe |  |
| b) | Transfer danych za pomocą interfejsu Ethernet, umożliwiającego sterowanie urządzeniem z dowolnego komputera w sieci lokalnej |  |
| c) | Możliwość pracy dwuużytkownikowej (każdy z użytkowników obsługuje swój kanał pomiarowy ze swojego komputera) |  |
| d) | Możliwość pracy urządzenia w trybie bipotencjostatu |  |
| e) | Możliwość zsynchronizowania kanałów (jednoczesny start pomiaru) |  |
| f) | Urządzenie łatwe do przeniesienia o wymiarach nie większych niż 20 x 30 x 40 cm i masie nie większej niż 5 kg |  |
| g) | Maksymalna szybkość próbkowania: nie większa niż 250 µs |  |
| h) | Zakres napięć sterujących: nie gorszy niż ±10 V |  |
| i) | Możliwość przesunięcia zakresu napięciowego na 0-20 V |  |
| j) | Maksymalny prąd: nie mniejszy niż 900 mA na każdym kanale |  |
| k) | Impedancja wejściowa elektrometru: nie mniejsza niż 1 TΩ |  |
| l) | Co najmniej 6 zakresów prądowych z możliwością ustawienia automatycznego wyboru |  |
| m) | Dokładność pomiarowa: nie gorsza niż 0,2% pełnego zakresu |  |
| n) | Maksymalna rozdzielczość pomiaru prądu: nie gorsza niż 1 nA na najniższym zakresie prądowym |  |
| o) | Minimum dwa dodatkowe wejścia pomiarowe (na każdym kanale) umożliwiające rejestrację sygnałów z urządzeń zewnętrznych |  |
| p) | Wejście i wyjście sygnału wyzwalania (na każdym kanale) umożliwiające synchronizację z innymi urządzeniami |  |
| q) | W zestawie z jednostką naboru i obróbki danych |  |
| r) | Oprogramowanie z nieograniczoną licencją umożliwiające programowanie pracy urządzenia, wyświetlanie wyników oraz analizę danych |  |
| s) | Zasilanie: wtyczka europejska, 230 – 240 V, 50/60 Hz; |  |

| 2. | Wyposażenie dodatkowe: (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |
| --- | --- | --- |
| a) | Celka do pomiarów spektroelektrochemicznych zawierająca kwarcową kuwetę o wymiarach zewnętrznych 10 x 10 mm i długości drogi optycznej 1 mm, platynową elektrodę roboczą, platynową przeciwelektrodę oraz chlorosrebrową elektrodę odniesienia |  |
| b) | Zaciski krokodylkowe umożliwiające podłączenie elektrod; |  |
| c) | Dwa kable pomiarowe o długości co najmniej 1,5 m |  |
| 3. | Dostawa: |  |
| a) | Termin realizacji: do 90 dni od daty zawarcia umowy |  |
| b) | Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego montaż, uruchomienie oraz instruktaż z obsługi; |  |
| 4. | Gwarancja: |  |
| a) | Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. |  |
| 5. | Serwis : |  |
| a) | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym maksymalnie 72 godzin od zgłoszenia; |  |
| b) | Maksymalny czas naprawy: 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia |  |
| c) | Dostawca zapewnia przeglądy techniczne, serwis pogwarancyjny oraz dostęp części zamiennych do dostarczonego urządzenia przez minimum 5 lat od daty dostarczenia. |  |

UWAGA: 	Do wykazu należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wymagań zawartych w rozdz. V. SWZ.

| ……………………..………… | ….…………… | …………………..……….………………………… |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość | Data | Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |