# TABELA ZGODNOŚCI

Oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami zamawiającego

| Tytuł postępowania: | Zestawu do recyklingowej chromatografii żelowo-permeacyjnej. |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | ZP-2401-3/25 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) |

Dane Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy: | …………………………………………….……………………….… |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: | …………………………………………………………….……….… |
| Osoba upoważniona do reprezentacji: |  |
| Imię i nazwisko | …………………………………………………….……………….… |
| stanowisko / podstawa do reprezentacji | ……………………………………………………………………..… |

oświadczam, co następuje:

| Lp. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Zamawiający wymaga wpisania oferowanych parametrów również w przypadku zaoferowania parametru takiego samego jak w kolumnie „Parametry wymagane”) |
| --- | --- | --- |
| I | Zestaw do recyklingowej chromatografii żelowo-perfekcyjnej | Producent: Typ: Model: |
| # Recyrkulujący układ pompujący (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | # Szeregowa lub równoległa pompa dwutłokowa, umożliwiająca wykonywanie podziałów z recyrkulacją |  |
| b) | # Zakres przepływu - co najmniej od 0.1 ml/min do 10 ml/min |  |
| c) | # Maksymalne ciśnienie tłoczenia co najmniej 20 MPa |  |
| d) | # Funkcja recyrkulacji w celu efektywnego rozdziału związków o podobnych współczynnikach retencji, która pozwala próbce na wielokrotne przechodzenie przez te same kolumny |  |
| e) | # Budowa układu zapobiegająca dyfuzji podczas recyklingu: zapobieganie dyfuzji próbki w kanale przepływowym, zapobieganie przesunięciu linii podstawowej między cyklami i zanieczyszczeniu butelki z rozpuszczalnikiem |  |
| f) | # Budowa układu umożliwiająca łatwe czyszczenie. Powinna umożliwiać: utrzymanie czystości wewnątrz kanału przepływowego, ułatwienie codziennego kondycjonowania i zmiany rozpuszczalnika |  |
| g) | # Funkcja automatycznej poprawki na czas opóźnienia frakcji |  |
| h) | # Możliwość tworzenia, edytowania i wykonywania automatycznego programu zawierającego co najmniej funkcje: recykling, odrzucanie niepożądanych pików, zbieranie frakcji |  |
| - Ręczny zawór dozujący (manual injector) w zestawie o następujących parametrach (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | # Ręczny zawór do nastrzyków z wymienialną pętlą na próbkę - co najmniej jeden, pętla o objętości 5 ml |  |
| - Samopowtarzalny zawór dozujący (repeat injector) w zestawie o następujących parametrach (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | # Samopowtarzalny zawór dozujący (repeat injector) do wielokrotnego dozowania tych samych próbek - dozowana objętość co najmniej od 0,1 ml do 99,9 ml; ilość nastrzyków z jednej próbki co najmniej 99 |  |
| b) | # Funkcja „stacked injection” |  |
| - Detektor UV-Vis o następujących parametrach (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | # Ilość kanałów – co najmniej 2 |  |
| b) | # Możliwość zmiany długości fali w zakresie – co najmniej od 200 nm do 800 nm |  |
| c) | # Źródło światła - lampa deuterowa i wolframowa |  |
| d) | # Parametry celki pomiarowej - długość co najmniej 0,3 mm, objętość co najmniej 40 μl |  |
| e) | # Czułość detektora (sensitivity) -0,00005 ABU lub lepsza |  |
| f) | # Dryft (drift) - 0,001 ABU / godzinę lub lepiej |  |
| g) | # Funkcja auto-zero |  |
| h) | # Możliwość monitorowania i skanowania pełnego zakresu widma UV związków |  |
| - Kolektor frakcji w zestawie o następujących parametrach (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | # Zewnętrzy kolektor frakcji |  |
| b) | # Funkcja poprawki na czas opóźnienia frakcji - umożliwienie operatorowi zbieranie tylko pożądanych pików w odpowiednim czasie |  |
| c) | # Możliwość automatycznego zbierania pików na podstawie zaprogramowanego czasu i zaprogramowanej detekcji pików bazującej na ich nachyleniu |  |
| - Oprogramowanie kontrolne w zestawie zestawie o następujących parametrach (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | # Dedykowany komputer lub panel dotykowy LCD, rozmiar panelu dotykowego co najmniej 8.4 cala, do pełnej obsługi systemu, w tym: sterowanie pompą, recyklingiem, odrzucaniem niepożądanych frakcji (waste), detektorami i kolektorem |  |
| b) | # Podglądy na chromatogramy, pozwalające zwizualizować obszar poddany recyklingowi i zebrany obszar |  |
| c) | # Oprogramowanie do zbierania danych i laptop PC z oprogramowaniem Windows 11 lub równoważny |  |
| d) | # Skalowalny widok chromatogramu i możliwość określenia dokładnych czasów zbierania próbek |  |
| e) | # Funkcja monitorowania i skanowania pełnego zakresu widma UV pozwalająca na wspomaganie identyfikacji i zbierania właściwych, docelowych pików |  |
| - Kolumny w zestawie o następujących parametrach (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | # Wysokorozdzielcze kolumny GPC dla cząsteczek o różnych masach molekularnych – co najmniej 2 |  |
| b) | # Limit wykluczenia (exclusion limit) – w zakresie od 3 000 do 5 000 Mw (co najmniej 1 szt.), w zakresie 18 000 – 22 000 Mw (co najmniej 1 szt.) |  |
| c) | # Wypełnienie - wysoko usieciowany PS/DVB (highly cross-linked PS/DVB) w chloroformie lub THF |  |
| d) | # Filtr (line filter) – co najmniej 1 szt |  |
| e) | # Prekolumna (pre column) – co najmniej 2 szt |  |
| f) | # Maksymalna ilość substancji dozowana w jednym nastrzyku – co najmniej 50 mg |  |
| g) | # Rozmiar kolumny GPC - co najmniej 20 mm średnicy i sumarycznej długości 600 mm dla każdego limitu wykluczania |  |
| h) | # Możliwość stosowania różnych rozpuszczalników - co najmniej DMF, chloroform, dichlorometan, THF, octan etylu, toluen |  |
| - Dostawa: |  |  |
| a) | Do 91 dni od daty zawarcia umowy. |  |
| b) | Obejmuje dostawę do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie jego eksploatacji. |  |
| - Gwarancja: |  |  |
| a) | Minimalny okres gwarancji - 24 miesiące na zestaw recyklingowej chromatografii żelowo-permeacyjnej - 12 miesięcy na kolumny od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru |  |
| - Serwis: |  |  |
| a) | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym maksymalnie 72 godzin od zgłoszenia. |  |
| b) | Maksymalny czas naprawy: 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia. |  |

UWAGA: 	Do wykazu należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wymagań zawartych w rozdz. V. SWZ.

| ……………………..……… | ….………… | …………………..……….…………………… |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość | Data | Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |