# TABELA ZGODNOŚCI

Oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami zamawiającego

| Tytuł postępowania: | Zestaw do pomiarów czasów zaniku fotoluminescencji |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | ZP-2401-5/25 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. . Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) |

Dane Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy: | …………………………………………….……………………….… |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: | …………………………………………………………….……….… |
| Osoba upoważniona do reprezentacji: |  |
| Imię i nazwisko | …………………………………………………….……………….… |
| stanowisko / podstawa do reprezentacji | ……………………………………………………………………..… |

oświadczam, co następuje:

| Lp. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Zamawiający wymaga wpisania oferowanych parametrów również w przypadku zaoferowania parametru takiego samego jak w kolumnie „Parametry wymagane”) |
| --- | --- | --- |
|  | Zestaw do pomiarów czasów zaniku fotoluminescencji | Producent: Typ: Model: |
| # Przystawka TCSPC (do pomiaru czasów życia fluorescencji) spełniająca następujące wymogi: (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | # Umożliwia prowadzenie pomiarów zaniku fluorescencij w przedziale min. od 150ps do 10µs |  |
| b) | # Posiada uchwyt dla pulsacyjnych pikosekundowych diod laserowych (EPL) oraz pulsacyjnych diod EPLED |  |
| c) | # Przystawka umożliwi wybór opóźnień czasowych w trybie TCSPC |  |
| d) | # Przystawka umożliwi pomiary w zakresie czasowym od min. 2,5ns do 50μs (w trybie TCSPC) |  |
| e) | # Przystawka umożliwi pomiary z odpowiedzią detektora z min. 600 ps |  |
| f) | # Konstrukcja przystawki zapewni minimalna szerokość kanału 305 fs (w trybie TCSPC) |  |
| g) | # Wraz z zestawem Dostawca dostarczy oprogramowanie do: analizy dekonwolucji do 4 funkcji eksponencjalnych w oparciu o algorytmMarquardt-Levenberga- ; # pomiaru i analizy widm emisji w trybie czasowo rozdzielczym (time resolvedemission spectra TRES) |  |
| - Zestaw zawierajacy impulsowe diody laserowe EPL oraz VPL 450 spełniający następujące wymogi: (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | # szerokość impulsu dla diody EPL min. 120 ps przy 10 MHz |  |
| b) | # Wymagana długość fali dla diody EPL i VPL min. 450 nm |  |
| c) | # Minimalny zakres częstotliwości repetycji dla diody EPL: 2.5 kHz - 20 MHz |  |
| d) | # szerokość impulsu dla diody VPL zmienna w zakresie min. <70 ns - 1 ms dostępna trybie CW |  |
| e) | zakres częstotliwości repetycji ustawiany z oprogramowania Fluoracle: min 0.1 Hz - 1 MHz |  |
| f) | # Zestaw musi umożliwiać pełną integrację z procedurami pomiarowymi będącymi częścią oprogramowania Fluoracle |  |
| - Dodatkowe wymagania |  |  |
| a) | ## Wykonawca złoży oświadczenie, że jest autoryzowanym przedstawicielem producenta co oznacza, że posiada wsparcie techniczne od producenta |  |
| - Dostawa: |  |  |
| a) | Do 112 dni od daty zawarcia umowy. |  |
| b) | Obejmuje dostawę do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie jego eksploatacji. |  |
| - Gwarancja: |  |  |
| a) | Minimalny okres gwarancji: 12 miesiący, od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. |  |
| - Serwis: |  |  |
| a) | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym maksymalnie 72 godzin od zgłoszenia. |  |
| b) | Maksymalny czas naprawy: 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia. |  |

UWAGA: 	Do wykazu należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wymagań zawartych w rozdz. V. SWZ.

| ……………………..………… | ….…………… | …………………..……….………………………… |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość | Data | Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |