# TABELA ZGODNOŚCI

Oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami zamawiającego

| Tytuł postępowania: | Dostawa zestawu do pomiarów fotoluminescencji w niskich temperaturach |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | ZP-2401-7/25 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) |

Dane Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy: | …………………………………………….……………………….… |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: | …………………………………………………………….……….… |
| Osoba upoważniona do reprezentacji: |  |
| Imię i nazwisko | …………………………………………………….……………….… |
| stanowisko / podstawa do reprezentacji | ……………………………………………………………………..… |

oświadczam, co następuje:

| Lp. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Zamawiający wymaga wpisania oferowanych parametrów również w przypadku zaoferowania parametru takiego samego jak w kolumnie „Parametry wymagane”) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw przystawek pomiarowych | Producent: Typ: Model: |
| # Zalewowy Kriostat azotowy z próbką umieszczaną w atmosferze gazu wymiany spełniający następujące spełniająca następujące wymogi: (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | Umożliwia prowadzenie pomiarów PL w zakresie temperatur 77K - 300K (± 0.1K w czasie 10 min) |  |
| b) | # posiada grzałkę oraz platynową termoparę, oraz uchwyt kuwet SH7, uchwyt próbki SH3, a także ppręt dla próbek SR |  |
| c) | posiada zestaw czterech okienek ze Spectrosil WF |  |
| d) | umożliwi badanie próbek o rozmiarze co najmniej 19 x 30 mm |  |
| e) | # Przystawka umożliwi pomiary z odpowiedzią detektora z min. 600 ps |  |
| f) | posiada zbiornik azotowy o pojemności co najmniej 1.2L |  |
| g) | posiada złącze na kable elektryczne 10DC |  |
| - Kontroler temperatury spełniające następujące wymogi: (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | Umożliwia pomiar i kontrola temperatury od <250mK z dokładnością 0.1mK |  |
| b) | Posiada układ grzania o mocy 80W dla każdego kanału |  |
| c) | Jest kompatybilny ze wszystkimi czujnikami kriogenicznymi (tlenek rutenu, cernox. diody krzemowe, platynowy, termopary oraz RhFe) szerokość impulsu dla diody VPL zmienna w zakresie min. <70 ns - 1 ms dostępna trybie CW |  |
| d) | Umożliwia wykonanie standardowej konfiguracji obejmującej jeden czujnik temperatury oraz jeden obwód grzania 80W |  |
| e) | Posiada 8 dodatkowych wielofunkcyjnych portów do umieszczenia kart rozszerzających, takich jak: wejścia temperaturowe, ciśnieniowe, wejście silnika krokowego (np. do kontroli przepływu gazu) |  |
| f) | Posiada ekran dotykowy, zapewniający łatwy dostęp do wszystkich funkcji |  |
| g) | Posiada dostępne złącza: Ethernet, GPIB, równolegle, USB |  |
| - Przystawka do integracji kriostatu ze spektrofluorymetrem spełniające następujące wymogi: (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | Posiada kasetę do przedziału próbek |  |
| b) | Zawiera kołnierz kriostatu |  |
| c) | Posiada platformę kriostatu |  |
| d) | Posiada zestaw sterowników do integracji kontrolera temperatury kriostatu z oprogramowaniem spektrofluorymetru |  |
| e) | Umożliwia integracje z oprogramowaniem spektrofluorymetru |  |
| - Stanowisko próżniowe z pompą turbomolekularną spełniające następujące wymogi: (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | Posiada pompę turbomolekularna połączona z pompą wstępną zapewniająca szybkość pompowania od 47 l/s |  |
| b) | Umożliwia osiągnięciecie próżni o wartości co najmniej 5 x 10-8 mbar |  |
| c) | Posiada integrowany miernik ciśnienia oraz zestaw przyłączy |  |
| 2. Dodatkowe wymagania |  |  |
| a) | ## Wykonawca złoży oświadczenie, że jest autoryzowanym przedstawicielem producenta co oznacza, że posiada wsparcie techniczne od producenta |  |
| 3. | Dostawa: |  |
| a) | Do182 dni od otrzymania zamówienia. |  |
| b) | Wykonawca złoży oświadczenie, że jest autoryzowanym przedstawicielem producenta co oznacza, że posiada wsparcie techniczne od producenta |  |
| 4. | Gwarancja: |  |
| a) | Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy, od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. |  |
| 5. | Serwis: |  |
| a) | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym maksymalnie 72 godzin od zgłoszenia. |  |
| b) | Maksymalny czas naprawy: 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia. |  |

UWAGA: 	Do wykazu należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wymagań zawartych w rozdz. V. SWZ.

| ……………………..………… | ….…………… | …………………..……….………………………… |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość | Data | Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |