# TABELA ZGODNOŚCI

Oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego

| Tytuł postępowania: | Spektrometr masowy typu Q-TOF sprzężony z wysokosprawnym chromatografem cieczowym (LC-MS) |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | ZP-2401-9/25 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 i nast. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.) o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej 221 000,00 EUR |

Dane Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy: | …………………………………………….……………………….… |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: | …………………………………………………………….……….… |
| Osoba upoważniona do reprezentacji: |  |
| Imię i nazwisko | ……………………………………………………….………………. |
| Stanowisko / podstawa do reprezentacji | ………………………………………………………………………. |

Oświadczam, co następuje:

| Lp. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego |  | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Zamawiający wymaga wpisania oferowanych parametrów również w przypadku zaoferowania parametru takiego samego jak w kolumnie „Parametry wymagane”) |
| --- | --- | --- | --- |
| Spektrometr masowy typu Q-TOF sprzężony z wysokosprawnym chromatografem cieczowym (LCMS) – 1 szt. |  |  | Ilość sztuk: Producent: Typ: Model: |
| - Wysokorozdzielczy spektrometr mas (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
| - LC interfejs oraz Źródło Jonów |  |  |  |
|  | Moduł do jonizacji pod ciśnieniem atmosferycznym (API) z metodami jonizacji: - rozpylanie w polu elektrycznym (ESI); - jonizacja chemiczna pod ciśnieniem atmosferycznym (APCI). |  |  |
|  | Geometria źródła umożliwiająca stosowanie przepływów do 2000 µl/min (mikrolitrów / minutę) bez używania dodatkowego systemu ogrzewania. |  |  |
|  | Moduł źródła umożliwiający zastosowanie podwójnego nastrzyku electrospray za pomocą dwóch niezależnych sond ESI: sonda właściwa i sonda do wprowadzania związku referencyjnego - jako standard. |  |  |
|  | Ortogonalna lub podwójnie ortogonalna geometria źródła jonów. |  |  |
|  | Możliwość jonizacji dodatniej i ujemnej dla technik jonizacji ESI i APCI. |  |  |
|  | Stożek wprowadzający omywany strumieniem gazu umożliwiającego proces de-clustering’u jonów tworzących się w źródle pod ciśnieniem atmosferycznym. |  |  |
|  | Zastosowanie zaworu odcinającego umożliwiającego demontaż stożka wprowadzającego bez wyłączania systemu próżniowego. |  |  |
|  | Elektronicznie kontrolowane objętościowe przepływy gazów desolwatacyjnego i omywającego stożek wprowadzający. |  |  |
|  | Wszystkie wartości napięć w źródle są komputerowo zadawane i kontrolowane. |  |  |
|  | Wymiana stożka, kapilary w sondzie ESI oraz opcjonalnych źródeł jonów odbywa się bez użycia narzędzi. |  |  |
|  | Analizator wyposażony w moduł umieszczony pomiędzy źródłem, a kwadrupolowym analizatorem mas, który poprzez aktywne usuwanie (odpompowywanie) neutralnych kontaminantów maksymalizuje transmisję jonów ze źródła do analizatorów mas jonowych. |  |  |
|  | Spektrometr mas jest wyposażony w zintegrowany i kontrolowany z poziomu komputera automatyczny system zadawania roztworów kalibracyjnego, referencyjnego i badanego poza układem chromatograficznym oraz oprogramowanie umożliwiające: - zadawanie roztworów lub rozpuszczalników do spektrometru mas w następujący sposób: - z kolumny chromatograficznej; - z trzech integralnych zbiorników w bezpośrednim nastrzyku; - ze zbiornika w bezpośrednim lub łączonym nastrzyku za kolumną chromatograficzną podczas przebiegu analitycznego; - automatyczny proces równoczesnego monitoringu oraz kontroli poprawności działania systemu ultraefektywnej chromatografii cieczowej oraz spektrometru mas poprzez automatyczny nastrzyk analitu kontrolnego na kolumnę chromatograficzną - kontrola takich parametrów jak: czas retencji, pole powierzchni, wysokość i szerokość piku (pików) chromatograficznego, stosunek sygnał/szum, dokładność oznaczenia masy - automatyczne ostrzeganie jeśli kontrolowane parametry są poza zadaną tolerancją poprzez generowanie i wydruk raportu; - monitorowanie parametrów systemu MS: przepływy gazów, napięcia, temperatury, wartości próżni, komunikacji wewnętrznej i kalibracji - automatyczne ostrzeganie, jeśli kontrolowane parametry są poza zadaną tolerancją; - automatyczny proces kalibracji i kontroli kalibracji kwadrupolowego analizatora mas oraz analizatora Time of Flight (TOF) spektrometru mas oraz informowanie, jeśli kalibracja będzie wymagała sprawdzenia; - automatyczna optymalizacja warunków źródła dla analizowanego związku lub związków. |  |  |
| - Komora kolizyjna |  |  |  |
|  | Energia kolizji kontrolowana cyfrowo. |  |  |
|  | Programowalne wartości energii kolizji. |  |  |
| - Hybrydowy analizator Kwadrupol-czas przelotu (TOF) |  |  |  |
|  | Kwadrupolowy filtr mas: - Wysokosprawny kwadrupolowy filtr mas z układami ogniskowania i prefiltrowania strumienia jonów o zakresie do co najmniej 4 000 Da w opcji resolving mode; - Zakres mas dla filtra kwadrupolowego w opcji non-resolving mode: nie węższy niż od 20 do 16 000 Da. |  |  |
|  | Analizator mas Time of Flight: - Geometria ortogonalna (orthogonal acceleration); - Możliwość zbierania pełnych widm spektralnych z szybkością 30 widm/sekundę; - Zakres analizowanych mas: od 20 m/z do 100 000 m/z; - Rozdzielczość definiowana jako FWHM (Full Width Half Maximum - szerokość piku w połowie wysokości) równa co najmniej 40 000 mierzona dla masy z zakresu 900 - 1100 Da; - Napięcia elementów analizatora kontrolowane cyfrowo; - Dokładność pomiaru mas: - ≤ 1 ppm w trybie MS dla masy z zakresu 450 – 550 Da; - ≤ 1 ppm w trybie MS/MS dla masy z zakresu 750 – 850 Da. |  |  |
| - Detektor |  |  |  |
|  | Ultraszybki powielacz elektronowy z elektroniką typu ADC (analog-to-digital-converter). |  |  |
|  | Detektor pracuje w trybie rejestracji jonów dodatnich i ujemnych (positive / negative ion mode) |  |  |
|  | Zakres dynamiczny co najmniej cztery rzędy wielkości z możliwością rozszerzenia do 5 rzędów wielkości w trybie TOF-MRM |  |  |
| - System Wytwarzania Próżni |  |  |  |
|  | Automatyczny system próżniowy składający się z bezolejowej pompy próżni wstępnej oraz pomp turbomolekularnych chłodzonych powietrzem. Proces wytwarzania próżni oraz wentylowania układu jest cyfrowo kontrolowany i sterowany komputerowo. |  |  |
| - System ultraefektywnej chromatografii cieczowej: (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
|  | Możliwość stosowania do czterech rozpuszczalników. |  |  |
|  | Zapewnienie odgazowania próżniowego na wszystkich liniach rozpuszczalników i płukania nastrzyku. |  |  |
|  | Kondycjonowanie rozpuszczalników: proces odgazowania próżniowego – pięciokanałowy odgazowywacz próżniowy. |  |  |
|  | Ciągła automatyczna kompensacja ściśliwości rozpuszczalników. |  |  |
|  | Pompa musi być wyposażona w zintegrowane automatyczne zawory wlotowe. |  |  |
|  | Pompa musi mieć możliwość rozpoczęcia gradientu w następujących opcjach: - w momencie nastrzyku (domyślnie); - przed nastrzykiem (programowana objętościowo); - po nastrzyku (opóźnienie gradientu). |  |  |
|  | Zakres przepływu operacyjnego: nie gorszy od 0,01 ml/min do 2 ml/min bez podziału przepływu z inkrementem 0,001 ml. |  |  |
|  | Precyzja przepływu: ≤ 0,075% RSD; dokładność przepływu: nie gorsza niż ± 1%. |  |  |
|  | Całkowita objętość martwa łącznie z autosamplerem (Dead Volume): nie większa niż 400 µl. |  |  |
|  | Maksymalne ciśnienie robocze: nie gorsze niż 15 000 psi (ok. 1035 bar). |  |  |
|  | Autosampler przystosowany do jednoczesnej obsługi dwóch wymienionych płytek (niezależnie od typu): - 96 i 384 studzienkowych; - 48 pozycyjnych dla wialek 2 mililitrowych; - 48 pozycyjnych dla wialek do wirówek objętości 0,65 ml; - 24 pozycyjnych dla wialek do wirówek o objętości 1,5 ml. |  |  |
|  | Zakres nastrzykiwanych objętości: 0,1 µl 10 µl w konfiguracji standardowej z możliwością rozszerzenia do 1000 µl przy zastosowaniu opcjonalnych pętli. |  |  |
|  | Błąd przenoszenia: nie gorszy niż 0,002 %. |  |  |
|  | Termostatowanie prób od 4○C do 40○C programowalne z inkrementem 0,1○C. |  |  |
|  | Termostatowanie kolumn: nie gorsze niż od 20 oC do 90○C programowalne z inkrementem 0,1○C. |  |  |
|  | Zapis historii kolumny przy użyciu mikrochipa. |  |  |
|  | System chromatograficzny musi być wyposażony w zintegrowaną programową konsolę diagnostyczną, w której przechowywane i dostępne są 96 godzinne dane z 16 kanałów diagnostycznych. |  |  |
|  | Programowa konsola diagnostyczna musi umożliwiać śledzenie takich parametrów jak: - ciśnienie systemu; - ciśnienie tłoków pompy; - ciśnienia w układzie autosamplera; - temperatury włącznie z temperaturą otoczenia; - godziny pracy lamp detektorów analogowych o ile mają zastosowanie. |  |  |
|  | System chromatograficzny musi być wyposażony w czujniki wycieku z ciągłą 96 godzinną diagnostyką wyświetlaną w oprogramowaniu. |  |  |
| - Detektor fotodiodowy (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
|  | Zakres długości fali nie mniejszy niż 190-800 nm. |  |  |
|  | Rozdzielczość spektralna 1,2 nm. |  |  |
|  | Liniowość 2 AU. |  |  |
|  | Szum nie gorszy niż 15 x 10–6 AU, dryft ≤ 1 x 10-3 AU/h/ºC |  |  |
|  | Celka o długości drogi optycznej co najmniej 10 mm, objętości nie większej niż 500 nl |  |  |
|  | Maksymalna szybkość próbkowania nie gorsza niż 80 Hz. |  |  |
|  | Maksymalne ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1 000 psi. |  |  |
| - Oprogramowanie: (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
|  | System wyposażony w oprogramowanie umożliwiające: - konfigurację systemu LC-MS; - tworzenie metod LC - MS definiujące parametry operacyjne dla przebiegów analitycznych; - uruchamianie analiz LC-MS; - monitorowanie przebiegów analiz; - akwizycje danych w następujących trybach: - pełny skan spektralny – MS Scan; - MS/MS product ion scanning – skanowanie produktów (jonów fragmentacyjnych); - warunkowe przełączenie trybu MS na MS/MS i odwrotnie; - zbieranie danych spektralnych typu continuum oraz centroid; - akwizycja w trybie DDA (data dependent acquisition) – automatyczne przełączania pomiędzy trybami MS i MS/MS zależne masy wybranych jonów, zakresów mas jonowych lub stopnia naładowania jonów; - jednoczesnego zbierania danych dla niskich i wysokich wartości energii kolizji (DIA – Data Independent Acquisition); - akwizycja danych w trybie TOF- MRM; - procesowanie otrzymanych danych. |  |  |
|  | Akwizycja i przetwarzanie danych Jednostka komputerowa dla oprogramowania kontrolno – diagnostycznego oraz akwizycji danych i ich opracowywania umożliwiającego współpracę oferowanego spektrometru mas z systemem ultraefektywnej chromatografii cieczowej: - pamięć RAM min. 64 GB; - dysk twardy: min. o pojemności 10 TB 7200 RPM; - SSD 512 GB; - zintegrowana karta LAN Ethernet; - system operacyjny: dostosowany wymogami do oferowanego systemu; - mysz optyczna, klawiatura; - monitor 27”. |  |  |
| - Generator azotu (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
|  | Wydajność - minimum 25 l/min. (litrów na minutę). |  |  |
|  | Czystość azotu - minimum 95% bez zanieczyszczeń oleistych. |  |  |
| - Wyposażenie dodatkowe: (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku angielskim. |  |  |
|  | Zasilanie awaryjne UPS. |  |  |
|  | Dostawa butli z gazem kolizyjnym niezbędnym do pracy spektrometru mas (Argon 10 L, dzierżawa opłacona na rok). |  |  |
| - Termin, warunki dostawy oraz wymagane szkolenia (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
|  | Wymagany termin dla realizacji niniejszego zamówienia, w tym instalacji, uruchomienia, testowania i przeszkolenia personelu Zamawiającego: w ciągu 8 tygodni od daty zawarcia umowy |  |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji starego sprzętu z siedziby Zamawiającego i instalacji nowego na jego miejsce. |  |  |
|  | Po standardowym szkoleniu przeprowadzonym po instalacji aparatu, dwa dodatkowe szkolenia aplikacyjne, każde w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin. |  |  |
| - Gwarancja (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
|  | Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. |  |  |
|  | W ramach gwarancji Wykonawca pokryje koszty napraw urządzenia, jego wyposażenia i oprogramowania, a także pokryje koszty wymiany uszkodzonych elementów, koszty transportu, ubezpieczenia, koszty robocizny oraz ewentualne koszty podroży i pobytu specjalistów w Polsce. |  |  |
| - Serwis (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym maksymalnie 5 dni roboczych od zgłoszenia. |  |  |
|  | Maksymalny czas naprawy: 20 dni roboczych od momentu zgłoszenia; jeśli konieczne będzie sprowadzenie części zamiennej z zagranicy nie dłużej niż 35 dni roboczych. |  |  |
|  | Wykonawca zapewni na terenie Polski serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny oraz zapewni dostęp do części zamiennych do dostarczonego urządzenia przez minimum 7 lat po wycofaniu modelu z produkcji. |  |  |
| - Parametry dodatkowo punktowane (fakultatywne) - kryteria oceny ofert: |  |  |  |
|  | Objętość rozmycia pasma próbek ≤12ml (mikrolitrów). |  |  |
|  | Aktywne podgrzewanie fazy ruchomej przed wejściem na kolumnę. |  |  |
|  | Pobór mocy spektrometru mas wraz z pompą próżni wstępnej w czasie standardowej pracy nie większy niż 1 700 Wat. |  |  |
|  | Możliwość opcjonalnego wyposażenia spektrometru mas w źródło do desorpcyjnej jonizacji przez rozpylanie w polu elektrycznym (DESI) do bezpośredniego obrazowania. |  |  |
|  | Wydłużony okres gwarancji: 36 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. |  |  |

UWAGA: 	Do wykazu należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wymagań zawartych w rozdz. V. SWZ.

| ……………………..……… | ….………… | …………………..……….…………………… |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość | Data | Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |