# TABELA ZGODNOŚCI

# (aktualizacja z dnia 19.09.2025)

Oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami zamawiającego

| Tytuł postępowania: | Dostawa zestawu do preparatywnej chromatografii cieczowej z formowaniem dwuskładnikowego gradientu po stronie wysokiego ciśnienia |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | ZP-2401-10/25 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.) |

Dane Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy: | …………………………………………….……………………….… |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: | …………………………………………………………….……….… |
| Osoba upoważniona do reprezentacji: |  |
| Imię i nazwisko | …………………………………………………….……………….… |
| stanowisko / podstawa do reprezentacji | ……………………………………………………………………..… |

oświadczam, co następuje:

| Lp. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Zamawiający wymaga wpisania oferowanych parametrów również w przypadku zaoferowania parametru takiego samego jak w kolumnie „Parametry wymagane”) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do preparatywnej chromatografii cieczowej z formowaniem dwuskładnikowego gradientu po stronie wysokiego ciśnienia | Producent: Typ: Model: |
| # Pompa dwutłokowa (2szt.) spełniająca następujące następujące wymogi: (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | Pozwala na przepływ co najmniej w zakresie od 0,01 do 150,0 ml/min, |  |
| b) | Pozwala na pracę w zakresie ciśnień 42 MPa co najmniej do 100 ml/min, |  |
| c) | Posiada system tłoków równoległych o niskich pulsacjach, |  |
| d) | Umożliwia przepływ z precyzją co najwyżej 0,1% RSD, oraz z dokładnością co najwyżej +/- 1%, |  |
| e) | Umożliwia maksymalną objętość skoku tłoka pompy co najwyżej 250 µl, |  |
| f) | Umożliwia sterowanie z poziomu oprogramowania. |  |
| g) | Posiada uchwyt do kolumn preparatywnych |  |
| - Autosampler: (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | Umożliwia zakres pracy pH co najmniej 1-10, |  |
| b) | Posiada możliwośc wykorzystania 80 fiolek po 4 ml i 100 fiolek po 1,5 ml, |  |
| c) | Umożliwia nastrzyk strzykawkowy o objętości nastrzyku co najmniej od 1 µl do 5000 µl, |  |
| d) | Umożliwia powtarzalność nastrzyku: maksymalnie 1% RSD, |  |
| e) | Posiada wbudowane funkcje walidacyjne, |  |
| f) | Posiada możliwość preparatyki próbek w autosamplerze np. automatycznego rozcieńczania. |  |
| - Detektor UV-Vis dwukanałowy: (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | Posiada dwa źródło światła: lampę deuterową i wolframowa, |  |
| b) | Umożliwia zastosowanie światła z zakresu co najmniej 190-700 nm, szerokości pasma co najwyżej 8 nm, Dokładności długości fali co najmniej 1 nm, |  |
| c) | Zapewnia szum poziomie co najwyżej 5,0x10-6 AU (równoważne ±2,0x10-6 AU), dryft co najwyżej 1x10-4 AU/h, liniowość co najmniej 2,5 AU, |  |
| d) | Posaida celkę detektora termostatowaną co najmniej w zakresie 5C powyżej temperatury otoczenia do 50C |  |
| e) | Droga optyczna celki wynosi conajmniej 10mm, a jej pojemność co najwyżej 12 µl, a zakres pracy do ciśnienia co najmniej 12 MPa, |  |
| f) | Posiada celę preparatywnę o regulowanej drodze optycznej co najmniej: 0,1; 0,2 i 0,5 mm. |  |
| - Kolektor frakcji: (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | Umożliwia maksymalny przepływ do 150 ml/min, oraz pozwala na chłodzenie próbek, |  |
| b) | Posiada 6 tac na probówki o pojemności 20 ml oraz 6 tac na probówki o pojemności 3,5 ml. Konstrukcja kolektora umożliwia jednoczesne umieszczenie co najmniej 2 tac po 144 probówki szklane o pojemności 3,5 ml każda. |  |
| c) | Posiada tryby zbierania frakcji: czasowy, objętość, sygnał zewnętrzny z detektora, głowica do kolektora frakcji z zaworem bocznikowym. |  |
| d) | Posiada tryby zbierania frakcji: czasowy, objętość, sygnał zewnętrzny z detektora, głowicę do kolektora frakcji z zaworem bocznikowym. |  |
| - Akcesoria: (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | Posiada zestaw kolumn krzemionkowych z ziarnem 5 µm o wymiarach: 4 mm x 250 mm,20 mm x 250 mm, 50 mm x 250 mm. |  |
| - Oprogramownie: (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | Umożliwia sterowanie całym zestawem HPLC, zbieranie i opracowywanie danych z detektora, tworzenie raportów, działające w środowisku Windows 11 Professional 64 bity. |  |
| - Zestaw komputerowy: (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | Spełniający co najmniej wymagania: procesor i3, 8 GB RAM, dysk twardy 250 GB, monitor co najmniej 21", klawiatura, mysz, WIN 10 PL Professional 64 bit. |  |
| 2. Dodatkowe wymagania |  |  |
| a) | ## Wykonawca złoży oświadczenie, że jest autoryzowanym przedstawicielem producenta co oznacza, że posiada wsparcie techniczne od producenta |  |
| 3. | Dostawa: |  |
| a) | Do 49 dni od daty zawarcia umowy. |  |
| b) | Wykonawca złoży oświadczenie, że jest autoryzowanym przedstawicielem producenta co oznacza, że posiada wsparcie techniczne od producenta |  |
| 4. | Gwarancja: |  |
| a) | Minimalny okres gwarancji: 12 miesiący, od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. |  |
| 5. | Serwis: |  |
| a) | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym maksymalnie 72 godzin od zgłoszenia. |  |
| b) | Maksymalny czas naprawy: 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia. |  |

UWAGA: 	Do wykazu należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wymagań zawartych w rozdz. V. SWZ.

| ……………………..………… | ….…………… | …………………..……….………………………… |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość | Data | Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |