# TABELA ZGODNOŚCI

Oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego

| Tytuł postępowania: | Spektrometr do pomiarów widm CD w zakresie UV-VIS-NIR |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | ZP-2401-13/25 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 i nast. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.) o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej 221 000,00 EUR |

Dane Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy: | …………………………………………….……………………….… |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: | …………………………………………………………….……….… |
| Osoba upoważniona do reprezentacji: |  |
| Imię i nazwisko | ……………………………………………………….………………. |
| Stanowisko / podstawa do reprezentacji | ………………………………………………………………………. |

Oświadczam, co następuje:

| Lp. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Zamawiający wymaga wpisania oferowanych parametrów również w przypadku zaoferowania parametru takiego samego jak w kolumnie „Parametry wymagane”) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Spektrometr do pomiarów widm CD w zakresie UV-VIS-NIR – 1 szt. | Ilość sztuk: Producent: Typ: Model: |
| - Jednostka główna o następujących parametrach (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | Standardowe źródło światła: - 150 W lampa Xe chłodzona powietrzem - 150 W lampa halogenowa |  |
| b) | Przesłona sterowana z poziomu oprogramowania |  |
| c) | Monochromator podwójny pryzmatyczny |  |
| d) | Piezoelektryczny modulator termostatowany w sposób ciągły |  |
| e) | Przynajmniej dwa detektory: fotopowielacz oraz detektor InGaAs |  |
| f) | Optyka aparatu umożliwiająca dobudowywanie dodatkowych elementów pomiarowych, np. titratora, termostatowanych uchwytów kuwet, stałych magnesów pomiędzy układem optycznym aparatu, a detektorem |  |
| g) | Standardowy zakres długości fali co najmniej 165 - 2500 nm |  |
| h) | Zakres pomiarowy CD nie mniejszy niż ±7,5 deg |  |
| i) | Rozdzielczość sygnału CD nie gorsza niż 0,00001 mdeg |  |
| j) | Zakres dynamiczny CD nie mniejszy niż 3 AU |  |
| k) | Dokładność ustawiania długości fali nie gorsza niż: - ± 0,1 nm przy 200 nm; - ± 0,5 nm przy 700 nm; - ± 2,0 nm przy 1200 nm; - ± 5,0 nm przy 1700 nm. |  |
| l) | Powtarzalność ustawiania długości fali nie gorsza niż: - ± 0,06 nm w zakresie 165-500 nm; - ± 0,5 nm w zakresie 850-1600 nm. |  |
| m) | Światło rozproszone: nie większe niż 0.0003% przy 200 nm |  |
| n) | Szerokość spektralna wiązki co najmniej 0,05–15 nm (dla detektora PMT) oraz co najmniej 5-45 nm dla detektora InGaAs |  |
| o) | Regulowany zakres szybkości skanowania co najmniej do 9000 nm/min. |  |
| p) | Wbudowana lampa rtęciowa umożliwiająca weryfikację ustawiania długości fali |  |
| q) | Dostępne do wyboru sposoby skanowania: - ciągły; - krokowy |  |
| r) | Stabilność linii podstawowej nie gorsza niż 0,03 mdeg/h |  |
| s) | Wartość szumu RMS nie gorsza niż: - przy długości fali 185 nm: 0,005 mdeg dla szerokości spektralnej 1 nm; - przy długości fali 200 nm: 0,008 mdeg dla szerokości spektralnej 1 nm; - przy długości fali 1500 nm: 0,06 mdeg dla szerokości spektralnej 10 nm. |  |
| t) | Tryby akwizycji danych z jednym fotopowielaczem: - równoczesne skanowanie CD, LD i HT w funkcji długości fali; - równoczesne skanowanie CD, LD i HT w funkcji czasu. |  |
| u) | Uchwyt do kuwet prostokątnych i cylindrycznych |  |
| v) | Zestaw wzorców do adiustacji sygnału CD i LD |  |
| w) | Oprogramowanie sterujące spektrometrem posiadające co najmniej następujące funkcje: - równoczesne zbieranie sygnałów co najmniej z 4 kanałów; - możliwość zbierania danych trójwymiarowych; - wyświetlanie i nakładanie widm; - obróbka widm z wykorzystaniem funkcji matematycznych (co najmniej: dodawanie/odejmowanie/dzielenie) - korekcja linii podstawowej; - liczenie pochodnych; - obliczanie wysokości piku/powierzchni/szerokości w połowie wysokości; - znajdowanie pików; - konwersja danych do formatu tekstowego; - autodiagnostyka i walidacja aparatu |  |
| x) | Jednostka peryferyjna do sterowania spektrometrem o parametrach nie gorszych niż: - procesor z częstotliwością taktowania 3,5 GHz; - pamięć operacyjna 8 GB; - dysk SSD o pojemności 250 GB; - dysk twardy o pojemności 1 TB; - monitor LCD o przekątnej min. 21" i rozdzielczości FullHD; - kompatybilny do oprogramowania spektrometru system operacyjny |  |
| y) | Producent i dystrybutor posiadający certyfikat potwierdzający spełnienie norm ISO 9001 |  |
| z) | Autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski |  |
| - Parametry techniczne dodatkowo punktowane – fakultatywne (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego – kryteria oceny ofert) |  |  |
| a) | Program do obróbki danych kompatybilny z posiadanym przez Użytkownika oprogramowaniem Spectra Analysis |  |
| b) | Możliwość wyposażenia aparatu w sferę całkującą |  |
| c) | Możliwość wyposażenia aparatu w magnes do pomiarów magnetycznego dichroizmu kołowego (MCD) |  |
| - Termin, warunki dostawy oraz wymagane szkolenia (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | Wymagany termin dla realizacji niniejszego zamówienia, w tym instalacji, uruchomienia, testowania i przeszkolenia personelu Zamawiającego: w ciągu 40 tygodni od daty zawarcia umowy |  |
| - Gwarancja (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru |  |
| b) | Wydłużony okres gwarancji: 24 miesiące od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. |  |
| c) | W ramach gwarancji Wykonawca pokryje koszty napraw urządzenia, jego wyposażenia i oprogramowania, a także pokryje koszty wymiany uszkodzonych elementów, koszty transportu, ubezpieczenia, koszty robocizny oraz ewentualne koszty podroży i pobytu specjalistów w Polsce |  |
| - Serwis (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym maksymalnie 5 dni roboczych od zgłoszenia |  |
| b) | maksymalny czas naprawy: 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia; jeśli konieczne będzie sprowadzenie części zamiennej z zagranicy nie dłużej niż 35 dni roboczych |  |
| c) | Wykonawca zapewni na terenie Polski serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny oraz zapewni dostęp do części zamiennych do dostarczonego urządzenia przez minimum 10 lat po okresie gwarancyjnym |  |

UWAGA: 	Do wykazu należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wymagań zawartych w rozdz. V. SWZ.

| ……………………..……… | ….………… | …………………..……….…………………… |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość | Data | Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |