# TABELA ZGODNOŚCI

Oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami zamawiającego

Część 1: Zestaw do pomiarów spektroelektrochemicznych

| Tytuł postępowania: | Dostawa aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | ZP-2401-14/25 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. . Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) |

Dane Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy: | …………………………………………….……………………….… |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: | …………………………………………………………….……….… |
| Osoba upoważniona do reprezentacji: |  |
| Imię i nazwisko | …………………………………………………….……………….… |
| stanowisko / podstawa do reprezentacji | ……………………………………………………………………..… |

oświadczam, co następuje:

| Lp. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Zamawiający wymaga wpisania oferowanych parametrów również w przypadku zaoferowania parametru takiego samego jak w kolumnie „Parametry wymagane”) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do pomiarów spektroelektrochemicznych | Producent: Typ: Model: |
| # Instrument spektoelektrochemiczny (1szt.) spełniający następujące wymogi: (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | Posiada bipotencjostatu/galwanostatu i spektrofotometru w jednym urządzeniu, który może działać niezależnie jako (bi)potencjostat/galwanostat, oraz spektrometr |  |
| b) | Posiada masę 3kg oraz nterfejs PC z wejściem do USB. |  |
| d) | Posiada Lampa deuterowa i halogenowa jako źródło światła o żywotność żarówki powyżej1000 godzin, emitując światło w z zakresu 200–400 nm (lampa deuterowa), 400–1100 nm (lampa halogenowa) |  |
| e) | Posiada spektrometr wyposażony w w detektor liniowy z matrycą CCD z krzemu o parametrach nie gorszych niż liczba pikseli 2048, rozmiar piksela 14 µm × 200 µm, pojemność studni piksela ok. 62 500 elektronów |  |
| f) | Spektrometr posiada złącze światłowodowe co najmniej typu SMA 905 o zakresie długości fali 350–1050 nm, rozdzielczości optycznej ok. 0,3–10,0 nm (FWHM), umożliwia uzyskanie stosunek sygnału do szumu co najmniej 250:1 (przy pełnym sygnale) oraz rozdzielczości A/D 16 bitów, a także szumu ciemnego 50 RMS counts |  |
| g) | Spektrometr umożliwia w pomiary w zakresie dynamicznym 2 × 10⁸ (dla systemu) oraz 1300:1 dla pojedynczego pomiaru, z czasem integracji 1 ms – 65 s, przy świetle rozproszczonym < 0,05% przy 600 nm oraz 0,10% przy 435 nm |  |
| h) | Umożliwia wykonywanie pomiarów elektrochemicznych technikami woltamperometrii liniowej (LSV), cyklicznej (CV), fali prostokątnej (SWV), pulsowo różnicowej (DPV), normalnej pulsowej (NPV), różnicowej normalnej pulsowej (DNPV), przemienniej (ACV) oraz detekcji amperometrycznej (AD), amperometrii zerowego oporu (ZRA), szybkiej amperometrii (FA), pulsowe detekcji amperometrycznej (PAD), wielopulsowej detekcji amperometrycznej (MAD) |  |
| i) | Umożliwia wykonanie pomiarów potencjometrii liniowa (LSP), cyklicznej (CP), detekcji potencjometrycznej (galwanostatyczna) (PD), potencjometrii zerowego prądu (otwartego obwodu, OCP / ZCP), szybkiej potencjometrii (FP), analizy stripingowo potencjometrycznej (galwanostatyczna, PSA-G oraz faradaiczna - PSA-F), wielopulsowej analizy potencjometrycznej (MPD) |  |
| j) | Posiada łącze w formie światłowodu co najmniej typu LS SMA 905 |  |
| - Oprogramowanie (1szt.): (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | Umożliwia automatyczne sterowanie migawką lampy (widma tła i odniesienia), rejestrację widm w czasie rzeczywistym, również poza pomiarami elektrochemicznymi, wyświetlanie wyników w jednostkach: counts, absorbancja, transmitancja, reflektancja, uzyskanie wykresów widm optycznych względem krzywych elektrochemicznych (voltabsorptogram, chronoabsorptogram, krzywe pochodne), uzyskanie funkcji analitycznych poprzez nakładanie wykresów, integrację pików, wygładzanie, odejmowanie, dopasowywanie linii bazowej, obliczanie pochodnych, wizualizację 3D krzywych pomiarowych, a także eksport zsynchronizowanych danych do plików .csv |  |
| - Zestaw Akcesoriów: (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
| a) | Posiada światłowody do badań transmisyjnych, posiadających kabel elektrodowy, naczynie do pomiarów transmisyjnych (kuwetowe) z elektrodami takimi jak siatka platynowa elektroda odniesienia Ag/AgCl, elektroda pomocnicza (drut Pt), dopasowane mocowanie kuwety i światłowodów dla drogi optycznej co najmniej 1 mm, kabel zasilający, kabel komunikacyjny z komputerem |  |
| 2. Dodatkowe wymagania |  |  |
| a) | Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że jest autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanego sprzętu/urządzenia, co oznacza, że posiada aktualne wsparcie techniczne oraz uprawnienia do reprezentowania producenta w zakresie sprzedaży, serwisu i realizacji gwarancji. Oświadczenie powinno potwierdzać, że: - Wykonawca posiada autoryzację producenta, - Producent zapewnia Wykonawcy wsparcie techniczne i serwisowe, - Wykonawca jest uprawniony do realizacji zamówienia w imieniu producenta. ## Zamawiający może żądać przedstawienia potwierdzenia autoryzacji (np. w formie pisma lub certyfikatu producenta) na etapie badania ofert lub przed podpisaniem umowy |  |
| 3. | Dostawa: |  |
| a) | do 49 dni od daty zawarcia umowy. dodatkowo punktowane za skrócenie terminu dostawy w stosunku do maksymalnego (49 dniowego terminu dostawy). |  |
| b) | Wykonawca złoży oświadczenie, że jest autoryzowanym przedstawicielem producenta co oznacza, że posiada wsparcie techniczne od producenta |  |
| 4. | Gwarancja: |  |
| a) | Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. dodatkowo punktowane (fakultatywne) Wydłużony okres gwarancji: 36 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. |  |
| 5. | Serwis: |  |
| a) | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym maksymalnie 72 godzin od zgłoszenia. |  |
| b) | Maksymalny czas naprawy: 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia. |  |

UWAGA: 	Do wykazu należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wymagań zawartych w rozdz. V. SWZ.

| ……………………..………… | ….…………… | …………………..……….………………………… |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość | Data | Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |