# TABELA ZGODNOŚCI

Oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego

| Tytuł postępowania: | Spektrometr jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) o częstotliwości rezonansowej dla jąder 400 MHz |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | ZP-2401-15/25 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 i nast. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.) o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej 221 000,00 EUR |

Dane Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy: | …………………………………………….……………………….… |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: | …………………………………………………………….……….… |
| Osoba upoważniona do reprezentacji: |  |
| Imię i nazwisko | ……………………………………………………….………………. |
| Stanowisko / podstawa do reprezentacji | ………………………………………………………………………. |

Oświadczam, co następuje:

| Lp. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego |  | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Zamawiający wymaga wpisania oferowanych parametrów również w przypadku zaoferowania parametru takiego samego jak w kolumnie „Parametry wymagane”) |
| --- | --- | --- | --- |
| Spektrometr jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) o częstotliwości rezonansowej dla jąder 400 MHz |  |  | Ilość sztuk: Producent: Typ: Model: |
| - Spektrometr NMR 400MHz (częstotliwość bazowa 1H) (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
|  | Minimum dwukanałowa konsola z możliwością rozszerzenia do większej liczby kanałów. |  |  |
|  | Magnes nadprzewodzący 400MHz, ekranowany o niskiej konsumpcji cieczy kriogenicznych. |  |  |
|  | Automatyczny system „tuning’u” i „matching’u” sondy oraz „shim’owania” próbki. |  |  |
|  | System „lock’u” wykorzystujący częstotliwość 2H. |  |  |
|  | Sensory poziomów cieczy kriogenicznych (helu i azotu). |  |  |
|  | Układ tłumienia wibracji mechanicznych. |  |  |
|  | Sonda pomiarowa 5mm pozwalająca na obserwację w zakresie 1H oraz „broadband” przy jednoczesnym odsprzęganiu 1H, lub obserwację 1H z odsprzęganiem w zakresie „broadband” przy jednoczesnym użyciu gradientu pola dla próbki umieszczonej w 5mm probówce NMR. |  |  |
|  | Jądra, które mogą być obserwowane i odsprzęgane: 1H, 19F, 31P do 15N. |  |  |
|  | „Hardware” oraz „software” pozwalające na zastosowanie każdego rodzaju sekwencji impulsów, w tym „impulsów kształtowanych”. |  |  |
|  | Układ gradientu wzdłuż osi Z. |  |  |
|  | Autosampler na co najmniej 60 próbek wraz ze spinerami, kontrolowany przez oprogramowanie NMR. |  |  |
|  | Linia transferowa do uzupełniania ciekłego helu |  |  |
| - Stanowisko komputerowe wraz z oprogramowaniem do obsługi spektrometru: (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
|  | Wolno stojąca jednostka komputerowa o niezbędnej wydajności do obsługi spektrometru i przetwarzania widm wraz z systemem operacyjnym (niezależnie od wbudowanej w spektrometr) |  |  |
|  | Dwa monitory LCD minimum 27”. |  |  |
|  | Oprogramowanie przeznaczone do akwizycji danych oraz przetwarzania widm 1D, 2D, 3D oraz DOSY. |  |  |
|  | Aktywna pełna licencja oprogramowania do przetwarzania danych na nieograniczoną liczbę stanowisk w obrębie Instytutu. |  |  |
| - UPS (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
|  | UPS nie gorszy niż 3 kVA – dostosowany do zabezpieczenia przed awarią sieciową i niestabilnością energetyczną. |  |  |
| - Próbki referencyjne. (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
|  | Próbki referencyjne (1 komplet). |  |  |
|  | Kompresor powietrza bezolejowy dostosowany do spektrometru NMR. |  |  |
| - Kompresor powietrza: (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
|  | Kompresor powietrza bezolejowy dostosowany do spektrometru NMR. |  |  |
| - Oscyloskop: (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
| a. | Oscyloskop o paśmie przenoszenia co najmniej 1GHz 12-bit z możliwością analizy FFT oraz niezbędnym oprzyrządowaniem (sondy pomiarowe). |  |  |
| - Termin, warunki dostawy oraz wymagane szkolenia (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
|  | Wymagany termin dla realizacji niniejszego zamówienia, w tym instalacji, uruchomienia, testowania i przeszkolenia personelu w zakresie podstawowych operacji NMR, zarządzania systemem i konserwacji spektrometru: w ciągu 8 miesięcy od daty zawarcia umowy |  |  |
|  | Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, musi być wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych, nie może być przedmiotem praw osób trzecich. |  |  |
|  | Dostarczony przedmiot zamówienia musi być gotowy do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz musi być wyposażony w wystarczającą liczbę kabli i przewodów elektrycznych oraz przewodów pneumatycznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kompletnego urządzenia (kompletnego spektrometru). |  |  |
|  | Dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie normy stawiane takiej aparaturze przez obowiązujące prawo oraz wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi i posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty itp. Aparatura powinna odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i posiadać odpowiednie pozwolenia dopuszczające do obrotu na terenie UE. |  |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji starego sprzętu z siedziby Zamawiającego (Varian 200) i instalacji nowego na jego miejsce. |  |  |
|  | Po standardowym szkoleniu przeprowadzonym po instalacji aparatu, dodatkowe szkolenie aplikacyjne, w ciągu następnych 6 miesięcy po zakończeniu instalacji. |  |  |
| - Gwarancja (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
|  | Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. |  |  |
|  | W ramach gwarancji Wykonawca pokryje koszty napraw urządzenia, jego wyposażenia i oprogramowania, a także pokryje koszty wymiany uszkodzonych elementów, koszty transportu, ubezpieczenia, koszty robocizny oraz ewentualne koszty podroży i pobytu specjalistów w Polsce. |  |  |
| - Serwis (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym maksymalnie 5 dni roboczych od zgłoszenia. |  |  |
|  | Maksymalny czas naprawy: 20 dni roboczych od momentu zgłoszenia; jeśli konieczne będzie sprowadzenie części zamiennej z zagranicy nie dłużej niż 35 dni roboczych. |  |  |
|  | Wykonawca zapewni na terenie Polski serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny oraz zapewni dostęp do części zamiennych do dostarczonego urządzenia przez minimum 5 lat po wycofaniu modelu z produkcji. |  |  |
| - Parametry dodatkowo punktowane (fakultatywne) - kryteria oceny ofert: |  |  |  |
|  | Czas utrzymania ciekłego helu w magnesie nadprzewodzącym ≥ 365 dni. |  |  |
|  | Konstrukcja sondy podstawowej umożliwiająca odcięcie gazu o zmiennej temperaturze od bezpośredniego kontaktu ze spinnerem, dzięki czemu pomiary w zmiennej temperaturze nie wymagają specjalnego rodzaju spinnerów |  |  |
|  | W okresie gwarancyjnym zapewnienie zastępczych części zamiennych na czas naprawy (do 7 dni), w przypadku gdy przewidywany czas naprawy przekracza 7 dni, w celu maksymalnego ograniczenia przestoju aparatu. |  |  |
|  | Dodatkowe wolno stojące stanowisko komputerowe wraz z monitorem minimum 27" 2k i oprogramowaniem do przetwarzania widm NMR, (Minimum: procesor 8 rdzeni, 24GB RAM, karta graficzna NVIDIA RTX z serii 50, dysk SSD 1TB). |  |  |
|  | Głowica z możliwością prowadzenia pomiarów z jednoczesnym odsprzęganiem od 1H i 19F (X{1H,19F}) |  |  |
|  | Autosampler na więcej niż 60 próbek wraz ze spinerami, kontrolowany przez oprogramowanie NMR |  |  |
|  | Wydłużony okres gwarancji: 36 miesięcy lub 48 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. |  |  |

UWAGA: 	Do wykazu należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wymagań zawartych w rozdz. V. SWZ.

| ……………………..……… | ….………… | …………………..……….…………………… |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość | Data | Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |