# TABELA ZGODNOŚCI

Oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego

| Tytuł postępowania: | Wielodetekcyjny czytnik mikropłytek o wysokiej czułości wraz z oprogramowaniem sterującym oraz wyposażeniem dodatkowym |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | ZP-2401-16/25 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 i nast. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.) |

Dane Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy: | …………………………………………….……………………….… |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: | …………………………………………………………….……….… |
| Osoba upoważniona do reprezentacji: |  |
| Imię i nazwisko | ……………………………………………………….………………. |
| Stanowisko / podstawa do reprezentacji | ………………………………………………………………………. |

Oświadczam, co następuje:

| Lp. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego |  | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Zamawiający wymaga wpisania oferowanych parametrów również w przypadku zaoferowania parametru takiego samego jak w kolumnie „Parametry wymagane”) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wielodetekcyjny czytnik mikropłytek wysokiej czułości do pomiaru absorbancji UV/Vis, intensywności, polaryzacji fluorescencji, luminescencji wraz z oprogramowaniem sterującym oraz wyposażeniem dodatkowym – 1 szt. |  |  | Ilość sztuk: Producent: Typ: Model: |
| - Wielodetekcyjny czytnik mikropłytek (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
|  | Pomiar płytek od 6 dołkowych do 384 dołkowych oraz płytek Terasaki, PCR, Petri. |  |  |
|  | źródło światła – wysokoenergetyczna lampa ksenonowa dla wszystkich metod |  |  |
|  | wbudowana optyka do pomiarów od góry oraz od dołu płytki |  |  |
|  | automatyczna zmiana optyki do wybranej metody pomiarowej dokonywana z poziomu oprogramowania |  |  |
|  | automatyczny fokus w osi „Z” z dokładnością do min. 0,1mm |  |  |
|  | rodzaje odczytu: • endpoint, • kinetyczne, • szybkie kinetyczne, • skanowanie dna dołka. |  |  |
|  | możliwość sterowania z zewnętrznego komputera klasy PC |  |  |
|  | wymiary aparatu: nie większe niż: 450 x 510 x 400 mm (szer. x gł. x wys.) |  |  |
| - Moduł optyczny absorbancji – wbudowany (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
|  | zakres spektralny modułu optycznego absorbancji 220-1000nm |  |  |
|  | moduł optyczny absorbancji wyposażony układ do pomiaru absorbancji w pełnym zakresie spektralnym z długością fali ustawianą płynnie z rozdzielczością co najmniej 1 nm. |  |  |
|  | pomiar w zakresie 0 – 4,000 Abs |  |  |
|  | maksymalny czas wykonania pełnego skanu spektralnego w zakresie 220-1000 nm < 1 sekund/dołek |  |  |
|  | czas odczytu płytki 96-dołkowej w pomiarach kinetycznych nie gorszy niż 8 |  |  |
|  | możliwość badań kinetycznych z wielokrotnym pomiarem pełnego skanu spektralnego |  |  |
|  | możliwość pomiaru jednocześnie min. 16 próbek o objętościach rzędu 2µl bez potrzeby stosowania materiałów zużywalnych |  |  |
|  | moduł optyczny wyposażony w korekcję wyniku z mikropłytki do wyniku na drodze optycznej = 1 cm |  |  |
| - Moduł optyczny fluorescencji – wbudowany (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
|  | zakres spektralny modułu co najmniej 320-730nm |  |  |
|  | detektor – fotopowielacz z automatycznym ustawianiem wzmocnieni |  |  |
|  | wybór długości fali z użyciem monochromatorów i filtrów interferencyjnych (wbudowane obydwa sposoby) |  |  |
|  | pomiar intensywność fluorescencji włączając FRET |  |  |
|  | pomiar widma wzbudzenia i emisji w przedziale minimum 320-730nm |  |  |
|  | rozdzielczość skanowania widma minimum 0,1nm |  |  |
|  | automatyczne dopasowanie lustra dichroicznego |  |  |
|  | zakres spektralny automatycznego lustra dichroicznego minimum 340-730 nm |  |  |
|  | regulowana szerokość spektralnej wiązki optycznej w zakresie min. 8-100nm |  |  |
|  | zakres dynamiki nie gorszy niż 6 dekad |  |  |
|  | czułość pomiaru intensywności fluorescencji z użyciem mnochromtora nie gorsza niż 0,35 pM fluoresceiny na dołek płytki 384-dołkowej |  |  |
| - Moduł optyczny luminescencji – wbudowany (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
|  | odczyt luminescencji typu flash i glow |  |  |
|  | możliwość pomiaru aplikacji typu BRET |  |  |
|  | wybór długości fali z użyciem monochromatorów i filtrów interferencyjnych (wbudowane obydwa sposoby) |  |  |
|  | pomiar widma luminescencji w zakresie minimum 320-730nm |  |  |
|  | zakres dynamiki nie gorszy niż 9 dekad |  |  |
|  | czułość pomiaru w szybkim teście ATP nie gorsza niż 8 amol/dołek płytki 384-dołkowej |  |  |
| - Wyposażenie – wbudowane (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
|  | czytnik wyposażony we wbudowany inkubator o zakresie temperatur min. +5oC powyżej temperatury otoczenia do 45oC |  |  |
|  | wyposażony we wbudowane wytrząsanie w trzech trybach: liniowym, orbitalnym oraz podwójnym orbitalnym z regulacją czasu i szybkości wytrząsania |  |  |
|  | wyposażony w oprogramowanie sterujące pracą czytnika, oprogramowanie bazodanowe do przechowywania wyników, oprogramowanie obliczeniowe do analizy danych – minimum 6 licencji |  |  |
| - Oprogramowanie sterujące przyrządem: (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
|  | oprogramowanie umożliwiające pomiar absorbancji, transmitancji i reflaktancji, rejestracji widm, wyznaczania temperatury mięknięcia oraz statycznego i numerycznego opracowania pomiarów |  |  |
| - Pełne oprogramowanie sterujące umożliwiające |  |  |  |
| 1) | sterownie czytnikiem |  |  |
|  | każdy z użytkowników musi posiadać osobne konto zabezpieczone hasłem z własnymi ustawieniami oraz pomiarami |  |  |
|  | definiowanie protokołów pomiarowych, typów płytek, opisu płytki |  |  |
|  | definiowanie tabel dozowania odczynników przez wbudowane dozowniki |  |  |
|  | automatyczne obliczanie czasu pomiaru dla pojedynczego cyklu oraz całego protokołu |  |  |
|  | funkcja pomiarów jednoczasowych (equidistant kinetics) |  |  |
|  | funkcja definiowania okien kinetycznych |  |  |
|  | funkcja definiowania kierunku odczytu płytki (rzędy lub kolumny) |  |  |
|  | funkcja odczytu dołka lub płytki |  |  |
|  | funkcja automatycznego ustawiania wzmocnienia według pojedynczego dołka lub całej płytki |  |  |
|  | funkcja podglądu danych w czasie rzeczywistym ze zobrazowaniem w postaci: ilości zliczeń, krzywej, wykresu barwnego, wykresu z wartościami progowymi |  |  |
|  | funkcja pomiaru skanującego |  |  |
|  | funkcja zaprogramowanego zastopowania pomiaru |  |  |
|  | wbudowana biblioteka fluoroforów z automatycznym wyborem filtrów i luster |  |  |
|  | oprogramowanie sterujące w/w spektrofotometrem pracujące w środowisku Windows 10 lub 11 lub równoważnych, wraz z niezbędnymi kartami komunikacyjnymi |  |  |
| - Oprogramowania do analizy wyników (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
|  | wyświetlanie danych pomiarowych nieobrobionych wraz z informacjami o typach danych (kontrola, blank próba), temperaturą podczas pomiaru, wartościami dozowanych odczynników |  |  |
|  | definiowanie zakresów obliczeniowych (min. 2 zakresy). |  |  |
|  | wyświetlanie krzywych pomiarowych oraz krzywych standardowych. |  |  |
|  | wbudowane algorytmy dopasowania krzywej |  |  |
|  | wyświetlanie wyników w formie tabelarycznej |  |  |
|  | wyświetlanie wyników w formie graficznej |  |  |
|  | wyświetlanie wyników w formie skumulowanej (wiele danych w jednej tabeli) |  |  |
|  | wbudowane kreatory obliczeń |  |  |
|  | wbudowane kreatory dopasowania krzywej |  |  |
|  | możliwość definiowania dowolnych formuł obliczeniowych |  |  |
|  | łatwy eksport danych graficznych i cyfrowych do innych pakietów programowych MS Windows |  |  |
|  | tworzenie skumulowanych arkuszy kalkulacyjnych w MS Excel za pomocą jednego kliknięcia |  |  |
|  | Wbudowany kreator wydruku |  |  |
|  | możliwość wydruku bezpośrednio do formatu pdf |  |  |
| - Komputer: |  |  |  |
|  | typ: laptop nie miej niż 14” |  |  |
|  | procesor typu Intel i3 (lub równoważny), lub lepszy; |  |  |
|  | pamięć operacyjna RAM: minimum 8 GB; |  |  |
|  | dysk twardy co najmniej 256 GB |  |  |
|  | system operacyjny Windows 10 lub nowszy lub inny równoważny system operacyjny; |  |  |
| - Termin, warunki dostawy oraz wymagane szkolenia (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
|  | do 35 dni od daty zawarcia umowy. dodatkowo punktowane za skrócenie terminu dostawy w stosunku do maksymalnego (35 dniowego terminu dostawy) |  |  |
|  | wykonawca zapewni szkolenie: minimum 8 godzinne, dla sześciu osób w siedzibie Zamawiającego. |  |  |
| - Gwarancja (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
|  | minimalny okres gwarancji: 12 miesiące od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. |  |  |
|  | w ramach gwarancji Wykonawca pokryje koszty napraw urządzenia, jego wyposażenia i oprogramowania, a także pokryje koszty wymiany uszkodzonych elementów, koszty transportu, ubezpieczenia, koszty robocizny oraz ewentualne koszty podroży i pobytu specjalistów w Polsce. |  |  |
| - Serwis (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
|  | czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym maksymalnie 4 dni roboczych od zgłoszenia. |  |  |
|  | bezpłatny przegląd po pierwszym roku użytkowania |  |  |
|  | maksymalny czas naprawy: 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia; jeśli konieczne będzie sprowadzenie części zamiennej z zagranicy nie dłużej niż 35 dni roboczych. |  |  |
|  | wykonawca zapewni na terenie Polski serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny oraz zapewni dostęp do części zamiennych do dostarczonego urządzenia przez minimum 5 lat po wycofaniu modelu z produkcji. |  |  |
| - Parametry dodatkowo punktowane (fakultatywne) - kryteria oceny ofert: |  |  |  |
|  | możliwość opcjonalnego wyposażenia czytnika o system automatycznego dozowania substancji. |  |  |
|  | pompa próżniowa rotacyjna dwustopniowa: (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego) |  |  |
| a) | całkowite ciśnienie końcowe bez balastu gazowego: co najwyżej 2x 10-3mbar |  |  |
| b) | swobodny przepływ powietrza: co najmniej 6m3/h |  |  |
| c) | moc silnika co najwyżej 0,4kW |  |  |
| d) | wyposażona w szklana pułapkę oleju z filtrem na wyjściu oraz zawór odcinający manualny na wejściu z podłączeniem na wąż o średnicy 10mm |  |  |

UWAGA: 	Do wykazu należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wymagań zawartych w rozdz. V. SWZ.

| ……………………..……… | ….………… | …………………..……….…………………… |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość | Data | Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |