# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Tytuł postępowania: | Dostawa zestawu dwóch rotacyjnych wyparek próżniowych (Model 1 oraz Model 2) wyposażonych w pompy próżniowe, elektroniczne kontrolery próżni oraz w jeden, wspólny termostat chłodzący. |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | ZP-2401-7/21 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) |
| Główny kod CPV | 38436200-2 Wyparki rotacyjne |

Wymagane parametry – opis wymagań:

- Rotacyjna wyparka próżniowa (Model 1) – szt. 1, o parametrach nie gorszych niż:

- Konfiguracja chłodnicy: pionowa chłodnica wykonana ze szkła borokrzemianowego 3.3, pokryta warstwą zabezpieczającą (antyimplozyjną) z tworzywa, ze zgrupowanym układem  króćców przyłączeniowych dla przewodów doprowadzających medium chłodzące oraz źródła próżni.

- Powierzchnia kondensacji: min. 1500 cm2

- Płynna regulacja prędkości obrotów kolby destylacyjnej w zakresie 10-280 min-1 ergonomicznie umieszczonym pokrętłem na wyparce

- Funkcja powolnego startu obrotów kolby destylacyjnej

- System mocujący kolbę z mechanizmem zatrzaskowym osadzonym na szklanej rurce wyparnej (ze szlifem STJ 29.2/32) , pozwalający na założenie kolby destylacyjnej jedną ręką

- Uszczelka, chemicznie odporna, przystosowana do pracy bez smarowania, z kołnierzem zapewniającym szczelność układu

- Elektryczne podnoszenie i opuszczanie układu destylacyjnego

- Automatyczne podniesienie kolby destylacyjnej w przypadku zaniku napięcia zasilania

- Możliwość zaprogramowania czasowej zmiany kierunku obrotów kolby (prawo-lewo) z poziomu użytego kontrolera

- Rozmiar kolb destylacyjnych możliwych do zamocowania: do 5000 ml

- W zestawie kolba destylacyjna oraz odbieralnik o pojemności 1 litra każda

- Butelka Woulff’a z nakręcaną głowicą, pokryta warstwą zabezpieczającą z tworzywa, z minimum 3 króćcami przyłączeniowymi

- Regulowany kąt nachylenia kolby destylacyjnej: nie mniej niż 40˚

- Zakres regulacji pozycji „Stop” podnośnika elektrycznego: min. 170 mm

- Masa wyparki: nie więcej niż 14kg

- Wymiary: nie większe niż 400 x 620 x 320mm (szer x wys x głęb)

- Zasilanie: 100-240 V/50 Hz

- Zużycie mocy: do 100 W (bez łaźni)

- Klasa ochrony: IP21

- Deklaracja zgodności CE

- Wymagany serwis na terenie Polski

1.1 Łaźnia wodno-olejowa (Model 1) – szt. 1, o parametrach nie gorszych niż:

- Pojemność misy: min. 5 litrów

- Zakres kontroli temperatury: Temperatura otoczenia ...+ 220°C

- Maksym. odchylenie temperaturowe w zakresie do 95°C:  ± 1°C

- Dokładność ustawienia temperatury: ± 1°C

- Wykonanie misy łaźni ze stali nierdzewnej

- Zintegrowany z łaźnią wyświetlacz LCD umożliwiający równoczesny odczyt temperatury zadanej i aktualnej w łaźni, liczby obrotów kolby destylacyjnej oraz pozycji podnośnika (windy)

- Łaźnia z możliwością odłączania od bazy (system bezprzewodowy)

- Elektroniczny i mechaniczny system zabezpieczenia łaźni przed przegrzaniem

- Dwa ergonomiczne uchwyty do napełniania i opróżniania łaźni

- System elektronicznej blokady docelowej wartości temperatury w celu zapobieżenia jej przypadkowej zmianie w trakcie procesu

- Możliwość zadawania temperatury łaźni z poziomu kontrolera próżni

- Zasilanie: 220 - 240 V/50-60 Hz

- Zużycie mocy: maksym. 1500 W

- IP klasa: 21

- Waga: maks. 4.5 kg

- Deklaracja zgodności CE

- Wymagany serwis na terenie Polski

1.2 Kontroler próżni (Model 1) – szt. 1,  o parametrach nie gorszych niż:

- Zakres pomiarowy: od 1400 do 0 mbar

- Zakres kontroli próżni: od ciśnienia atmosferycznego do 0 mbar

- Regulacja próżni do zadanej wartości z określoną histerezą (1-200 mbar) i w sposób automatyczny

- Pomiar ciśnienia niezależnie od rodzaju gazu

- Dokładność pomiaru próżni: ± 2 mbar w stałej temperaturze, w całym zakresie pomiarowym

- Dokładność odczytu próżni:  1 mbar

- Kompensacja temperatury: 0.07 mbar/K, automatyczna

- Wyświetlacz: kolorowy, graficzny LCD, min. 4”

- Wskazania próżni: cyfrowe

- Jednoczesny odczyt na ekranie wartości zadanej i aktualnej ciśnienia, temp. łaźni, temp. oparów rozp., liczby obrotów kolby destylacyjnej, temp. medium chłodzącego, trybu pracy oraz sygnalizacja obecności podłączenia urządzeń i akcesoriów peryferyjnych

- Porty komunikacyjne: Ethernet, MiniDIN

- Elektroniczne sterowanie obrotami pompy próżniowej oraz zaworem automatycznego zapowietrzania układu próżniowego

- Króciec do podłączenia gazu obojętnego

- System automatycznego zapowietrzenia układu w przypadku awaryjnego wystąpienia nadciśnienia w wyparce, powyżej zadanej przez użytkownika wartości progowe

- Wbudowana biblioteka min. 40 standardowych rozpuszczalników z możliwością jej rozbudowy

- Komunikacja dwukierunkowa z pompą próżniową, wyparką i łaźnią w układzie automatycznym

- Funkcja pracy ciągłej

- Zadawanie czasu procesu (timer)

- Funkcja suszenia (zmiana kierunku obrotów kolby destylacyjnej wg. sekwencji czasowych programowanych przez operatora)

- Funkcja startu destylacji dynamicznej (tj. automatycznego doboru wartości próżni dla aktualnej w danej chwili temp. łaźni i termostatu chłodzącego, zasilającego chłodnicę wyparki)

- Możliwość podłączenia elektronicznego czujnika piany i temperatury oparów rozpuszczalnika

- Funkcja automatycznego przeprowadzenia testu szczelności wyparki

- Sygnalizacja optyczna i akustyczna końca destylacji

- Możliwość podłączenia czujnika poziomu płynu w odbieralniku wyparki

- Wyjście na zawór próżniowy

- Możliwość instalacji kontrolera próżni na pompie próżniowej lub poza wyciągiem w lab.

- Język oprogramowania: polski lub angielski

- Zdalny monitoring parametrów procesu na urządzenia mobilne typu smartfon, tablet; dla iOS, Android i Windows

- Zużycie mocy: nie większe niż 4W

- Maksymalne wymiary: 125 x 145 x 50mm (szer x wys x głęb.)

- Waga: poniżej 450g

- Klasa bezpieczeństwa: IP21

- Deklaracja zgodności CE

- Wymagany serwis na terenie Polski

1.3 Membranowa pompa próżniowa, chemoodporna (Model 1) – szt. 1, o parametrach nie gorszych niż:

- Liczba stopni: 2

- Ilość głowic: 2

- Próżnia końcowa:  nie gorsza niż 5 mbar ±2 mbar

- Wydajność: nie mniejsza niż 1.8 m3/h

- Pompa z płynną, elektroniczną regulacją prędkości pracy sygnałem z kontrolera próżni

- Pompa chemicznie odporna

- Membrany pompy wykonane z PTFE - chemicznie odporne

- Łatwa, wizualna ocena zużycia membran bez rozbierania pompy

- Silnik prądu stałego, bezszczotkowy

- Prędkość nominalna wirnika: min. 1500 obr/min

- Poziom hałasu poniżej 50 dB (A)

- Tłumik hałasu na wylocie pomp

- Porty komunikacyjne: MiniDIN

- Typ podłączeń: GL 14

- Klasa bezpieczeństwa: IP 34

- Możliwość stosowania szklanego wykraplacza na wydechu pompy

- Maksymalne wymiary: 200 x 295 x 325mm (szer x wys x głęb)

- Masa: poniżej 8kg

- Zasilanie: 100-240V/50-60 Hz

- Zużycie mocy: maksym. 200 W

- Funkcja (ECO) oszczędzania energii na 2 poziomach (95W i 60W)

- Deklaracja zgodności CE

- Wymagany serwis na terenie Polski

- Rotacyjna wyparka próżniowa (Model 2) – szt. 1, o parametrach nie gorszych niż:

- Konfiguracja chłodnicy:  pionowa, wykonana ze szkła borokrzemianowego 3.3, pokryta warstwą zabezpieczającą (antyimplozyjną) z tworzywa, ze zgrupowanym układem króćców przyłączeniowych dla przewodów doprowadzających medium  chłodzące oraz źródła próżni

- Powierzchnia kondensacji: min. 1500 cm2

- Podnośnik ręczny ze wspomaganiem mechanicznym, pozwalający na bezstopniową regulację zanurzenia kolby destylacyjnej

- Cichobieżny napęd obrotowy kolby destylacyjnej, sterowany elektronicznie

- Płynna regulacja obrotów pokrętłem w zakresie 20 – 280 min-1

- Pokrętło do ustawiania szybkości obrotowej na głowicy powyżej kolby destylacyjnej w celu ergonomicznej obsługi wyparki

- Bezpieczne, niskonapięciowe zasilanie napędu kolby destylacyjnej (24V DC)

- Rozmiar instalowanych kolb destylacyjnych: do 4000 ml

- Element z wewnętrznym gwintem i metalową zawleczką do szybkiego mocowania i zdejmowania kolby destylacyjnej

- Szklana rurka wyparna ze szlifem STJ 29/32 z zewnętrznym gwintem, dostosowanym do współpracy z w/w systemem do szybkiego mocowania i zdejmowania kolby

- Szklany zawór trójdrożny pozwalający na dozowanie cieczy do destylacji bez przerywania pracy; zapowietrzenie, zamknięcie układu próżniowego

- Regulacja nachylenia kąta kolby wyparnej w zakresie min. 0-35˚

- W zestawie kolba destylacyjna oraz odbieralnik o pojemności 1 litra każda

- Klasa bezpieczeństwa: IP-21

- Pobór mocy: nie większy niż 30W

- Waga (z chłodnicą): do 19 kg

- Deklaracja zgodności CE

- Wymagany serwis na terenie Polski

2.1 Łaźnia wodna (Model 2) – szt. 1, o parametrach nie gorszych niż:

- Pojemność łaźni wodnej: min. 4000 ml;

- Misa łaźni wykonana ze stali nierdzewnej

- Cyfrowa regulacja i odczyt  temperatury aktualnej i zadanej;

- Zakres regulacji temp.: od +200C do +950C

- Wyświetlacz cyfrowy LED ustawiony pod niewielkim kątem do poziomu;

- Dokładność regulacji temperatury: ± 2ºC;

- Dokładność odczytu temperatury: 1ºC

- Zabezpieczenie łaźni przed przegrzaniem

- Moc grzewcza:  min. 1300 W

- Zasilanie: 220V-240V/50Hz

- Pobór mocy: maksym. 1700W

- Wymiary łaźni: (285 x 220 x 325mm) ± 3%.  (szer x wys x głęb)

2.2 Kontroler próżni (Model 2) – szt. 1,  o parametrach nie gorszych niż:

- Zakres pomiarowy od 1 400 do 0 mbar

- Zakres kontroli próżni od 1 100 - 1 mbar

- Wybór min. 3 jednostek ciśnienia

- Regulacja próżni do zadanej wartości z określoną histerezą

- Pomiar ciśnienia niezależnie od rodzaju gazu

- Dokładność pomiaru  próżni: ± 2 mbar (± 1 cyfra) w stałej temperaturze, w całym zakresie

- Wyświetlacz: LCD, graficzny

- Wskazania próżni na wyświetlaczu: cyfrowe i analogowe

- Porty: Mini-DIN/RS 485

- Wyjście do sterowania elektrozaworem dopływu wody chłodzącej w chwili rozpoczęcia oraz zakończenia destylacji

- Wyjście na automatyczny sterownik prądowy pracy pompy

- Wyjście na elektrozawór próżniowy

- Wbudowany w kontroler zawór automatycznego zapowietrzania układu próżniowego

- Króciec do podłączenia gazu obojętnego

- Funkcja pracy ciągłej

- Zadawanie czasu procesu (timer)

- Zasilanie 30V DC

- Maksymalny pobór mocy: 10

- Klasa ochrony IP 21

- Maksymalne wymiary: 160 x 105 x 120mm (szer x wys x głęb.

- Waga: do 700g

- Deklaracja zgodności CE

- Wymagany serwis na terenie Polski

2.3 Membranowa pompa próżniowa, chemoodporna (Model 2) – szt. 1, o parametrach nie gorszych niż:

- Liczba stopni:2

- Ilość głowic: 2

- Próżnia końcowa:  nie gorsza niż 10±2mbar

- Wydajność: nie mniejsza niż 1.5 m3/h

- Chemicznie odporne membrany wykonane z PTFE;

- Poziom hałasu nie większy niż 45 dB(A);

- Maksymalny pobór mocy do 150 W;

- Przyłącza wlot/wylot – GL14

- Silnik bezszczotkowy

- Obroty nie mniejsze niż 1250 rpm

- Tłumik hałasu na wylocie pompy

- Port komunikacyjny: Mini-DIN

- Klasa ochrony IP 21;

- Zasilanie 100V-240V/50 Hz;

- Maksymalne wymiary: 180 x 275 x 210 mm (szer x wys x głęb)

- Waga: poniżej 6kg;

- Deklaracja zgodności CE

- Wymagany serwis na terenie Polski

- Szklana butelka Woulff’a z pokryciem antyimplozyjnym z tworzywa sztucznego, z nakręcaną głowicą posiadającą minimum 3 króćce przyłączeniowe, zintegrowana fizycznie z pompą próżniową

- Termostat chłodzący (chiller) – szt. 1 o parametrach nie gorszych niż:

- Termostat z obiegiem zewnętrznym, ze sterowaniem mikroprocesorowym, o zakresie pracy: -20˚C.....+40˚C

- Cyfrowe zadawanie i odczyt temperatury na wyświetlaczu OLED,  z dokładnością do 0,1˚C

- Stabilność temperatury nie gorsza niż 0.5K (dla T=-10°C)

- Jednoczesne wyświetlanie wartości zadanej, temperatury wewnętrznej, Tmin i Tmax

- Wbudowana klawiatura na płycie czołowej urządzenia

- Agregat chłodniczy chłodzony powietrzem

- Naturalny czynnik chłodniczy R290

- Minimalna objętość napełnienia zbiornika: 2,8L

- Optyczny wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika

- Wewnętrzny czujnik temperatury: Pt-100

- Moc chłodzenia: 500W przy 0˚C; 350W przy temp. -10˚C; 150W przy temp. -20˚C

- Pompa ssąco-tłocząca. Wydajność pompy: 24 l/min przy p=0.7bar na tłoczeniu; 18 l/min przy p=0.4 bar po stronie ssącej

- Dopuszczalny zakres temp. otoczenia: 5˚C - 40˚C

- Przyłącza pompy z końcówkami stożkowymi na wąż (NW8)

- Obudowa i zbiornik wykonane ze stali nierdzewnej

- Zasilanie: 230V/50Hz

- Wymiary nie większe niż: 280 x 425 x 490mm (szer x wys x głęb)

- Masa: poniżej 37 kg

- Deklaracja zgodności CE

- Wymagany serwis na terenie Polski

# Termin, warunki dostawy oraz wymagane szkolenie:

## Wymagany termin dostawy: do 7 tygodni od daty zawarcia umowy

## Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie jego eksploatacji.

- Gwarancja:

- Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy (dla wyparek) i 24 miesiące (dla termostatu), od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru

- Serwis:

## autoryzowany serwis na terenie Polski

## serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny z pełną autoryzacją producenta wraz z certyfikacją osób w serwisie o odbytym szkoleniu serwisowym z obsługi i serwisowania zaoferowanego sprzętu

## maksymalny czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym: do 48 godziny od momentu zgłoszenia

## maksymalny czas naprawy: do 20 dni roboczych, od momentu zgłoszenia urządzenia do naprawy