# TABELA ZGODNOŚCI

Oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami zamawiającego

| Tytuł postępowania: | Dostawa zestawu dwóch rotacyjnych wyparek próżniowych (Model 1 oraz Model 2) wyposażonych w pompy próżniowe, elektroniczne kontrolery próżni oraz w jeden, wspólny termostat chłodzący. |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | ZP-2401-7/21 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) |

Dane Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy: | …………………………………………….……………………….… |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: | …………………………………………………………….……….… |
| Osoba upoważniona do reprezentacji: |  |
| Imię i nazwisko | ……………………………………………………….……………… |
| stanowisko / podstawa do reprezentacji | ……………………………………………………………………….. |

oświadczam, co następuje:

| Lp. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Zamawiający wymaga wpisania oferowanych parametrów również w przypadku zaoferowania parametru takiego samego jak w kolumnie „Parametry wymagane”) |
| --- | --- | --- |
| I. | Zestaw dwóch rotacyjnych wyparek próżniowych (Model 1 oraz Model 2) wyposażonych w pompy próżniowe, elektroniczne kontrolery próżni oraz w jeden, wspólny termostat chłodzący, instalacja i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia. | Producent: Typ: Model: |
| 1. | # Rotacyjna wyparka próżniowa (Model 1) spełniająca następujące parametry: |  |
| a) | # konfiguracja chłodnicy: pionowa chłodnica wykonana ze szkła borokrzemianowego 3.3, pokryta warstwą zabezpieczającą (antyimplozyjną) z tworzywa, ze zgrupowanym układem króćców przyłączeniowych dla przewodów doprowadzających medium chłodzące oraz źródła próżni, |  |
| b) | # powierzchnia kondensacji: min. 1500 cm2, |  |
| c) | # płynna regulacja prędkości obrotów kolby destylacyjnej w zakresie 10-280 min-1 ergonomicznie umieszczonym pokrętłem na wyparce, |  |
| d) | # funkcja powolnego startu obrotów kolby destylacyjnej, |  |
| e) | # system mocujący kolbę z mechanizmem zatrzaskowym osadzonym na szklanej rurce wyparnej (ze szlifem STJ 29.2/32) , pozwalający na założenie kolby destylacyjnej jedną ręką, |  |
| f) | # uszczelka, chemicznie odporna, przystosowana do pracy bez smarowania, z kołnierzem zapewniającym szczelność układu, |  |
| g) | # elektryczne podnoszenie i opuszczanie układu destylacyjnego, |  |
| h) | # automatyczne podniesienie kolby destylacyjnej w przypadku zaniku napięcia zasilania, |  |
| i) | # możliwość zaprogramowania czasowej zmiany kierunku obrotów kolby (prawo-lewo) z poziomu użytego kontrolera, |  |
| j) | # rozmiar kolb destylacyjnych możliwych do zamocowania: do 5000 ml, |  |
| k) | # w zestawie kolba destylacyjna oraz odbieralnik o pojemności 1 litra każda, |  |
| l) | # butelka Woulff’a z nakręcaną głowicą, pokryta warstwą zabezpieczającą z tworzywa, z minimum 3 króćcami przyłączeniowymi, |  |
| m) | # regulowany kąt nachylenia kolby destylacyjnej: nie mniej niż 40˚, |  |
| n) | zakres regulacji pozycji „Stop” podnośnika elektrycznego: min. 170 mm, |  |
| o) | masa wyparki: nie więcej niż 14 kg, |  |
| p) | wymiary: nie większe niż 400 x 620 x 320 mm (szer x wys x głęb), |  |
| q) | zasilanie: 100-240 V/50 Hz, |  |
| r) | zużycie mocy: do 100 W (bez łaźni), |  |
| s) | klasa ochrony: IP21, |  |
| t) | deklaracja zgodności CE, |  |
| u) | wymagany serwis na terenie Polski. |  |

| 1.1. | # Łaźnia wodno-olejowa (Model 1) spełniająca następujące parametry: |  |
| --- | --- | --- |
| a) | # pojemność misy: min. 5 litrów, |  |
| b) | # zakres kontroli temperatury: Temperatura otoczenia ...+ 220°C, |  |
| c) | maksym. odchylenie temperaturowe w zakresie do 95°C: ± 1°C, |  |
| d) | # dokładność ustawienia temperatury: ± 1°C, |  |
| e) | # wykonanie misy łaźni ze stali nierdzewnej, |  |
| f) | # zintegrowany z łaźnią wyświetlacz LCD umożliwiający równoczesny odczyt temperatury zadanej i aktualnej w łaźni, liczby obrotów kolby destylacyjnej oraz pozycji podnośnika (windy), |  |
| g) | łaźnia z możliwością odłączania od bazy (system bezprzewodowy), |  |
| h) | # elektroniczny i mechaniczny system zabezpieczenia łaźni przed przegrzaniem, |  |
| i) | # dwa ergonomiczne uchwyty do napełniania i opróżniania łaźni, |  |
| j) | system elektronicznej blokady docelowej wartości temperatury w celu zapobieżenia jej przypadkowej zmianie w trakcie procesu, |  |
| k) | # możliwość zadawania temperatury łaźni z poziomu kontrolera próżni, |  |
| l) | # zasilanie: 220 - 240 V/50-60 Hz, |  |
| m) | # zużycie mocy: maksym. 1500 W, |  |
| n) | # IP klasa: 21, |  |
| o) | # waga: maks. 4.5 kg, |  |
| p) | # deklaracja zgodności CE, |  |
| r) | # wymagany serwis na terenie Polski. |  |
| 1.2. | # Kontroler próżni (Model 1) spełniajacy nastepujące parametry: |  |
| a) | ## zakres pomiarowy: od 1400 do 0 mbar, |  |
| b) | zakres kontroli próżni: od ciśnienia atmosferycznego do 0 mbar, |  |
| c) | ## regulacja próżni do zadanej wartości z określoną histerezą (1-200 mbar) i w sposób automatyczny, |  |
| d) | ## pomiar ciśnienia niezależnie od rodzaju gazu, |  |
| e) | dokładność pomiaru próżni: ± 2 mbar w stałej temperaturze, w całym zakresie pomiarowym, |  |
| f) | ## dokładność odczytu próżni: 1 mbar, |  |
| g) | ## kompensacja temperatury: 0.07 mbar/K, automatyczna, |  |
| h) | wyświetlacz: kolorowy, graficzny LCD, min. 4”, |  |
| i) | ## wskazania próżni: cyfrowe, |  |
| j) | ## jednoczesny odczyt na ekranie wartości zadanej i aktualnej ciśnienia, temp. łaźni, temp. oparów rozp., liczby obrotów kolby destylacyjnej, temp. medium chłodzącego, trybu pracy oraz sygnalizacja obecności podłączenia urządzeń i akcesoriów peryferyjnych, |  |
| k) | ## porty komunikacyjne: Ethernet, MiniDIN, |  |
| l) | ## elektroniczne sterowanie obrotami pompy próżniowej oraz zaworem automatycznego zapowietrzania układu próżniowego, |  |
| m) | ## króciec do podłączenia gazu obojętnego, |  |
| n) | system automatycznego zapowietrzenia układu w przypadku awaryjnego wystąpienia nadciśnienia w wyparce, powyżej zadanej przez użytkownika wartości progowej, |  |
| o) | wbudowana biblioteka min. 40 standardowych rozpuszczalników z możliwością jej rozbudowy, |  |
| p) | komunikacja dwukierunkowa z pompą próżniową, wyparką i łaźnią w układzie automatycznym, |  |
| q) | funkcja pracy ciągłej, |  |
| r) | zadawanie czasu procesu (timer), |  |
| s) | funkcja suszenia (zmiana kierunku obrotów kolby destylacyjnej wg. sekwencji czasowych programowanych przez operatora), |  |
| t) | funkcja startu destylacji dynamicznej (tj. automatycznego doboru wartości próżni dla aktualnej w danej chwili temp. łaźni i termostatu chłodzącego, zasilającego chłodnicę wyparki), |  |
| u) | możliwość podłączenia elektronicznego czujnika piany i temperatury oparów rozpuszczalnika, |  |
| v) | funkcja automatycznego przeprowadzenia testu szczelności wyparki, |  |
| w) | sygnalizacja optyczna i akustyczna końca destylacji, |  |
| x) | możliwość podłączenia czujnika poziomu płynu w odbieralniku wyparki, |  |
| y) | wyjście na zawór próżniowy, |  |
| z) | możliwość instalacji kontrolera próżni na pompie próżniowej lub poza wyciągiem w laboratorium, |  |
| aa) | język oprogramowania: polski lub angielski, |  |
| bb) | zdalny monitoring parametrów procesu na urządzenia mobilne typu smartfon, tablet; dla iOS, Android i Windows, |  |
| cc) | zużycie mocy: nie większe niż 4 W, |  |
| dd) | maksymalne wymiary: 125 x 145 x 50 mm (szer x wys x głęb.), |  |
| ee) | waga: poniżej 450 g, |  |
| ff) | klasa bezpieczeństwa: IP21, |  |
| gg) | deklaracja zgodności CE, |  |
| hh) | wymagany serwis na terenie Polski. |  |
| 1.3. | # Membranowa pompa próżniowa, chemoodporna (Model 1) spełniajaca nastepujące parametry: |  |
| a) | ## liczba stopni: 2, |  |
| b) | ilość głowic: 2, |  |
| c) | próżnia końcowa: nie gorsza niż 5 mbar ±2 mbar, |  |
| d) | ## wydajność: nie mniejsza niż 1.8 m3/h, |  |
| e) | pompa z płynną, elektroniczną regulacją prędkości pracy sygnałem z kontrolera próżni, |  |
| f) | ## pompa chemicznie odporna, |  |
| g) | ## membrany pompy wykonane z PTFE - chemicznie odporne, |  |
| h) | ## łatwa, wizualna ocena zużycia membran bez rozbierania pompy, |  |
| i) | ## silnik prądu stałego, bezszczotkowy, |  |
| j) | ## prędkość nominalna wirnika: min. 1500 obr/min, |  |
| k) | ## poziom hałasu poniżej 50 dB (A), |  |
| l) | ## tłumik hałasu na wylocie pompy, |  |
| m) | ## porty komunikacyjne: MiniDIN, |  |
| n) | ## typ podłączeń: GL 14, |  |
| o) | ## klasa bezpieczeństwa: IP 34, |  |
| p) | ## możliwość stosowania szklanego wykraplacza na wydechu pompy, |  |
| q) | ## maksymalne wymiary: 200 x 295 x 325 mm (szer x wys x głęb), |  |
| r) | ## masa: poniżej 8 kg, |  |
| s) | ## zasilanie: 100-240V/50-60 Hz, |  |
| t) | ## zużycie mocy: maksym. 200 W, |  |
| u) | ## funkcja (ECO) oszczędzania energii na 2 poziomach (95W i 60W), |  |
| v) | ## deklaracja zgodności CE, |  |
| w) | ## wymagany serwis na terenie Polski |  |

| 2. | # Rotacyjna wyparka próżniowa (Model 2) spełniająca następujące parametry: |  |
| --- | --- | --- |
| a) | # konfiguracja chłodnicy: pionowa, wykonana ze szkła borokrzemianowego 3.3, pokryta warstwą zabezpieczającą (antyimplozyjną) z tworzywa, ze zgrupowanym układem króćców przyłączeniowych dla przewodów doprowadzających medium chłodzące oraz źródła próżni, |  |
| b) | # powierzchnia kondensacji: min. 1500 cm2, |  |
| c) | podnośnik ręczny ze wspomaganiem mechanicznym, pozwalający na bezstopniową regulację zanurzenia kolby destylacyjnej, |  |
| d) | # cichobieżny napęd obrotowy kolby destylacyjnej, sterowany elektronicznie, |  |
| e) | płynna regulacja obrotów pokrętłem w zakresie 20 – 280 min-1, |  |
| f) | pokrętło do ustawiania szybkości obrotowej na głowicy powyżej kolby destylacyjnej w celu ergonomicznej obsługi wyparki, |  |
| g) | # bezpieczne, niskonapięciowe zasilanie napędu kolby destylacyjnej (24 V DC), |  |
| h) | # rozmiar instalowanych kolb destylacyjnych: do 4000 ml, |  |
| i) | element z wewnętrznym gwintem i metalową zawleczką do szybkiego mocowania i zdejmowania kolby destylacyjnej, |  |
| j) | szklana rurka wyparna ze szlifem STJ 29/32 z zewnętrznym gwintem, dostosowanym do współpracy z w/w systemem do szybkiego mocowania i zdejmowania kolby, |  |
| k) | szklany zawór trójdrożny pozwalający na dozowanie cieczy do destylacji bez przerywania pracy; zapowietrzenie, zamknięcie układu próżniowego, |  |
| l) | regulacja nachylenia kąta kolby wyparnej w zakresie min. 0-35˚, |  |
| m) | # w zestawie kolba destylacyjna oraz odbieralnik o pojemności 1 litra każda, |  |
| n) | klasa bezpieczeństwa: IP-21, |  |
| o) | pobór mocy: nie większy niż 30 W, |  |
| p) | waga (z chłodnicą): do 19 kg, |  |
| q) | deklaracja zgodności CE, |  |
| r) | wymagany serwis na terenie Polski |  |

| 2.1. | # Łaźnia wodno-olejowa (Model 2) spełniająca następujące parametry: |  |
| --- | --- | --- |
| a) | # pojemność łaźni wodnej: min. 4000 ml, |  |
| b) | # misa łaźni wykonana ze stali nierdzewnej, |  |
| c) | cyfrowa regulacja i odczyt temperatury aktualnej i zadanej, |  |
| d) | # zakres regulacji temp.: od +200C do +950C, |  |
| e) | # wyświetlacz cyfrowy LED ustawiony pod niewielkim kątem do poziomu, |  |
| f) | # dokładność regulacji temperatury: ± 2ºC, |  |
| g) | dokładność odczytu temperatury: 1ºC, |  |
| h) | zabezpieczenie łaźni przed przegrzaniem, |  |
| i) | # moc grzewcza: min. 1300 W, |  |
| j) | zasilanie: 220 V-240 V/50 Hz, |  |
| k) | # pobór mocy: maksym. 1700 W, |  |
| l) | # wymiary łaźni: (285 x 220 x 325 mm) ± 3%. (szer x wys x głęb). |  |
| 2.2. | # Kontroler próżni (Model 2) spełniajacy nastepujące parametry: |  |
| a) | ## zakres pomiarowy od 1 400 do 0 mbar, |  |
| b) | zakres kontroli próżni od 1 100 - 1 mbar, |  |
| c) | ## wybór min. 3 jednostek ciśnienia, |  |
| d) | ## regulacja próżni do zadanej wartości z określoną histerezą, |  |
| e) | pomiar ciśnienia niezależnie od rodzaju gazu, |  |
| f) | ## dokładność pomiaru próżni: ± 2 mbar (± 1 cyfra) w stałej temperaturze, w całym zakresie, |  |
| g) | ## wyświetlacz: LCD, graficzny, |  |
| h) | wskazania próżni na wyświetlaczu: cyfrowe i analogowe, |  |
| i) | ## porty: Mini-DIN/RS 485, |  |
| j) | wyjście do sterowania elektrozaworem dopływu wody chłodzącej w chwili rozpoczęcia oraz zakończenia destylacji, |  |
| k) | wyjście na automatyczny sterownik prądowy pracy pompy, |  |
| l) | ## wyjście na elektrozawór próżniowy, |  |
| m) | wbudowany w kontroler zawór automatycznego zapowietrzania układu próżniowego, |  |
| n) | króciec do podłączenia gazu obojętnego, |  |
| o) | funkcja pracy ciągłej, |  |
| p) | zadawanie czasu procesu (timer), |  |
| q) | zasilanie 30V DC, |  |
| r) | maksymalny pobór mocy: 10 W, |  |
| s) | klasa ochrony IP 21, |  |
| t) | maksymalne wymiary: 160 x 105 x 120 mm (szer x wys x głęb.), |  |
| u) | waga: do 700 g, |  |
| v) | deklaracja zgodności CE, |  |
| w) | wymagany serwis na terenie Polski. |  |
| 2.3. | # Membranowa pompa próżniowa, chemoodporna (Model 2) spełniajaca nastepujące parametry: |  |
| a) | ## liczba stopni: 2, |  |
| b) | ilość głowic: 2, |  |
| c) | próżnia końcowa: nie gorsza niż 10±2 mbar, |  |
| d) | ## wydajność: nie mniejsza niż 1.5 m3/h, |  |
| e) | chemicznie odporne membrany wykonane z PTFE, |  |
| f) | ## poziom hałasu nie większy niż 45 dB(A), |  |
| g) | ## maksymalny pobór mocy do 150 W, |  |
| h) | ## przyłącza wlot/wylot – GL14, |  |
| i) | ## silnik bezszczotkowy, |  |
| j) | ## obroty nie mniejsze niż 1250 rpm, |  |
| k) | ## tłumik hałasu na wylocie pompy, |  |
| l) | ## port komunikacyjny: Mini-DIN, |  |
| m) | ## klasa ochrony IP 21, |  |
| n) | ## zasilanie 100 V-240 V/50 Hz |  |
| o) | maksymalne wymiary: 180 x 275 x 210 mm (szer x wys x głęb) |  |
| p) | waga: poniżej 6 kg, |  |
| q) | ## deklaracja zgodności CE, |  |
| r) | ## wymagany serwis na terenie Polski. |  |
| s) | szklana butelka Woulff’a z pokryciem antyimplozyjnym z tworzywa sztucznego, z nakręcaną głowicą posiadającą minimum 3 króćce przyłączeniowe, zintegrowana fizycznie z pompą próżniową |  |

| 3. | # Termostat chłodzący (chiller) spełniajaca nastepujące parametry: |  |
| --- | --- | --- |
| a) | ## termostat z obiegiem zewnętrznym, ze sterowaniem mikroprocesorowym, o zakresie pracy: -20˚C.....+40˚C, |  |
| b) | cyfrowe zadawanie i odczyt temperatury na wyświetlaczu OLED, z dokładnością do 0,1˚C, |  |
| c) | stabilność temperatury nie gorsza niż 0.5 K (dla T=-10°C), |  |
| d) | ## jednoczesne wyświetlanie wartości zadanej, temperatury wewnętrznej, Tmin i Tmax, |  |
| e) | wbudowana klawiatura na płycie czołowej urządzenia, |  |
| f) | ## agregat chłodniczy chłodzony powietrzem, |  |
| g) | ## naturalny czynnik chłodniczy R290, |  |
| h) | ## minimalna objętość napełnienia zbiornika: 2,8 L, |  |
| i) | ## optyczny wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika, |  |
| j) | ## wewnętrzny czujnik temperatury: Pt-100, |  |
| k) | ## moc chłodzenia: 500 W przy 0˚C; 350 W przy temp. -10˚C; 150 W przy temp. -20˚C, |  |
| l) | pompa ssąco-tłocząca. Wydajność pompy: 24 l/min przy p=0.7bar na tłoczeniu; 18 l/min przy p=0.4 bar po stronie ssącej, |  |
| m) | ## dopuszczalny zakres temp. otoczenia: 5˚C - 40˚C, |  |
| n) | ## przyłącza pompy z końcówkami stożkowymi na wąż (NW8), |  |
| o) | obudowa i zbiornik wykonane ze stali nierdzewnej, |  |
| p) | zasilanie: 230 V/50 Hz, |  |
| q) | ## wymiary nie większe niż: 280 x 425 x 490 mm (szer x wys x głęb), |  |
| r) | ## masa: poniżej 37 kg, |  |
| s) | ## deklaracja zgodności CE, |  |
| t) | ## wymagany serwis na terenie Polski. |  |

| 4. | Dostawa: |  |
| --- | --- | --- |
| a) | Do 7 tygodni od daty zawarcia umowy. |  |
| b) | Obejmuje dostawę do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie jego eksploatacji. |  |
| 5. | Gwarancja: |  |
| a) | Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy (dla wyparek) i 24 miesiące (dla termostatu), od daty podpisania protokołu odbioru. |  |
| 6. | Serwis: |  |
| a) | ## autoryzowany serwis na terenie Polski |  |
| b) | ## serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny z pełną autoryzacją producenta wraz z certyfikacją osób w serwisie o odbytym szkoleniu serwisowym z obsługi i serwisowania zaoferowanego sprzętu |  |
| c) | Maksymalny czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym: do 48 godzin od momentu zgłoszenia |  |
| d) | ## maksymalny czas naprawy: do 20 dni roboczych, od momentu zgłoszenia urządzenia do naprawy |  |

UWAGA: 	Do wykazu należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wymagań zawartych w rozdz. V. SWZ.

| ……………………..………… | ….…………… | …………………..……….………………………… |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość | Data | Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |