# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Tytuł postępowania: | Dostawa zestawu dwóch jednakowych rotacyjnych wyparek próżniowych z łaźniami wodno-olejowymi podłączonych do wspólnego systemu próżniowego oraz termostatu chłodzącego. |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | ZP-2401-8/21 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) |
| Główny kod CPV | 38436200-2 Wyparki rotacyjne |

Wymagane parametry – opis wymagań:

# Rotacyjne wyparki próżniowe z łaźniami wodno-olejowymi – szt. 2, o parametrach nie gorszych niż:

- Podnośnik automatyczny pozwalający na bezstopniową regulację głębokości zanurzenia kolby w zakresie nie mniej niż do 155 mm

- Zakres prędkości obrotowej przynajmniej 10-280 obr./min.

- Pionowa chłodnica skraplająca o powierzchni skraplania nie mniejszej niż 1400 cm2

- Regulacja kąta nachylenia kolby wyparnej w zakresie 20 – 80 º

- Panel sterowania z wyświetlaczem dotykowym:

- regulacja prędkości obrotowej

- regulacja temperatury łaźni

- regulacja ciśnienia

- wyświetlanie aktualnej i nastawionej wartości parametrów ciśnienia, obrotów i temperatury

- Możliwość uruchomienia procesu i włączenia wszystkich urządzeń jednym przyciskiem

- Dwa oddzielne pokrętła do regulacji prędkości obrotowej i temperatury łaźni lub ciśnienia (do wyboru) z możliwością blokady obu parametrów przez naciśnięcie pokrętła w celu zapobieżenia przypadkowej zmianie

- Łaźnia wodno-olejowa zintegrowana z wyparką, z temperaturą pracy nie mniej niż 20 – 210°C mieszcząca kolbę o poj. do 5 l

- Moc grzewcza łaźni min. 1300W

- Oddzielny czujnik temperatury wyłączający łaźnię przy przekroczeniu temperatury o 5K w stosunku do zadanej

- Dwa uchwyty na obrzeżach łaźni do łatwego wylewania wody

- Kolba wyparna i odbierająca o objętości 1l

- Wąż do próżni przeźroczysty odpory na promieniowanie UV z odpornością chemiczną dł. 2 m

- Łaźnia - stopień ochrony IP67

- Certyfikat ISO 9001 producenta

# System próżniowy– szt. 1 o parametrach nie gorszych niż:

## 2-stopniowa pompa membranowa

## Przepływ 2 m3/h; próżnia końcowa 7 mbar

## Wszystkie elementy mające kontakt z oparami chemoodporne

## 2  zawory elektromagnetyczne   umożliwiacie obsługę 2  wyparek

# Termostat chłodzący (chiller) – szt. 1 o parametrach nie gorszych niż:

## Przejrzyste elementy sterujące, wyświetlacz LED i okno do monitorowania poziomu płynu termostatującego

## Możliwość podłączenia do chłodnicy pompy i wyparki

## Moc chłodzenia w 20 °C min. 1200W

## Zakres temperatury -10 +40 ºC

## Maksymalny przepływ pomy 20 l/min

# Wyposażenie dodatkowe:

## Wąż do próżni i wody z modyfikowanego PCV– 2 mb.

## 2  zawory   zwrotne

## Waż do chłodzenia  temperatura pracy od – 20 do  60 C- 4  m

## Płyn termostatyczny zakres  pracy  od -30  do 90 C  gęstość 1,082 kg/m³ - 20 L,

# Termin, warunki dostawy oraz wymagane szkolenie:

## Wymagany termin dostawy: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy

## Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie jego eksploatacji.

# Gwarancja:

## Minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy, od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru,

# Serwis:

## Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym maksymalnie 72 godzin od zgłoszenia.

## Maksymalny czas naprawy: 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

## Wymagane załączenie listu autoryzacyjnego wystawionego przez producenta na serwis i sprzedaż oferowanych urządzeń.