# TABELA ZGODNOŚCI

Oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego

| Tytuł postępowania: | Skaningowy mikroskop tunelowy (STM) o rozdzielczości atomowej, przygotowany do wprowadzenia modyfikacji umożliwiających wykonywanie eksperymentów typu break-junction (STM-BJ). |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | ZP-2401-1/26 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2026 r. poz. 793) |

Dane Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy: | …………………………………………….……………………….… |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: | …………………………………………………………….……….… |
| Osoba upoważniona do reprezentacji: |  |
| Imię i nazwisko | ……………………………………………………….………………. |
| Stanowisko / podstawa do reprezentacji | ………………………………………………………………………. |

Oświadczam, co następuje:

| Lp. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego |  | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Zamawiający wymaga wpisania oferowanych parametrów również w przypadku zaoferowania parametru takiego samego jak w kolumnie „Parametry wymagane”) |
| --- | --- | --- | --- |
| Skaningowy mikroskop tunelowy (STM) o rozdzielczości atomowej, przygotowany do wprowadzenia modyfikacji umożliwiających wykonywanie eksperymentów typu break-junction (STM-BJ). |  |  | Ilość sztuk: Producent: Typ: Model: |
| - Platforma STM: (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
|  | System modułowy umożliwiający wymianę skanerów w zależności od rodzaju wykonywanych analiz oraz pozwalający użytkownikowi na dostosowanie i modyfikację urządzenia w celu rozszerzenia zakresu jego zastosowań. |  |  |
|  | Skaner przeznaczony do obrazowania przewodzących próbek metodą STM z rozdzielczością atomową, zapewniający stabilne obrazowanie przy bardzo małych wartościach prądu tunelowego, w zakresie pikoamperowym (pA) oraz poniżej pikoampera (sub-pA), wyposażony w przedwzmacniacz. Wymagana jest konfiguracja skanera typu top-down, tj. skaner umieszczony nad próbką. Zakres skanowania w osiach X/Y: co najmniej 10 × 10 µm2, przy rozdzielczości cyfrowej mniejszej niż 0,6 pm. Zakres ruchu w osi Z: co najmniej 1,6 µm, przy rozdzielczości cyfrowej nie większej niż 0,1 pm. |  |  |
|  | Drugi skaner, umożliwiający przystosowanie do prowadzenia docelowych eksperymentów typu break-junction (STM-BJ), umożliwiający podłączenie zewnętrznych przedwzmacniaczy, dostosowany do częstego kontaktu ostrza sondy z podłożem oraz umożliwiający stosowanie ostrzy o różnej długości, wykonanych z różnych materiałów. Wymagana jest konfiguracja skanera typu top-down, tj. skaner umieszczony nad próbką. Zakres ruchu w osi Z: co najmniej 1,6 µm, przy rozdzielczości cyfrowej nie większej niż 0,1 pm. |  |  |
|  | Przedwzmacniacz umożliwiający regulację wzmocnienia elektrycznego układu co najmniej w zakresie od 10⁴ do 10¹¹ V/A, wyposażony w niskoszumowy kabel koncentryczny (Low Noise Coaxial Cable). Parametry przedwzmacniacza muszą umożliwiać późniejsze przystosowanie systemu do prawidłowego prowadzenia eksperymentów STM-BJ. W ofercie muszą być zawarte wszystkie akcesoria niezbędne do jego podłączenia do systemu STM. |  |  |
|  | Zmotoryzowany system precyzyjnego zbliżenia końcówki sondy do powierzchni próbki. |  |  |
|  | Płytka na próbki wyposażona w adapter umożliwiający montaż celi cieczowej, zapewniająca możliwość przeprowadzenia pomiarów zarówno na powietrzu, jak i w cieczach. |  |  |
|  | Komora umożliwiająca prowadzenie pomiarów w kontrolowanej atmosferze, w tym w atmosferze gazu obojętnego (Ar lub N₂), wyposażona w przyłącza oraz elementy umożliwiające napełnianie i przepłukiwanie komory gazem obojętnym. |  |  |
|  | Konstrukcja systemu musi umożliwiać jego późniejszą rozbudowę, w szczególności poprzez doposażenie w celę elektrochemiczną, system podgrzewania próbek do temperatury co najmniej 200°C, moduł chłodzenia Peltiera do temperatury co najmniej −30°C oraz skaner z funkcjonalnością AFM. Po wyposażeniu w odpowiednie moduły system musi umożliwiać obrazowanie w skali atomowej również w warunkach zmiennej temperatury. |  |  |
|  | Aparatura musi być wyposażona w system zapewniający dostęp do wszystkich sygnałów pomiarowych, umożliwiający podłączenie zewnętrznych źródeł napięcia, przedwzmacniaczy innych producentów (3rd party) oraz bezpośredni odczyt sygnałów. |  |  |
| - Kontroler STM: (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
|  | Złącza BNC. |  |  |
|  | Co najmniej pięć kanałów 24‑bitowych do sterowania skanem o wysokiej rozdzielczości. |  |  |
|  | Co najmniej dwa kanały 24‑bitowe do kontroli parametrów obrazowania. |  |  |
|  | Co najmniej cztery kanały 16‑bitowe do akwizycji danych. |  |  |
|  | Zintegrowana karta akwizycji danych umożliwiająca zapis danych w czasie rzeczywistym, dostęp do surowych danych pomiarowych oraz synchronizację z urządzeniami zewnętrznymi. |  |  |
| - Stanowisko komputerowe wraz z oprogramowaniem do obsługi STM: (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
|  | Jednostka komputerowa o parametrach zapewniających prawidłową obsługę mikroskopu oraz szybką akwizycję danych, wyposażona w system operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem STM oraz narzędziami wykorzystywanymi przez Zamawiającego, w szczególności Python, LabVIEW, Origin lub rozwiązaniami równoważnymi, a także we wszystkie porty i interfejsy niezbędne do prawidłowej współpracy z dostarczoną aparaturą. Jednostka musi posiadać co najmniej 16 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności co najmniej 1 TB, zapewniający szybkie pozyskiwanie danych pomiarowych i ich krótkoterminowe przechowywanie podczas prowadzenia pomiarów. Komputer musi umożliwiać podłączenie dodatkowych dysków twardych w celu długoterminowego przechowywania danych. Wymagane jest wyposażenie jednostki w co najmniej 1 złącze HDMI oraz 4 porty USB. Wykonawca odpowiada za prawidłową współpracę jednostki komputerowej z kompletnym systemem przez cały okres gwarancji. |  |  |
|  | Monitor LCD o przekątnej co najmniej 32 cale. |  |  |
|  | Oprogramowanie przeznaczone do akwizycji danych, umożliwiające sterowanie końcówką sondy, kontrolę prędkości skanowania i rozmiaru obrazu, ustawianie wartości prądu tunelowego i napięcia przykładanego do próbki oraz eksport surowych danych. Oprogramowanie musi umożliwiać wizualizację skanowania w czasie rzeczywistym, w trakcie jego wykonywania, oraz wdrażanie nowych procedur eksperymentalnych z wykorzystaniem języka Python lub środowiska LabVIEW, lub rozwiązania równoważnego umożliwiającego programowanie i automatyzację procedur. |  |  |
|  | Bezterminowa, pełna licencja na oprogramowanie do przetwarzania i analizy danych, umożliwiająca jego instalację na nieograniczonej liczbie stanowisk komputerowych użytkowanych w Instytucie. |  |  |
| - System do izolacji zakłóceń elektrycznych oraz drań i wibracji mechanicznych: (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
|  | System izolacji akustycznej i wibracyjnej oraz od zakłóceń elektrycznych: kompletny system obejmujący platformę antywibracyjną, komorę zapewniającą izolację akustyczną oraz elementy ekranowania elektrycznego, dobrany przez Wykonawcę w sposób zapewniający stabilną pracę mikroskopu i uzyskanie parametrów wymaganych podczas odbioru aparatury. |  |  |
|  | Komora musi być dostępna z co najmniej dwóch stron oraz umożliwiać wprowadzenie nowych przewodów bez utraty właściwości izolacyjnych. |  |  |
| - Warunki dostawy i wymagane szkolenia: (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
|  | Wymagany termin realizacji zamówienia, obejmujący dostawę, instalację, uruchomienie, testy odbiorcze oraz szkolenie personelu z obsługi systemu i jego podstawowej konserwacji, wynosi maksymalnie 175 dni od daty zawarcia umowy. |  |  |
|  | Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (z zastrzeżeniem dopuszczalności wykonania przez zespół techniczny niezbędnych modyfikacji lub dostosowań poszczególnych elementów w celu spełnienia wymagań określonych w niniejszym dokumencie), wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz praw osób trzecich. Żaden element systemu nie może być używany, regenerowany, demonstracyjny ani powystawowy. |  |  |
|  | Dostarczony przedmiot zamówienia musi być gotowy do pracy w trybie skanowania bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz musi być wyposażony w wystarczającą liczbę kabli i przewodów niezbędnych do prawidłowego działania kompletnego urządzenia. |  |  |
|  | Dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie obowiązujące normy stawiane tego typu aparaturze, w tym normy bezpieczeństwa i posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty itp. Aparatura powinna odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i posiadać odpowiednie pozwolenia dopuszczające do obrotu na terenie UE. |  |  |
|  | Po zakończeniu instalacji i uruchomieniu aparatury Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego, obejmujące co najmniej: obsługę systemu, prowadzenie pomiarów, analizę danych, podstawową konserwację oraz bezpieczną eksploatację urządzenia. Dodatkowe szkolenia, w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, będą realizowane w formie online, w terminie uzgodnionym przez obie Strony. |  |  |
|  | Oprogramowanie przeznaczone do akwizycji danych, umożliwiające sterowanie końcówką sondy, kontrolę prędkości skanowania i rozmiaru obrazu, ustawianie wartości prądu tunelowego oraz napięcia przykładanego do próbki, a także eksport surowych danych. Oprogramowanie musi umożliwiać wizualizację procesu skanowania w czasie rzeczywistym, w trakcie jego wykonywania, oraz wdrażanie nowych procedur eksperymentalnych z wykorzystaniem języka Python, środowiska LabVIEW lub rozwiązania równoważnego, umożliwiającego programowanie i automatyzację procedur eksperymentalnych. |  |  |
|  | Warunkiem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru będzie przeprowadzenie przez Wykonawcę testów potwierdzających prawidłową pracę wszystkich elementów systemu i zgodność aparatury z OPZ. Testy obejmą co najmniej: uzyskanie obrazu powierzchni wzorcowej z rozdzielczością atomową, potwierdzenie deklarowanych zakresów ruchu skanerów, sprawdzenie działania przedwzmacniacza i systemu akwizycji, rejestrację i eksport surowych danych, potwierdzenie cech konstrukcyjnych i interfejsów umożliwiających późniejsze przystosowanie systemu do eksperymentów STM-BJ, sprawdzenie oprogramowania i systemu izolacji oraz potwierdzenie kompletności dostawy. |  |  |
| - Gwarancja: (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
|  | Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty zakończenia instalacji i podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. |  |  |
|  | W ramach gwarancji Wykonawca pokryje koszty naprawy sprzętu, jego wyposażenia i oprogramowania, a także pokryje koszty wymiany uszkodzonych komponentów, transportu, ubezpieczenia, robocizny oraz wszelkich kosztów podróży i pobytu specjalistów w Polsce. |  |  |
| - Serwis: (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
|  | Maksymalny czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji wynosi 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii. Przez czas reakcji rozumie się podjęcie kontaktu z Zamawiającym i rozpoczęcie diagnostyki zdalnej lub uzgodnienie terminu wizyty serwisowej. |  |  |
|  | Maksymalny czas naprawy - 20 dni roboczych od zgłoszenia; jeśli konieczne będzie sprowadzenie części zamiennych z zagranicy — nie dłużej niż 35 dni roboczych. |  |  |
|  | Wykonawca zapewni świadczenie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w miejscu instalacji aparatury na terenie Polski oraz zagwarantuje dostęp do części zamiennych przez co najmniej 7 lat od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, jednak nie krócej niż przez 5 lat od zakończenia produkcji danego modelu. |  |  |
| - Parametry dodatkowo punktowane (fakultatywne) - kryteria oceny ofert: |  |  |  |
|  | Wydłużony okres gwarancji: 36 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. |  |  |
|  | Zapewnienie wsparcia technicznego online przez okres co najmniej 5 lat od daty instalacji systemu, obejmujące w szczególności pomoc w redukcji szumów, odpowiedzi na pytania dotyczące użytkowania systemu, pomoc w zakresie jego konserwacji oraz wsparcie przy projektowaniu i wrażaniu nowych procedur eksperymentalnych. |  |  |
|  | Szerszy zakres wzmocnienia przedwzmacniacza: oferowany zakres musi obejmować cały wymagany zakres od 10⁴ do 10¹¹ V/A oraz co najmniej jedną dodatkową dostępną nastawę wzmocnienia poniżej 10⁴ V/A lub powyżej 10¹¹ V/A. Wykonawca wskazuje dolną i górną granicę oraz dodatkową nastawę wzmocnienia i potwierdza je dokumentacją techniczną producenta. |  |  |
|  | Dostarczenie zestawu próbek testowych umożliwiających sprawdzenie obrazowania z wysoką rozdzielczością oraz kalibrację mikroskopu, wraz z opisem powierzchni wzorcowej i instrukcją ich użycia. Próbki przechodzą na własność Zamawiającego. |  |  |

UWAGA: 	Do wykazu należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wymagań zawartych w rozdz. V. SWZ.

| ……………………..……… | ….………… | …………………..……….…………………… |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość | Data | Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |