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TABELA ZGODNOŚCI 
Oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego 

	Tytuł postępowania:
	[bookmark: _Hlk242274976]Chromatograf cieczowy HPLC z autosamplerem, detektorem diodowym i wyposażeniem.


	Znak sprawy: 
	ZP-2401-3/26

	Zamawiający: 
	Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

	Tryb udzielenia zamówienia:
	Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2026 r. poz. 793)


Dane Wykonawcy:
	Nazwa Wykonawcy:
	…………………………………………….……………………….…

	Adres Wykonawcy:
	…………………………………………………………….……….…

	Osoba upoważniona do reprezentacji: 

	Imię i nazwisko
	……………………………………………………….……………….

	Stanowisko / 
podstawa do reprezentacji
	……………………………………………………………………….



Oświadczam, co następuje:
	Lp.
	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę
(Zamawiający wymaga wpisania oferowanych parametrów również w przypadku zaoferowania parametru takiego samego jak w kolumnie „Parametry wymagane”)

	[bookmark: _Hlk168873471]Chromatograf cieczowy HPLC z autosamplerem, detektorem diodowym i wyposażeniem.
	Ilość sztuk: 	                                                             
Producent: 	                                                             
Typ:	                                                             
Model: 	                                                             

	1. Chromatograf cieczowy HPLC :
(parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego):

	a) 
	Modułowy, analityczny system wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)
	                                                                          

	b) 
	Wszystkie moduły systemu muszą komunikować się poprzez wspólną sieć LAN (wymagany switch gigabitowy).
	                                                                          

	c) 
	Szerokość poszczególnych modułów nie może przekraczać 38 cm
	                                                                          

	2. Pompa gradientowa:
(parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego):

	a) 
	Analityczna, binarna pompa wysokociśnieniowa z dwiema niezależnymi jednostkami tłoczącymi.
	                                                                          

	b) 
	Zakres przepływu: 0,001 do 10 ml/min z krokiem co 0,001 ml/min.
	                                                                          

	c) 
	Maksymalne ciśnienie pracy: co najmniej 800 bar.
	                                                                          

	d) 
	Zintegrowany system aktywnego płukania tylnej części tłoka w celu przedłużenia trwałości uszczelnień.
	                                                                          

	e) 
	Wbudowany, dwukanałowy odgazowywacz próżniowy
	                                                                          

	f) 
	Wbudowany mieszalnik faz ruchomych o objętości maksymalnie 400 µl
	                                                                          

	g) 
	Automatyczny monitoring ciśnienia (Pmin/Pmax) oraz system zarządzania wyciekami
	                                                                          

	3. Autosampler – Automatyczny podajnik próbek:
(parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego):

	a) 
	Odporność ciśnieniowej co najmniej 800 bar.
	                                                                          

	b) 
	Obsługa trybów iniekcji: Full Loop, Partial Loop oraz Microliter Pick-up.
	                                                                          

	c) 
	Objętość iniekcji: regulowana w zakresie od 0,1 µl do 10 ml.
	                                                                          

	d) 
	Pojemność: co najmniej 108 standardowych fiolek (2 ml).
	                                                                          

	e) 
	Precyzja iniekcji: ≤ 0,3% RSD (dla trybu Full Loop).
	                                                                          

	f) 
	Przenoszenie próbek (carry-over): < 0,0015%.
	                                                                          

	g) 
	Zintegrowany system dekompresji pętli dozującej
	                                                                          

	4. Termostat kolumnowy:
(parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego):

	a) 
	System grzania/chłodzenia oparty na ogniwach Peltiera z wymuszonym obiegiem powietrza.
	                                                                          

	b) 
	Zakres temperatur: od 5 °C do 85 °C.
	                                                                          

	c) 
	Stabilność temperatury: ±0,1 °C; dokładność temperatury: ±0,2 °C.
	                                                                          

	d) 
	Pojemność: co najmniej 8 kolumn HPLC o długości 150 mm.
	                                                                          

	5. Detektor:
(parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego):

	a) 
	Detektor z matrycą diodową (DAD) umożliwiający akwizycję widm UV w pełnym zakresie.
	                                                                          


	b) 
	Zakres długości fal: 190 do 1000 nm.
	                                                                          


	c) 
	Liczba diod: co najmniej 1024.
	                                                                          


	d) 
	Szum własny przy 254 nm: maksymalnie ±3,5 µAU.
	                                                                          


	e) 
	Dryft przy 254 nm: maksymalnie 300 µAU/h.
	                                                                          


	f) 
	Liniowość: powyżej 2,5 AU przy 274 nm.
	                                                                          


	g) 
	Częstotliwość próbkowania: co najmniej 100 Hz
	                                                                          


	h) 
	Lampy (deuterowa i halogenowa) wyposażone w system rozpoznawania typu lampy oraz w chip do dokumentacji czasu pracy
	

	6. Cela przepływowa:
(nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego):

	a) 
	Analityczna cela przepływowa o odporności ciśnieniowej co najmniej 300 bar.
	                                                                          

	b) 
	Optyczna droga pomiarowa: 10 mm.
	                                                                          

	c) 
	Objętość celi: maksymalnie 10 µl.
	                                                                          


	d) 
	Materiały zwilżane o wysokiej odporności chemicznej (np. tytan).
	                                                                          


	7. Zawór przełączający:
(nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego):

	a) 
	Zautomatyzowany napęd zaworu do selekcji kolumn.
	                                                                          

	b) 
	Zawór pozwala na przełączanie min. 4 kolumn
	                                                                          

	c) 
	Odporność ciśnieniowa zaworu: co najmniej 800 bar.
	                                                                          

	
	8. Komputer i oprogramowanie:
(nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego):

	a) 
	Stacjonarny system komputerowy do sterowania urządzeniami, akwizycji danych i ich przetwarzania.
	                                                                          

	b) 
	Minimalne parametry komputera: procesor 64-bitowy, co najmniej 10-rdzeniowy i 16-wątkowy, zapewniający płynną obsługę oprogramowania sterującego chromatografem, jednoczesną akwizycję danych oraz obróbkę chromatogramów i widm, co najmniej 16 GB RAM, dysk SSD o pojemności co najmniej 500 GB, monitor co najmniej 23,8 cala, system operacyjny zgodny z oprogramowaniem chromatograficznym, karta sieciowa i wszystkie interfejsy niezbędne do komunikacji z aparaturą.
	                                                                          

	c) 
	Pełna bezterminowa licencja na obsługę wszystkich modułów
	                                                                          

	
	9. Wymagane oprzyrządowanie dedykowane pracy na chromatografie HPLC:
(nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego):

	a) 
	Taca na eluent z miejscem na co najmniej 6 butelek (1000 ml) i zintegrowanym systemem odprowadzania wycieków.
	                                                                          

	b) 
	Zestaw butelek na eluent (GL45, 1000 ml) oraz butelka 250 ml do płukania tłoków.
	                                                                          

	c) 
	Zestaw kapilar startowych (1/16 cala) typu "finger-tight" (bez użycia narzędzi) dla całego systemu.
	                                                                          

	d) 
	Switch Gigabit LAN do sieciowej integracji modułów.
	                                                                          

	e) 
	Zestaw narzędzi serwisowych do systemów stalowych 1/16 cala.
	                                                                          

	f) 
	Kolumna typu Si, 250 × 4,6 mm z ziarnem 5 µm, wielkość porów maksymalnie 100 Å, pole powierzchni minimum 420 m2/g. Kolumna wyposażona w minimum 3 przedkolumny o wymiarach 5 × 4 mm oraz uchwyt do bezpośredniego montażu do kolumny (bez dodatkowych kapilar)
	                                                                          

	
	10. Termin, warunki dostawy oraz wymagane szkolenie:
(nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego):

	a) 
	Wymagany termin realizacji zamówienia, obejmujący dostawę, instalację, uruchomienie, testy odbiorcze oraz szkolenie personelu z obsługi systemu i jego podstawowej konserwacji, wynosi maksymalnie 42 dni od daty zawarcia umowy.
	                                                                          

	b) 
	Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę, instalację na koszt i ryzyko Wykonawcy;
	                                                                          

	c) 
	Wykonawca zapewni szkolenie: minimum 8-godzinne w siedzibie Zamawiającego.
	                                                                          

	
	11. Gwarancja:
(nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego):

	a) 
	Minimum 12 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
	                                                                          

	b) 
	Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym maksymalnie 72 godziny od momentu zgłoszenia usterki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w umowie. Termin ten obowiązuje w okresie gwarancyjnym.
	                                                                          

	c) 
	Czas naprawy od momentu zgłoszenia do 14 dni roboczych
	                                                                          

	12. Parametry dodatkowo punktowane (fakultatywne) - kryteria oceny ofert:

	a) 
	Dodatkowa kolumna chiralna o wymiarach 250 × 4,6 mm i wielkości ziarna 5 µm, na bazie krzemionki, z immobilizowaną fazą stacjonarną typu szczotkowego (brush-type). Ligand związany kowalencyjnie z nośnikiem, o właściwościach akceptora/donora elektronów π, zapewniający rozdział według mechanizmu typu Pirkle’a.
	                                                                            

	b) 
	Bezpłatny przegląd po pierwszym roku użytkowania.
	                                                                          


UWAGA: 	Do wykazu należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wymagań zawartych w rozdz. V. SWZ.

	[bookmark: _Hlk114045177]  
	  
	

	……………………..………
	….…………
	…………………..……….……………………

	Miejscowość 
	Data
	Podpis upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy





Strona 7 z 7
