# TABELA ZGODNOŚCI

Oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego

| Tytuł postępowania: | Chromatograf cieczowy HPLC z autosamplerem, detektorem diodowym i wyposażeniem. |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | ZP-2401-3/26 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2026 r. poz. 793) |

Dane Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy: | …………………………………………….……………………….… |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: | …………………………………………………………….……….… |
| Osoba upoważniona do reprezentacji: |  |
| Imię i nazwisko | ……………………………………………………….………………. |
| Stanowisko / podstawa do reprezentacji | ………………………………………………………………………. |

Oświadczam, co następuje:

| Lp. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego |  | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Zamawiający wymaga wpisania oferowanych parametrów również w przypadku zaoferowania parametru takiego samego jak w kolumnie „Parametry wymagane”) |
| --- | --- | --- | --- |
| Chromatograf cieczowy HPLC z autosamplerem, detektorem diodowym i wyposażeniem. |  |  | Ilość sztuk: Producent: Typ: Model: |
| - Chromatograf cieczowy HPLC : (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
|  | Modułowy, analityczny system wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) |  |  |
|  | Wszystkie moduły systemu muszą komunikować się poprzez wspólną sieć LAN (wymagany switch gigabitowy). |  |  |
|  | Szerokość poszczególnych modułów nie może przekraczać 38 cm |  |  |
| - Pompa gradientowa: (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
|  | Analityczna, binarna pompa wysokociśnieniowa z dwiema niezależnymi jednostkami tłoczącymi. |  |  |
|  | Zakres przepływu: 0,001 do 10 ml/min z krokiem co 0,001 ml/min. |  |  |
|  | Maksymalne ciśnienie pracy: co najmniej 800 bar. |  |  |
|  | Zintegrowany system aktywnego płukania tylnej części tłoka w celu przedłużenia trwałości uszczelnień. |  |  |
|  | Wbudowany, dwukanałowy odgazowywacz próżniowy |  |  |
|  | Wbudowany mieszalnik faz ruchomych o objętości maksymalnie 400 µl |  |  |
|  | Automatyczny monitoring ciśnienia (Pmin/Pmax) oraz system zarządzania wyciekami |  |  |
| - Autosampler – Automatyczny podajnik próbek: (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
|  | Odporność ciśnieniowej co najmniej 800 bar. |  |  |
|  | Obsługa trybów iniekcji: Full Loop, Partial Loop oraz Microliter Pick-up. |  |  |
|  | Objętość iniekcji: regulowana w zakresie od 0,1 µl do 10 ml. |  |  |
|  | Pojemność: co najmniej 108 standardowych fiolek (2 ml). |  |  |
|  | Precyzja iniekcji: ≤ 0,3% RSD (dla trybu Full Loop). |  |  |
|  | Przenoszenie próbek (carry-over): < 0,0015%. |  |  |
|  | Zintegrowany system dekompresji pętli dozującej |  |  |
| - Termostat kolumnowy: (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
|  | System grzania/chłodzenia oparty na ogniwach Peltiera z wymuszonym obiegiem powietrza. |  |  |
|  | Zakres temperatur: od 5 °C do 85 °C. |  |  |
|  | Stabilność temperatury: ±0,1 °C; dokładność temperatury: ±0,2 °C. |  |  |
|  | Pojemność: co najmniej 8 kolumn HPLC o długości 150 mm. |  |  |
| - Detektor: (parametry nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
|  | Detektor z matrycą diodową (DAD) umożliwiający akwizycję widm UV w pełnym zakresie. |  |  |
|  | Zakres długości fal: 190 do 1000 nm. |  |  |
|  | Liczba diod: co najmniej 1024. |  |  |
|  | Szum własny przy 254 nm: maksymalnie ±3,5 µAU. |  |  |
|  | Dryft przy 254 nm: maksymalnie 300 µAU/h. |  |  |
|  | Liniowość: powyżej 2,5 AU przy 274 nm. |  |  |
|  | Częstotliwość próbkowania: co najmniej 100 Hz |  |  |
|  | Lampy (deuterowa i halogenowa) wyposażone w system rozpoznawania typu lampy oraz w chip do dokumentacji czasu pracy |  |  |
| - Cela przepływowa: (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
|  | Analityczna cela przepływowa o odporności ciśnieniowej co najmniej 300 bar. |  |  |
|  | Optyczna droga pomiarowa: 10 mm. |  |  |
|  | Objętość celi: maksymalnie 10 µl. |  |  |
|  | Materiały zwilżane o wysokiej odporności chemicznej (np. tytan). |  |  |
| - Zawór przełączający: (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |  |
|  | Zautomatyzowany napęd zaworu do selekcji kolumn. |  |  |
|  | Zawór pozwala na przełączanie min. 4 kolumn |  |  |
|  | Odporność ciśnieniowa zaworu: co najmniej 800 bar. |  |  |
|  | - Komputer i oprogramowanie: (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
|  | Stacjonarny system komputerowy do sterowania urządzeniami, akwizycji danych i ich przetwarzania. |  |  |
|  | Minimalne parametry komputera: procesor 64-bitowy, co najmniej 10-rdzeniowy i 16-wątkowy, zapewniający płynną obsługę oprogramowania sterującego chromatografem, jednoczesną akwizycję danych oraz obróbkę chromatogramów i widm, co najmniej 16 GB RAM, dysk SSD o pojemności co najmniej 500 GB, monitor co najmniej 23,8 cala, system operacyjny zgodny z oprogramowaniem chromatograficznym, karta sieciowa i wszystkie interfejsy niezbędne do komunikacji z aparaturą. |  |  |
|  | Pełna bezterminowa licencja na obsługę wszystkich modułów |  |  |
|  | - Wymagane oprzyrządowanie dedykowane pracy na chromatografie HPLC: (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
|  | Taca na eluent z miejscem na co najmniej 6 butelek (1000 ml) i zintegrowanym systemem odprowadzania wycieków. |  |  |
|  | Zestaw butelek na eluent (GL45, 1000 ml) oraz butelka 250 ml do płukania tłoków. |  |  |
|  | Zestaw kapilar startowych (1/16 cala) typu "finger-tight" (bez użycia narzędzi) dla całego systemu. |  |  |
|  | Switch Gigabit LAN do sieciowej integracji modułów. |  |  |
|  | Zestaw narzędzi serwisowych do systemów stalowych 1/16 cala. |  |  |
|  | Kolumna typu Si, 250 × 4,6 mm z ziarnem 5 µm, wielkość porów maksymalnie 100 Å, pole powierzchni minimum 420 m2/g. Kolumna wyposażona w minimum 3 przedkolumny o wymiarach 5 × 4 mm oraz uchwyt do bezpośredniego montażu do kolumny (bez dodatkowych kapilar) |  |  |
|  | - Termin, warunki dostawy oraz wymagane szkolenie: (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
|  | Wymagany termin realizacji zamówienia, obejmujący dostawę, instalację, uruchomienie, testy odbiorcze oraz szkolenie personelu z obsługi systemu i jego podstawowej konserwacji, wynosi maksymalnie 42 dni od daty zawarcia umowy. |  |  |
|  | Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę, instalację na koszt i ryzyko Wykonawcy; |  |  |
|  | Wykonawca zapewni szkolenie: minimum 8-godzinne w siedzibie Zamawiającego. |  |  |
|  | - Gwarancja: (nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego): |  |  |
|  | Minimum 12 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym maksymalnie 72 godziny od momentu zgłoszenia usterki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w umowie. Termin ten obowiązuje w okresie gwarancyjnym. |  |  |
|  | Czas naprawy od momentu zgłoszenia do 14 dni roboczych |  |  |
| - Parametry dodatkowo punktowane (fakultatywne) - kryteria oceny ofert: |  |  |  |
|  | Dodatkowa kolumna chiralna o wymiarach 250 × 4,6 mm i wielkości ziarna 5 µm, na bazie krzemionki, z immobilizowaną fazą stacjonarną typu szczotkowego (brush-type). Ligand związany kowalencyjnie z nośnikiem, o właściwościach akceptora/donora elektronów π, zapewniający rozdział według mechanizmu typu Pirkle’a. |  |  |
|  | Bezpłatny przegląd po pierwszym roku użytkowania. |  |  |

UWAGA: 	Do wykazu należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wymagań zawartych w rozdz. V. SWZ.

| ……………………..……… | ….………… | …………………..……….…………………… |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość | Data | Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |