# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Tytuł postępowania: | Dostawa rotacyjnej wyparki próżniowej z łaźnia wodno-olejową podłączonej do systemu próżniowego. |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | ZP-2401-9/21 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) |
| Główny kod CPV | 38436200-2 Wyparki rotacyjne |

Wymagane parametry – opis wymagań:

1. Rotacyjna wyparka próżniowa z łaźnią wodno-olejową o parametrach nie gorszych niż:

- podnośnik automatyczny pozwalający na bezstopniową regulację głębokości zanurzenia kolby w zakresie nie mniej niż do 155 mm;

- zakres prędkości obrotowej przynajmniej 10-280 obr./min.,

- pionowa chłodnica  skraplająca o powierzchni skraplania nie mniejszej niż 1400 cm2,

- płaska uszczelka z FKM z podwójnym uszczelnieniem do pracy bez smarowania, bez kołnierza i pierścienia metalowego

- uchwyty mocujące kolbę wyparną wykonane z tworzywa sztucznego zintegrowane z nakrętką blokującą kolbę na kolumnie wyparki

- regulacja kąta nachylenia kolby wyparnej w zakresie 20 – 80o,

- rurka odprowadzająca opary zabezpieczona przed zapiekaniem zdejmowaną osłoną z tworzywa sztucznego

- wszystkie połączenia gwintowe z uszczelką, bez szlifów, nie wymagające smarowania

- dwa oddzielne pokrętła do regulacji prędkości obrotowej i temperatury łaźni lub ciśnienia (do wyboru) z możliwością blokady obu parametrów przez naciśnięcie pokrętła w celu zapobieżenia przypadkowej zmianie.

- łaźnia wodno-olejowa zintegrowana z wyparką, z temperaturą pracy nie mniej niż 20 – 210°C, dokładność utrzymywania temperatury w łaźni nie więcej niż ±1K, mieszcząca kolbę o poj. do 5 l

- możliwość wysunięcia łaźni na stelażu mocowanym do wyparki

- moc grzewcza łaźni min. 1300W

- oddzielny czujnik temperatury wyłączający łaźnię przy przekroczeniu temperatury o 5K w stosunku do zadanej

- dwa uchwyty na obrzeżach łaźni do łatwego wylewania wody

- kolba wyparna i odbierająca o objętości 1l

- wąż do próżni odpory na promieniowanie UV z odpornością chemiczną dł. 2 m

- łaźnia - stopień ochrony IP67

- certyfikat ISO 9001 producenta

- System próżniowy o parametrach nie gorszych niż:

- 2- stopniowa pompa membranowa

- wydajność 20  l/min

- próżnia końcowa 6 mbar

- zasilanie 80 W

- wymiary nie większe niż: szer/gł/wys: 163 x 220 x 259

# Wyposażenie dodatkowe:

- wąż do próżni i wody z modyfikowanego PCV – 2 mb

# Termin, warunki dostawy oraz wymagane szkolenie:

## wymagany termin dostawy: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy

## przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie jego eksploatacji.

# Gwarancja:

## minimalny okres gwarancji: 36 miesiące, od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru,

# Serwis:

## autoryzowany serwis na terenie Polski,

## maksymalny czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym: do 72 godziny od momentu zgłoszenia,

## maksymalny czas naprawy: do 20 dni roboczych, od momentu zgłoszenia urządzenia do naprawy

## wymagane załączenie listu autoryzacyjnego wystawionego przez producenta na serwis i sprzedaż oferowanych urządzeń