# TABELA ZGODNOŚCI

Oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami zamawiającego

| Tytuł postępowania: | Dostawa rotacyjnej wyparki próżniowej z łaźnia wodno-olejową podłączonej do systemu próżniowego. |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | ZP-2401-9/21 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) |

Dane Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy: | …………………………………………….……………………….… |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: | …………………………………………………………….……….… |
| Osoba upoważniona do reprezentacji: |  |
| Imię i nazwisko | ……………………………………………………….………………. |
| stanowisko / podstawa do reprezentacji | ……………………………………………………………………….. |

oświadczam, co następuje:

| Lp. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Zamawiający wymaga wpisania oferowanych parametrów również w przypadku zaoferowania parametru takiego samego jak w kolumnie „Parametry wymagane”) |
| --- | --- | --- |
| I. | Rotacyjna wyparka próżniowa z łaźnią wodno-olejową podłączona do systemu próżniowego. | Producent: Typ: Model: |
| 1. | # Rotacyjna wyparka próżniowa z łaźnią wodno-olejową spełniająca następujące parametry: |  |

| a) | podnośnik automatyczny pozwalający na bezstopniową regulację głębokości zanurzenia kolby w zakresie nie mniej niż do 155 mm; |  |
| --- | --- | --- |
| b) | zakres prędkości obrotowej przynajmniej 10-280 obr./min. |  |
| c) | pionowa chłodnica skraplająca o powierzchni skraplania nie mniejszej niż 1400 cm2 |  |
| d) | płaska uszczelka z FKM z podwójnym uszczelnieniem do pracy bez smarowania, bez kołnierza i pierścienia metalowego |  |
| e) | uchwyty mocujące kolbę wyparną wykonane z tworzywa sztucznego zintegrowane z nakrętką blokującą kolbę na kolumnie wyparki, |  |
| f) | regulacja kąta nachylenia kolby wyparnej w zakresie 20 – 80o |  |
| g) | rurka odprowadzająca opary zabezpieczona przed zapiekaniem zdejmowaną osłoną z tworzywa sztucznego |  |
| h) | wszystkie połączenia gwintowe z uszczelką, bez szlifów, nie wymagające smarowania |  |
| i) | dwa oddzielne pokrętła do regulacji prędkości obrotowej i temperatury łaźni lub ciśnienia (do wyboru) z możliwością blokady obu parametrów przez naciśnięcie pokrętła w celu zapobieżenia przypadkowej zmianie. |  |
| j) | łaźnia wodno-olejowa zintegrowana z wyparką, z temperaturą pracy nie mniej niż 20 210°C, dokładność utrzymywania temperatury w łaźni nie więcej niż ±1K, mieszcząca kolbę o poj. do 5 l |  |
| k) | możliwość wysunięcia łaźni na stelażu mocowanym do wyparki |  |
| l) | moc grzewcza łaźni min. 1300W |  |
| ł) | oddzielny czujnik temperatury wyłączający łaźnię przy przekroczeniu temperatury o 5K w stosunku do zadanej. |  |
| m) | dwa uchwyty na obrzeżach łaźni do łatwego wylewania wody. |  |
| n) | kolba wyparna i odbierająca o objętości 1l |  |
| o) | wąż do próżni przeźroczysty produkowany przez producenta wyparki odpory na promieniowanie UV z odpornością chemiczną dł. 2 m |  |
| p) | łaźnia - stopień ochrony IP67 |  |
| r) | certyfikat ISO 9001 producenta |  |

| 2. | # System próżniowy o parametrach nie gorszych niż: |  |
| --- | --- | --- |
| a) | # 2-stopniowa pompa membranowa |  |
| b) | wydajność 20 l/min |  |
| c) | próżnia końcowa 6 mbar |  |
| d) | zasilanie 80 W |  |
| e) | waga 8-10 kg |  |
| f) | Wymiary nie większe niż: szer/gł/wys: 163 x 220 x 259 |  |
| 4. | # Wyposażenie dodatkowe: |  |
| a) | ## wąż do próżni i wody z modyfikowanego PCV – 2 mb |  |
| 6. | Dostawa: |  |
| a) | do 6 tygodni od daty zawarcia umowy. |  |
| b) | obejmuje dostawę do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie jego eksploatacji. |  |
| 1.4. | Gwarancja: |  |
| a) | minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy, od daty podpisania protokołu odbioru. |  |
| 1.4. | Serwis: |  |
| a) | czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym maksymalnie 72 godzin od zgłoszenia. |  |
| b) | maksymalny czas naprawy: 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia. |  |
| c) | wymagane załączenie listu autoryzacyjnego wystawionego przez producenta na serwis i sprzedaż oferowanych urządzeń. |  |

UWAGA: 	Do wykazu należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wymagań zawartych w rozdz. V. SWZ.

| ……………………..………… | ….…………… | …………………..……….………………………… |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość | Data | Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |