# TABELA ZGODNOŚCI

Oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami zamawiającego

| Tytuł postępowania: | Dostawa chromatografu cieczowego Flash z detektorem, kolektorem frakcji i wyposażeniem. |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | ZP-2401-11/21 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) |

Dane Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy: | …………………………………………….……………………….… |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: | …………………………………………………………….……….… |
| Osoba upoważniona do reprezentacji: |  |
| Imię i nazwisko | ……………………………………………………….…………… … |
| stanowisko / podstawa do reprezentacji | …………………………………………………………………… … |

oświadczam, co następuje:

| Lp. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Zamawiający wymaga wpisania oferowanych parametrów również w przypadku zaoferowania parametru takiego samego jak w kolumnie „Parametry wymagane”) |
| --- | --- | --- |
| I. | Dostawa chromatografu cieczowego Flash z detektorem, kolektorem frakcji i wyposażeniem. | Producent: Typ: Model: |
| 1. | # Moduł główny urządzenia spełniający następujące parametry: |  |
| a) | # Urządzenie co najmniej dwukanałowe z możliwością jednoczesnego zaprogramowania na obu kanałach dwóch różnych programów rozdzielania |  |
| b) | # Możliwość podpinania kolumn z przodu urządzenia |  |
| c) | # Kapilary obu kanałów oraz dedykowane pola w oprogramowaniu posiadają znaczniki pozwalające na szybkie rozróżnienie kanałów |  |
| d) | # Kolorowy dotykowy wyświetlacz TFT LCD o przekątnej co najmniej 15’’ |  |
| e) | # Wymiary podstawy nie większe niż: 350 mm x 400 mm |  |

| 2. | # System pompowania spełniający następujące parametry: |  |
| --- | --- | --- |
| a) | # Możliwość pracy w gradiencie co najmniej dwuskładnikowym na obu kanałach, łącznie możliwość jednoczesnego podłączenia co najmniej 4 rozpuszczalników |  |
| b) | # Precyzja gradientu co najwyżej ±2% |  |
| c) | # Przepływ nie węższy niż od 1 do 300 ml/min, z krokiem ustawienia co najmniej co 1 ml/min |  |
| d) | # Zakres ciśnień maksymalnych nie mniejszy niż do 30 bar (3000 kPa, 435 psi) w całym zakresie przepływów, umożliwiający stosowanie stalowych kolumn semi-preparatywnych |  |
| 3. | # Detektor UV-VIS z matrycą diodową spełniający następujące parametry: |  |
| a) | ## Zakres spektralny detektora DAD nie węższy niż od 198 do 810 nm. |  |
| b) | ## Zakres odpowiedzi detektora DAD nie węższy niż od 0 do 6400 mAU z dokładnością co najwyżej ±5 mAU |  |
| 4. | # Kolektor frakcji spełniający następujące parametry: |  |
| a) | ## Kolektor frakcji mieszczący co najmniej 3 tacki |  |
| b) | ## W standardowym wyposażeniu tacki co najmniej 35 pozycyjne na probówki 16 x 150 mm, łącznie możliwość zebrania co najmniej 105 frakcji |  |
| c) | ## Zestaw tacek co najmniej 6 szt. na probówki 16 x 150 mm oraz 3 szt. na probówki 25 x 150 mm |  |
| d) | ## Bezstratne zbieranie frakcji, bez żadnych strat pomiędzy naczyniami |  |
| 5. | Wymagania dodatkowe: |  |
| a) | ## Czytnik kodów QR dla kolumn i czytnik radiowy dla tacek na probówki wbudowane w urządzenie z funkcją automatycznego rozpoznawania |  |
| b) | ## Urządzanie wyposażone co najmniej w port Ethernet, porty USB, porty 9-pinowe D-Sub oraz port pomocniczy |  |
| 6. | Oprogramowanie sterujące spełniające następujące parametry: |  |
| a) | ## Oprogramowanie sterujące zbudowane w oparciu o system Linux lub równoważny system |  |
| b) | ## Funkcja obliczania zużycia rozpuszczalników oraz przewidywania czasu oczyszczania próbki |  |
| c) | ## Możliwość zmiany składu fazy ruchomej oraz czasu analizy w trakcie trwania oczyszczania próbki |  |
| d) | ## Funkcja przypisywania kolorów do poszczególnych frakcji |  |
| e) | ## Możliwość frakcjonowania próbki po wybranej objętości, jak również po ustalonym poziomie intensywności sygnału oraz po dolinach pomiędzy pikami |  |
| f) | ## Funkcja automatycznej korekcji linii bazowej on-line |  |
| g) | ## Możliwość eksportu raportów w formacie pdf |  |
| 7. | Zestaw kolumienek wypełnionych sferycznym silikażelem z możliwością zdjęcia pokrywki i zainstalowania sampletu na próbkę zawierający co najmniej: |  |
| a) | ## 40 sztuk kolumienek krzemionkowych 5 g |  |
| b) | ## 120 sztuk kolumienek krzemionkowych 10 g |  |
| c) | ## 120 sztuk kolumienek krzemionkowych 25 g |  |
| d) | ## 100 sztuk kolumienek krzemionkowych 50 g |  |
| e) | ## 40 sztuk kolumienek krzemionkowych 100 g |  |
| f) | ## 8 sztuk kolumienek krzemionkowych 350 g |  |
| 8. | Dostawa: |  |
| a) | Do 6 tygodni od daty zawarcia umowy. |  |
| b) | Wykonawca przeprowadzi szkolenie w zakresie eksploatacji i konserwacji dostarczonych urządzeń dla trzech osób wskazanych przez Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego |  |
| c) | Obejmuje dostawę do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego montaż i uruchomienie |  |
| 1.4. | Gwarancja: |  |
| a) | Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy, od daty podpisania protokołu odbioru. |  |
| 1.4. | Serwis: |  |
| a) | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym maksymalnie 72 godzin od zgłoszenia. |  |
| b) | Maksymalny czas naprawy: 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia. |  |

UWAGA: 	Do wykazu należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wymagań zawartych w rozdz. V. SWZ.

| ……………………..………… | ….…………… | …………………..……….………………………… |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość | Data | Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |