# TABELA ZGODNOŚCI

Oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami zamawiającego

| Tytuł postępowania: | Dostawa chromatografu cieczowego Flash z detektorem, kolektorem frakcji i wyposażeniem. |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | ZP-2401-2/22 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) |

Dane Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy: | …………………………………………….……………………….… |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: | …………………………………………………………….……….… |
| Osoba upoważniona do reprezentacji: |  |
| Imię i nazwisko | ……………………………………………………….…………… … |
| stanowisko / podstawa do reprezentacji | …………………………………………………………………… … |

oświadczam, co następuje:

| Lp. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Zamawiający wymaga wpisania oferowanych parametrów również w przypadku zaoferowania parametru takiego samego jak w kolumnie „Parametry wymagane”) |
| --- | --- | --- |
| I. | Dostawa chromatografu cieczowego Flash z detektorem, kolektorem frakcji i wyposażeniem. | Producent: Typ: Model: |
| 1. | Układ́ wyposażony w zestaw dwóch pomp do formowania gradientu, spełniający następujące parametry: |  |
| a) | Zakres przepływów: przynajmniej od 1 do 250 ml/min. |  |
| b) | Zakres ciśnień́: maksymalne dopuszczalne przynajmniej 50 bar. |  |
| c) | System pozwalający na budowanie gradientu binarnego (liniowego lub stopniowego) lub pracę w trybie izokratycznym z dowolnych dwóch, spośród przynajmniej czterech różnych eluentów. |  |

| 2. | Obsługa i bezpieczeńswo: |  |
| --- | --- | --- |
| a) | Wbudowany system kontroli poziomu eluentów, z czujnikami poziomu cieczy w butlach z eluentami, automatycznie wstrzymujący proces w przypadku zejścia poziomu eluentu poniżej poziomu minimalnego. |  |
| b) | Wbudowany system kontroli poziomu zlewek, z czujnikiem poziomu cieczy w butli zbierającej, automatycznie wstrzymujący proces w przypadku przekroczenia poziomu zlewek powyżej poziomu zadanego jako maksymalny. |  |
| c) | Wbudowany system wykrywania przecieków, automatycznie wstrzymujący proces w przypadku wykrycia przecieku. |  |
| d) | Automatyczne przerwanie pracy urządzenia przy wyjęciu statywu z probówkami, braku któregoś z eluentów, wypełnieniu pojemnika na odpady, wykryciu przecieku, przekroczeniu ciśnienia, z możliwością kontynuowania pracy po usunięciu przyczyny zatrzymania. |  |
| 3. | # Kolektor frakcji spełniający następujące parametry: |  |
| a) | Automatycznie rozpoznawane przez system statywy do kolektora frakcji. |  |
| b) | Kolektor sterowany sygnałem ze wszystkich lub wybranych detektorów. |  |
| c) | Zabudowany kolektor frakcji z wentylacją i odprowadzaniem oparów. |  |
| d) | Zestaw statywów dla probówek. |  |
| 4. | Detektory spełniające nastepujące parametry: |  |
| a) | Wbudowany detektor UV-Vis z zakresem nie mniejszym niż 200 – 800 nm, z możliwością jednoczesnego pomiaru przy czterech długościach fal. |  |
| b) | Wbudowany detektor laserowy fotodyspersyjny ELSD pracujący w temperaturze pokojowej. |  |
| c) | Odzysk próbki z detektora ELSD przynajmniej 99,7%. |  |
| 5. | Kolumny spełniające nastepujace parametry: |  |
| a) | Możliwość pracy z kolumnami o masie maksymalnej przynajmniej 5 kg. |  |
| 6. | Funkcje systemu spełniające następujące parametry: |  |
| a) | Możliwość dobrania przez system gradientu do podziału próbki na podstawie wpisanych danych z TLC. |  |
| b) | Możliwość zmiany parametrów metody w tym zmiany gradientu lub zatrzymania gradientu w trakcje podziału. |  |
| c) | Możliwość automatycznego zatrzymania gradientu po wykryciu piku. |  |
| d) | Tryby pracy: izokratyczny, gradient krokowy, gradient liniowy. |  |
| e) | Możliwość pracy w układzie faz normalnych lub odwróconych. |  |
| f) | Możliwość naniesienia próbki ciekłej lub stałej. |  |
| g) | System podawania próbek ciekłych z zaworem zwrotnym. |  |
| h) | Zestaw do nanoszenia próbki stałej na prekolumnie w podajnikach z tłokiem uszczelniającym. |  |
| i) | System radiowej identyfikacji kolumn umożliwiający automatyczne ustawianie wielkości przepływu, czasu trwania i innych parametrów rozdziału, z zapisem historii użytkowania kolumny. |  |
| j) | Wprowadzanie danych poprzez ekran dotykowy zawierający Windows® 10 lub równoważny z pełną klawiaturą QWERTY na ekranie lub gniazdo USB do podłączenia myszy i/lub klawiatury. |  |
| k) | Możliwość podłączenia do sieci LAN/WAN i zdalnego sterowania przez urządzenia zewnętrzne typu laptop lub tablet/smartfon lub równoważne urządzenie. |  |
| 7. | Ekran spełniający następujące parametry: |  |
| a) | Wbudowany ekran dotykowy, kolorowy o przekątnej minimum 10”. |  |
| 8. | Oprzyrządowanie dedykowane pracy na chromatografie Flash spełniające następujące parametry: |  |
| a) | Zestaw do nastrzyku suchej próbki naniesionej na krzemionkę lub inny materiał (preloading) z kardridżem 15 g (adapter dla kardridża, tłok uszczelniający). |  |
| b) | Zestaw do nastrzyku suchej próbki naniesionej na krzemionkę lub inny materiał (preloading) z kardridżem 40 g (adapter dla kardridża, tłok uszczelniający). |  |
| c) | 4 statywy na probówki (automatycznie rozpoznawalne przez aparat), każdy mieszczący przynajmniej 50 probówek. |  |
| d) | Probówki 250 sztuk. |  |
| e) | Kolumny wypełnione żelem krzemionkowym 40-60 mikronów, 4 gramy, minimum 20 sztuk. |  |
| f) | Kolumny wypełnione żelem krzemionkowym 40-60 mikronów, 12 gramów, minimum 20 sztuk. |  |
| g) | Kolumny wypełnione żelem krzemionkowym 20-40 mikronów, 24 gramy, minimum 10 sztuk. |  |
| h) | Kolumny wypełnione żelem krzemionkowym 20-40 mikronów, 40 gramów, minimum 10 sztuk. |  |
| i) | Kolumny wypełnione żelem krzemionkowym 20-40 mikronów, 80 gramów, minimum 10 sztuk. |  |
| j) | Puste kartridze Flash 15 g minimum 20 sztuk. |  |
| k) | Puste Kartridże Flash 40 g minimum 20 sztuk. |  |
| l) | Fryty do kartridży 15 g minimum 40 sztuk. |  |
| m) | Fryty do kartridży 40 g minimum 40 sztuk. |  |
| n) | Taca na rozpuszczalniki z odpływem w razie przecieku. |  |
| o) | Kompresor dostarczający powietrze do systemu, sterowany przez chromatograf. |  |
| 9. | Wymiary systemu spełniający następujące parametry: |  |
| a) | Nie większe niż: wysokość 70 cm, szerokość 40 cm, głębokość 60 cm. |  |
| 10. | Termin warunki dostawy oraz wymagane szkolenie: |  |
| a) | Do 12 tygodni od daty zawarcia umowy. |  |
| b) | Wykonawca przeprowadzi minimum 8 godzinne szkolenie w zakresie eksploatacji i konserwacji dostarczonych urządzeń dla trzech osób wskazanych przez Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego |  |
| c) | Dostawa do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego montaż i uruchomienie. |  |
| 11. | Gwarancja: |  |
| a) | Minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. |  |
| 12. | Serwis: |  |
| a) | Bezpłatny przegląd po pierwszym roku użytkowania. |  |
| b) | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym maksymalnie 72 godzin od momentu zgłoszenia. |  |
| c) | Czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni roboczych. |  |

UWAGA: 	Do wykazu należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wymagań zawartych w rozdz. V. SWZ.

| ……………………..………… | ….…………… | …………………..……….………………………… |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość | Data | Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |