# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Tytuł postępowania: | Dostawa przystawki do spektrofluorymetru umożliwiająca pomiar proszków, cienkich warstw oraz ciał stałych. |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | ZP-2401-4/22 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ((tj. Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) |
| Główny kod CPV: | 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) |

Wymagane parametry – opis wymagań:

# Przystawka do spektrofluorymetru umożliwiająca pomiar proszków, cienkich warstw oraz ciał stałych o parametrach nie gorszych niż:

- Urządzenie (przystawka) musi zapewniać pełną kompatybilność ze  spektrofluorymetrem FS5 firmy Edinburgh Instruments;

- Przystawka musi umożliwiać pomiary fotoluminescencji  w trybie „front-face”;

- Uchwyt próbki umożliwiający zamontowanie rozbieralnych kuwet do proszków oraz kuwet dla cieczy;

- Uchwyt próbki musi być umieszczony na stoliku przesuwnym;

- Cięgno z pokrętłem wyprowadzonym na zewnątrz przystawki i połączone ze stolikiem przesuwnym aby zapewnić możliwość przemieszczania próbki względem wiązek optycznych oraz optymalizacji sygnału;

- Konstrukcja przystawki musi posiadać uchwyty do filtrów pasmowych/krawędziowych w rozmiarach od 25 do 50 mm;

- Wielkość przedziału próbek co najmniej 17x30x20 cm;

- Co najmniej dwie rozbieralne kuwety na proszki o wymiarach 45 x 12.5 x 0.2 mm oraz 45 x 12.5 x 0.5 mm;

- Zestaw optycznych filtrów górnoprzepustowych o granicznych długościach fali co najmniej następujących: 330 nm, 395 nm, 455 nm, 495 nm, 550 nm, 590 nm oraz 645 nm; wymiary filtrów nie mniejsze niż 50 x 50mm;

- Przystawka musi być wyposażona w automatyczny wyłącznik aktywowany przy otwarciu pokrywy odcinający promieniowanie w torze emisji w celu zabezpieczenia fotopowielacza przed uszkodzeniem;

- Przystawka w postaci kompletnego modułu w technologii "plug&play" automatycznie;

# Termin, warunki dostawy oraz wymagane szkolenie:

## Wymagany termin dostawy: do 18 tygodni od daty zawarcia umowy;

## Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie jego eksploatacji;

## Gwarancja:

- Minimalny okres gwarancji: 12 miesiące, od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru;

- Serwis:

- Maksymalny czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym: 72 godziny od momentu zgłoszenia;

- Maksymalny czas naprawy: 30 dni roboczych, od momentu zgłoszenia urządzenia do naprawy;