# TABELA ZGODNOŚCI

Oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego

| Tytuł postępowania: | Dostawa polarymetru cyfrowego z lampą Na i Hg oraz układem do termostatowania próbki modułem Peltiera |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | ZP-2401-2/21 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) |

Dane Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy: | …………………………………………………….……………………….… |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: | …………………………………………………………………….……….… |
| Osoba upoważniona do reprezentacji: |  |
| Imię i nazwisko | …………………………………………………………….……………….… |
| stanowisko / podstawa do reprezentacji | ……………………………………………………………………………..… |

oświadczam, co następuje:

| Lp. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Zamawiający wymaga wpisania oferowanych parametrów również w przypadku zaoferowania parametru takiego samego jak w kolumnie „Parametry wymagane”) |
| --- | --- | --- |
|  | Polarymetr cyfrowy z lampą Na i Hg oraz układem do termostatowania próbki modułem Peltier – 1 szt. | Producent: Typ: Model: |
|  | Polarymetr cyfrowy spełniający następujące parametry: |  |
|  | Źródła światła: lampa sodowa i lampa rtęciowa. |  |
|  | Źródło światła zmieniane z poziomu oprogramowania. |  |
|  | Możliwość rozszerzenia aparatu o lampę halogenową. |  |
|  | Dostępne długości fali: przynajmniej 589nm, 578nm, 546nm, 436nm, 405nm, 365nm. |  |
|  | Automatyczna zmiana długości fali bez konieczności manualnej wymiany filtrów. |  |
|  | Możliwość rozszerzenia aparatu o inne długości fali w zakresie widzialnym. |  |
|  | Zmienna apertura umożliwiająca stosowanie kuwet cylindrycznych o różnych średnicach: przynajmniej dwie wartości. |  |
|  | Rozdzielczość kątowa: nie gorsza niż 0,0001°. |  |
|  | Dokładność pomiaru w zakresie do 1°: nie gorsza niż ±0,002°, powyżej 1°: nie gorsza niż ±0,3%. |  |
|  | Powtarzalność pomiaru: nie gorsza niż 0,002°. |  |
|  | Szybkość odpowiedzi: nie wolniej niż 5°/sec. |  |
|  | Czujnik temperatury umożliwiający pomiar temperatury próbki w kuwecie. |  |
|  | Dokładność czujnika temperatury: nie gorsza niż ±0,2°C. |  |
|  | Termostatowanie próbki za pomocą modułu Peltiera. |  |
|  | Termostatowanie próbki w zakresie: nie mniejszym niż 17-37°C. |  |
|  | Dokładność termostatowania: nie gorsza niż ±0,2°C. |  |
|  | Termostatowanie kuwet cylindrycznych o średnicy okienka nie większej niż 3,5 mm i o długości drogi optycznej 100 i 50 mm. |  |
|  | Możliwość stosowania w aparacie kuwet cylindrycznych o średnicy nie większej niż 3,0 mm. |  |
|  | Sterowanie aparatem z poziomu oprogramowania PC. |  |
|  | Zapisywanie parametrów testów i wyników. |  |
|  | Możliwość przeprowadzania prostych obliczeń statystycznych. |  |
|  | Dostępne skale pomiarowe: przynajmniej skręcalność, skręcalność właściwa, stężenie, czystość optyczna. |  |
|  | Regulacja czasu integracji w zakresie nie mniejszym niż: 2s - 90s. |  |
|  | Możliwość korekcji temperatury z oprogramowania. |  |
|  | Program walidacyjny do sprawdzania aparatu. |  |
|  | Wyjście z szybką odpowiedzią do zastosowań przepływowych, np. chromatografii. |  |
|  | Szklane kuwety cylindryczne do termostatowania w układzie Peltiera: - 3,5mm x 100mm – przynajmniej 1 szt., - 3,5mm x 50mm – przynajmniej 1 szt., - 10mm x 100 mm – przynajmniej 1 szt. |  |
|  | Jednostka sterująca o parametrach nie gorszych niż: - Procesor i5 o taktowaniu bazowym nie mniejszym niż 2,8 GHz, 8 GB RAM, 500 GB HDD, napęd CD/DVD-RW. - System operacyjny Windows 10 Pro lub równoważny. - Monitor typu LCD o przekątnej nie mniejszej niż 21”. - Mysz i klawiatura. - Kolorowa drukarka atramentowa. |  |
|  | Dostawa: |  |
|  | Do 18 tygodni od daty zawarcia umowy. |  |
|  | Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia i zainstalowania urządzenia w wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu; |  |
|  | Wykonawca przeprowadzi szkolenie w zakresie eksploatacji i konserwacji dostarczonych urządzeń, trwające minimum 8 godzin, dla trzech osób wskazanych przez Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego; |  |
|  | Gwarancja: |  |
| 4.1 | Minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. |  |
| 5 | Serwis: |  |
| 5.1. | Bezpłatny przegląd po pierwszym roku użytkowania. |  |
| 5.2. | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym maksymalnie 72 godzin od zgłoszenia. |  |
| 5.3. | Czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni roboczych. |  |

UWAGA: 	Do wykazu należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wymagań zawartych w rozdz. V. SWZ.

| ……………………..…………… | ….………………..…… | …………………..……….………………………… |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość | Data | Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |