# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Tytuł postępowania: | Dostawa chromatografu cieczowego Flash z detektorem, kolektorem frakcji i wyposażeniem. |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | ZP-2401-3/23 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) |
| Główny kod CPV | 38432200-4 - Chromatografy |

Wymagane parametry – opis wymagań:

- Układ́ wyposażony w zestaw dwóch pomp do formowania gradientu, spełniający następujące parametry:

  - Dokładność budowania gradientu równa lub lepsza od 2%.

  - Zakres przepływów: nie mniejszy niż od 1 do 300 ml/min.

  - Zakres ciśnień́: nie mniej niż̇ do 300 psi.

  - System pozwalający na budowanie gradientu z dowolnych dwóch, spośród czterech eluentów oraz dodatkowo dozowanie trzeciego eluentu  - w stężeniu nie mniej niż 5% - w systemie izokratycznym jako modyfikatora fazy ruchomej.

- Obsługa i bezpieczeńswo:

  - Wbudowany system kontroli poziomu eluentów, z czujnikami poziomu cieczy w butlach z eluentami, automatycznie wstrzymujący proces w przypadku zejścia poziomu eluentu poniżej poziomu minimalnego.

  - Wbudowany system kontroli poziomu zlewek, z czujnikiem poziomu cieczy w butli zbierającej, automatycznie wstrzymujący proces w przypadku przekroczenia poziomu zlewek powyżej poziomu zadanego jako maksymalny.

  - Wbudowane systemy bezpieczeństwa, między innymi: monitorowanie poziomu ciśnienia, czujnik poziomu oparów z określeniem przez użytkownika progu alarmu i z detektorem rejestrującym jakikolwiek przeciek.

  - Automatyczne rozpoznawanie kolumn w systemie RFID.

- Zawór spełanijący następujące parametry:

  - Automatycznie przełączający się w wymaganą pozycję zawór do nastrzyków.

  - Automatycznie samoczyszczący się.

- Kolektor Frakcji spełanijący następujące parametry:

  - Możliwość zautomatyzowanej współpracy kolektora frakcji ze statywami automatycznie rozpoznawanymi przez system.

  - Zestaw statywów dla probówek o średnicy 13-28 mm i wysokości do 180 mm oraz butelek ok. 480 ml.

  - Statywy rozpoznawane przez chromatograf za pomocą systemu RFID.

- Detektor spełniająący następujące parametry:

  - Wbudowany detektor UV-Vis z zakresem nie mniejszym niż 200 – 800 nm typu PDA, ze zmienną długością fali, detektor co najmniej 2-kanałowy, zapewniający jednocześnie rejestrację chromatogramów dla co najmniej dwóch dowolnie zdefiniowanych długości fali  pracujący w zakresie do minimum 4AU.

  - Możłiwość rozbudowy o detektor ELSD z płynnym sterowaniem temperaturą komory reakcyjnej w zakresie nie węższym niż od 10⁰C do 60⁰C, i kanału transferowego od 30⁰C do 90 ⁰C, kontrolowany z poziomu oprogramowania chromatografu ze zbieraniem frakcji w funkcji rejestrowanego sygnału.

  - Możliwość rozbudowy o detektor MS bez ingerencji w system.

- Kolumny spełnijące nastepujace parametry:

  - Możliwość pracy z kolumnami od 4 g do 750 g i adapterem dla kolumn do 3 kg.

- Funkcje systemu spełniające następujące parametry:

  - Możliwość wpisania wyniku rozdziału z dwóch płytek TLC, na tej podstawie system proponuje optymalnie dobrany gradient do podziału próbki.

  - Możliwość naniesienia próbki ciekłej lub stałej.

  - Zestaw do nanoszenia próbki stałej na prekolumnie.

  - Możliwość kondycjonowania ręcznego lub automatycznego kolumny.

  - Możliwość automatycznego mycia i przedmuchu kolumny po rozdziale.

  - Oprogramowanie umożliwiające wprowadzenie zmian we wszystkich zadanych parametrach w czasie rzeczywistym w każdym momencie procesu.

  - Monitorowanie w czasie rzeczywistym zbieranych sygnałów z detektorów oraz warunków procesu.

- Ekran spełniający następujące parametry:

  - Wbudowany ekran dotykowy o przekątnej minimum 12”.

- Oprogramowanie spełniające następujące parametry:

  - Zbieranie frakcji przy: dowolnie zadanej długości jednej fali, dowolnie zadanych długościach dwóch fal, dowolnie zadanej długości jednej fali i przy przemiataniu całego, zakresu lub wybranego zakresu fal, dowolnie zadanych długościach dwóch fal i przy przemiataniu całego zakresu lub wybranego zakresu fal, przy przemiataniu całego zakresu lub wybranego zakresu fal.

  - Podgląd widma UVVis w czasie rzeczywistym i po nastrzyku.

  - Możliwość zbierania dowolnej objętości frakcji z całej szerokości piku lub jego fragmentu. Możliwość przesyłania całego zbieranego produktu do zlewek. Możliwość zbierania całego produktu przez kolektor frakcji z automatycznym przejściem do kolejnej probówki w momencie pojawienia się piku.

  - Oprogramowanie pozwalające na zbieranie frakcji na podstawie szybkości narastania rejestrowanej krzywej sygnału z detektora lub przekroczenia zadanego progu.

  - Możliwość wprowadzenia hasła dostępu, kont użytkowników o różnym dostępie.

  - Tryby pracy: izokratyczny z możliwościami łączenia eluentów, gradient krokowy, gradient liniowy.

  - Automatyczne zapisywanie na dysk w sieci wewnętrznej.

  - Funkcja manualnego wymuszenia przejścia zbieranej frakcji do kolejnego zbiornika, do kolejnego kroku planu, do zakończenia procesu.

  - Automatyczne skalowanie metod dla mniejszych lub większych rozmiarów kolumn.

  - Możliwość wydruku i eksportu danych do środowiska Windows lub równoważnym.

- Oprzyrządowanie dedykowane pracy na chromatografie Flash spełniające następujące parametry:

  - Zestaw do nastrzyku suchej próbki naniesionej na krzemionkę lub inny materiał (preloading) z kardridżem 25 g (nakręcana na kardridż 25 g aluminiowa głowica, adapter dla kardridża).

  - Zestaw do nastrzyku suchej próbki naniesionej na krzemionkę lub inny materiał (preloading) z kardridżem 5 g (nakręcana na kardridż 5 g aluminiowa głowica, adapter dla kardridża).

  - Dwa statywy na probówki 16x150mm 75 pozycji (automatycznie rozpoznawalne przez aparat)

  - dwa statywy na probówki 18x150mm 70 pozycji (automatycznie rozpoznawalne przez aparat)

  - dwa statywy na probówki 25x150mm 30 pozycji (automatycznie rozpoznawalne przez aparat)

  - Kolumienki wypełnione żelem krzemionkowym 20-40 mikronów, 4 gramów, minimum 100 sztuk

  - Kolumienki wypełnione żelem krzemionkowym 40-60 mikronów, 4 gramy, minimum 120 sztuk

  - Kolumienki wypełnione żelem krzemionkowym 20-40 mikronów, 24 gramów, minimum 50 sztuk

  - Kolumienki wypełnione żelem krzemionkowym 40-60 mikronów, 24 gramów, minimum 80 sztuk

  - Kolumienki wypełnione żelem krzemionkowym 20-40 mikronów, 120 gramów, minimum 24 sztuk

  - Kolumienki wypełnione żelem krzemionkowym 40-60 mikronów, 120 gramów, minimum 20 sztuk

  - Kolumienki wypełnione złożem C18 20-40 mikronów, 50gram minimum 1 sztuka

  - Puste kartridze Flash 5g minimum 60 sztuk

  - Puste Kartridże Flash 25g minimum 60 sztuk

  - Fryty do kartridży 5g minimum 150 sztuk

  - Fryty do kartridży 25g minimum 100 sztuk

- Wymiary systemu spełniający następujące parametry:

  - Nie większe niż: wysokość 70 cm, szerokość 40 cm, głębokość 45 cm.

  - System musi mieć możliwość ustawienia pod wyciągiem.

- Termin warunki dostawy oraz wymagane szkolenie:

  - Do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

  - Wykonawca przeprowadzi  minimum 8 godzinne szkolenie w zakresie eksploatacji i konserwacji dostarczonych urządzeń dla trzech osób wskazanych przez Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego.

  - Dostawa do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego montaż i uruchomienie.

- Gwarancja:

  - Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.

- Serwis:

  - Bezpłatny przegląd po pierwszym roku użytkowania.

  - Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym maksymalnie 72 godzin od momentu zgłoszenia.

  - Czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni roboczych.