# TABELA ZGODNOŚCI

Oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego

| Tytuł postępowania: | Dostawa spektrofotometru UV-VIS wraz z oprogramowaniem sterującym oraz wyposażeniem dodatkowym dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie. |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | ZP-2401-5/21 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) |

DANE WYKONAWCY:

| Nazwa Wykonawcy: | ……………………………………….……………………….… |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: | ……………………………………………………….……….… |
| Osoba upoważniona do reprezentacji: |  |
| Imię i nazwisko | …………………………………………………….………….… |
| stanowisko / podstawa do reprezentacji | ………………………………………………………………..… |

oświadczam, co następuje:

| Lp. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Zamawiający wymaga wpisania oferowanych parametrów również w przypadku zaoferowania parametru takiego samego jak w kolumnie „Parametry wymagane”) |
| --- | --- | --- |
|  | Dostawa spektrofotometru UV-VIS wraz z oprogramowaniem sterującym oraz wyposażeniem dodatkowym dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie. – 1 szt. | Producent: Typ: Model: |
|  | Spektrofotometr dwuwiązkowy UV-VIS spełniający następujące parametry: |  |
|  | Spektrofotometr dwuwiązkowy UV-VIS |  |
|  | Spektrometr dwuwiązkowy skanujący (typ - double beam); |  |
|  | Zakres spektralny 190-900 nm; |  |
|  | Monochromator Czerny-Turner z premonochromatorem o długości co najmniej 250 mm; |  |
|  | Siatka dyfrakcyjna: co najmniej 1200 linii/mm; |  |
|  | Automatyczna zmiana długości fali; |  |
|  | Detektor: fotopowielacz; |  |
|  | Regulowana szerokość spektralna szczeliny w zakresie 0,20 – 4,00 nm z krokiem 0,01 nm; |  |
|  | Dwa źródła promieniowania: lampy deuterowa dla UV i wolframowa dla VIS; |  |
|  | Zakres spektralny: co najmniej ± 5 A; |  |
|  | Dokładność długości fali: co najmniej ± 0,04 nm w całym zakresie; |  |
|  | Powtarzalność długości fali: <± 0,008 nm; |  |
|  | Dokładność fotometryczna: < 0,00016 przy 0,3 A; |  |
|  | Światło rozproszone: - < 0,0001%T przy 220nm; - < 0,00005%T przy 370nm; |  |
|  | Szybkość skanowania co najmniej 3000 nm/min; |  |
|  | Automatyczny zmieniacz kuwet 6x6 termostatowany elementem Peltier’a w zakresie 0-100°C z programowalnym gradientem temperatury wraz z niezbędnymi akcesoriami do instalacji; |  |
|  | Sterowanie z zewnętrznego komputera klasy PC. |  |
|  | Oprogramowanie sterujące przyrządem: |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające pomiar absorbancji, transmitancji i reflaktancji, rejestracji widm, wyznaczania temperatury mięknięcia oraz statycznego i numerycznego opracowania pomiarów; |  |
|  | Pełne oprogramowanie umożliwiające: |  |
|  | sterownie spektrofotometrem; |  |
|  | pomiary absorbancji, transmitancji i reflaktancji; |  |
|  | pomiary spektrum; |  |
|  | nakładanie widm; |  |
|  | pomiary kinetyki enzymatycznej; |  |
|  | obróbkę danych; |  |
|  | Oprogramowanie sterujące w/w spektrofotometrem pracujące w środowisku Windows 2000 lub XP lub równoważnych, wraz z niezbędnymi kartami komunikacyjnymi; |  |
|  | Oprogramowanie pracujące zgodnie z wymogami GLP/GMP. |  |

|  | Wymagania dodatkowe: |  |
| --- | --- | --- |
|  | instrukcja obsługi aparatu i oprogramowania zewnętrznego w języku angielskim; |  |
|  | szkolenie z obsługi aparatu i oprogramowania; |  |
|  | Komputer: |  |
|  | Typu laptop; |  |
|  | Procesor typu Intel i3 (lub równoważny), lub lepszy; |  |
|  | Pamięć operacyjna RAM: minimum 8 GB; |  |
|  | Dysk twardy co najmniej 256 GB; |  |
|  | System operacyjny Windows XP lub nowszy lub inny równoważny system operacyjny; |  |
|  | Wymiary aparatu: |  |
|  | Nie większe niż: 650 x700x350 mm (szer. x gł. x wys.). |  |
|  | Termin, warunki dostawy oraz wymagane szkolenie: |  |
|  | Wymagany termin dostawy: do 2 tygodni od daty zawarcia umowy; |  |
|  | Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę, instalację na koszt i ryzyko Wykonawcy; |  |
|  | Wykonawca zapewni szkolenie: minimum 8 godzinne, dla trzech osób w siedzibie Zamawiającego. |  |
|  | Gwarancja: |  |
|  | Minimalny okres gwarancji: 12 miesiące, od daty podpisania protokołu odbioru. |  |
|  | Serwis: |  |
|  | Bezpłatny przegląd po pierwszym roku użytkowania. |  |
|  | Maksymalny czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym: 72 godziny od momentu zgłoszenia. |  |
|  | Maksymalny czas naprawy: 14 dni roboczych, od momentu zgłoszenia urządzenia do naprawy. |  |

UWAGA: 	Do wykazu należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wymagań zawartych w rozdz. V. SWZ.

| ……………………..…………… | ….………………..…… | …………………..……….………………………… |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość | Data | Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |