# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(aktualizacja z dn. 06.11.2023 r.)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Tytuł postępowania: | Dostawa spektrofluorymetru z oprogramowaniem sterującym i wyposażeniem dodatkowym. |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | ZP-2401-11/23 |
| Zamawiający: | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk |
| Tryb udzielenia zamówienia: | Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) |
| Główny kod CPV | 38433000-9- Spektrometry |

Wymagane parametry – opis wymagań:

# Spektrofluorymetr o parametrach nie gorszych niż:

## tryb pomiarowy: fluorescencja i luminescencja;

## źródło światła: lampa ksenonowa co najmniej 150W, żywotność lampy - co najmniej 2000 h pracy lub dodatkowa lampa;

## zakres pomiarowy: co najmniej od 220 do 730 nm;

## rozdzielczość: nie mniejsza niż 2.5 nm;

## szczelina spektralna po stronie wzbudzania regulowana z poziomu oprogramowania w zakresie co najmniej od 2.5 nm do 20 nm;

## szybkość skanowania: nie mniejsza niż 3.000 nm/min;

## czułość: stosunek sygnału do szumów co najmniej S/N > 250 (P-P), 800 (RMS) dla linii Ramana wody destylowanej (350 nm wzbudzenie i 5 nm szerokość wiązki);

## dokładność długości fali: nie gorsza niż ± 3,0 nm

## kompensacja źródła światła monochromatycznego

## automatyczna zmiana długości fali;

## oprogramowanie wewnętrzne do sterowania aparatem z wyświetlaczem LCD lub sterowanie z zewnętrznego komputera klasy PC z systemem operacyjnym Windows lub inny równoważny system operacyjny;

## uchwyt umożliwiający termostatowanie kuwety, wyposażony w mieszadło o regulowanej szybkości mieszania;

## monochromator z siatką dyfrakcyjną o co najmniej 900 liniach/mm;

## układ detekcji: fotopowielacz;

# Oprogramowanie sterujące przyrządem o parametrach nie gorszych niż umożliwiające:

- pomiary fluorescencji i luminescencji;

- sterowanie spektrofluorymetrem: kontrola pracy źródeł światła, monochromatorów oraz detektorów;

- kontrola przebiegu pomiarów;

- skanowanie po długości fali - możliwość wykonywania widm emisyjnych i wzbudzeniowych;

- zapis danych;

- wykonywanie widm synchronicznych;

- pomiary zmiany fluorescencji w funkcji czasu;

- obróbkę danych;

- automatyczny wybór optymalnej długości fali dla wzbudzenia i emisji;

- konwersja do formatów ASCII (.txt, .csv);

- funkcja korekcji spektralnej;

- monitorowanie stosunku sygnału do szumu;

- możliwość wykreślenia krzywej wzorcowej;

- obliczanie pola powierzchni wybranego piku;

- uzyskiwanie widma pochodnej co najmniej do czwartego rzędu;

- możliwość przenoszenia danych na czytnik USB;

- instrukcja obsługi aparatu i oprogramowania zewnętrznego w języku polskim lub angielskim;

- oprogramowanie w języku angielskim.

# Wyposażenie o parametrach nie gorszych niż pozwalające na termostatowanie i mieszanie:

- regulacja temperatury w zakresie co najmniej od 25°C do 60°C;

- termostat grzewczy wewnętrzny lub zewnętrzny;

- cyfrowe zadawanie i odczyt aktualnej temperatury;

- stabilność temperatury co najmniej ± 1°C;

- mieszanie próbki ze zmienną prędkością.

# Wymiary spektrofluorymetru:

- nie większe niż: 650 600350 mm (szer. x gł. x wys.);

- waga nie więcej niż 50 kg;

# Wyposażenie dodatkowe:

- kuwety kwarcowe 1 cm x 1cm

# Termin, warunki dostawy oraz wymagane szkolenie:

## wymagany termin dostawy: do 15 grudnia 2023r.

## przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy;

## montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie eksploatacji aparatury i oprogramowania w siedzibie Zamawiającego;

# Gwarancja:

## minimalny okres gwarancji: 24 miesiące, od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru;

# Serwis:

## maksymalny czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym: 72 godziny od momentu zgłoszenia;

## maksymalny czas naprawy: 20 dni roboczych, od momentu zgłoszenia urządzenia do naprawy;